**拟购**电热恒温培养箱**项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□ 】：3362790562@qq.com）；

 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数名称** | **参数设置** |
|  |  | 微电脑智能控温仪，LED显示设定温度和箱内温度，具有因停电、死机状态、数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能，具有超温、传感器故障、漏电、过流保护、声光报警功能，具有定时功能。 |  |  |  |
|  |  | 外门带有观察窗或双层门结构，内胆采用镜面不锈钢，四角圆弧易清洁。 |  |  |  |
|  |  | 品牌循环风机和加热管组成的热风循环系统，使箱内温度均匀。 |  |  |  |
|  |  | 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配）； |  |  |  |
|  |  | 升级型多段液晶彩色显示智能控温仪除以上功能外，多种参数一屏显示，菜单式操作界面。多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程。可以进行温度梯度控制，可预设自动开机、待机、关机等功能（选配）； |  |  |  |
|  |  | 紫外杀菌系统，可定期对箱体内进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细菌培养期间的污染（选配）； |  |  |  |
|  |  | 可配RS-485接口，可连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化情况（选配）。 |  |  |  |
|  |  | 容 积：270L |  |  |  |
|  |  | 定时范围：1-9999min |  |  |  |
|  |  | 电源电压：～220V 50Hz |  |  |  |
|  |  | 控温范围：RT+5~65℃ |  |  |  |
|  |  | 温度波动度：±0.5℃ |  |  |  |
|  |  | 温度均匀度：±1℃（37℃） |  |  |  |
|  |  | 温度分辨率：0.1 |  |  |  |
|  |  | 消耗功率：≤600W |  |  |  |
|  |  | 工作尺寸：600×600×750 |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸：720×690×1020 |  |  |  |
|  |  | 载物托架（块）（标配）：2 |  |  |  |
|  |  | 备 注：A：不锈钢内胆“1”带外观察窗 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

 配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |