**拟购冰毯项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□ 】：3362790562@qq.com）；

 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数名称** | **参数设置** |
|  |  | 供电电源： |  |  |  |
|  |  | 制冷系统：旋转式进口高分倍医用压缩机二次水循环无氟环保制冷技术或压缩机或半导体制冷，降温迅速或进口全无氟压缩机制冷技术。 |  |  |  |
|  |  | 系统结构：双路输出，双温控制，可降温毯、降温帽同时使用。 |  |  |  |
|  |  | 水温温控范围：4℃～30℃任意可调，降温速度每分钟≤2℃。 |  |  |  |
|  |  | 毯帽温度设定范围：4℃～30℃任意可调，降温速度每分钟≤2℃。 |  |  |  |
|  |  | 毯面温度：降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示(表面温度不均匀度：≤2℃) |  |  |  |
|  |  | 体温设定范围：30℃～40℃ |  |  |  |
|  |  | 显示界面：薄膜按键式控制面板,液晶显示屏，LED背光显示。 |  |  |  |
|  |  | 系统控制方式：手动控制模式和自动控制模式，即毯帽监测模式和人体体温监测模式。自动控制模式体温可设定范围； |  |  |  |
|  |  | 内置传感器监测毯帽温度，使用安全，方便。  |  |  |  |
|  |  | 腋温和肛温传感器可任意选择。 |  |  |  |
|  |  | 带自锁快速接头，使用操作更方便、简捷、移动自如，防漏。 |  |  |  |
|  |  | 毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝格特定毯套和帽套，易拆洗 。 |  |  |  |
|  |  | 毯子作用面承载压力：≥135kg水循环正常 |  |  |  |
|  |  | 安全报警：缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警 |  |  |  |
|  |  | 断电保护功能:具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序 |  |  |  |
|  |  | 噪声控制:正常工作噪声≤60dB |  |  |  |
|  |  | 故障智能诊断:具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能 |  |  |  |
|  |  | 外壳材质与工艺:外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理 |  |  |  |
|  |  | 毯帽存储便捷性:主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命 |  |  |  |
|  |  | 配置：主机1台可配置双毯、双帽或者冰敷 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

 配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |