**拟购**腹部提压心肺复苏仪**项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□ 】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

**4、杜绝两现象：**一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | | | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数名称** | **初步参数设置情况** |
|  |  | 外型尺寸:真空吸盘直径：φ60mm ,整体尺寸（长×宽×高）:234mm×140mm×105mm,  重量：约1kg。 |  |  |  |
|  |  | 1. 性能及参数 |  |  |  |
|  |  | 负压仓最大吸引负压：25kPa~35kPa。 |  |  |  |
|  |  | 腹部按压时，按压力指示范围0kg～50kg，50kg时误差：±20%， |  |  |  |
|  |  | 当按压力达到50kg时，面板压力指示灯红灯点亮，在接近50kg时黄灯点亮， |  |  |  |
|  |  | 以提示压力逐渐靠近50kg。 |  |  |  |
|  |  | 腹部提拉时，提拉力指示范围0kg～30kg，30kg时误差：±20%， |  |  |  |
|  |  | 当提拉力达到30kg时，面板压力指示灯红灯点亮，在接近30kg时黄灯点亮， |  |  |  |
|  |  | 以提示压力逐渐靠近30kg。 |  |  |  |
|  |  | 复苏仪有电池电量指示灯，当电量低于5.2V时，电量指示灯点灯。 |  |  |  |
|  |  | 复苏仪可选择100次/min和12次/min两种模式， |  |  |  |
|  |  | 产生相应节拍的蜂鸣器提示音来指导按压频率。 |  |  |  |
|  |  | 复苏仪具有钟表显示功能。 |  |  |  |
|  |  | 工作条件: |  |  |  |
|  |  | 环境温度：+10℃～+40℃； |  |  |  |
|  |  | 相对湿度：30%～75%； |  |  |  |
|  |  | 大气压强：860 hPa～1060 hPa |  |  |  |
|  |  | 电  源：AA1.5V×4节（推荐5号一次性碱性电池） |  |  |  |
|  |  | 安全性:符合GB 9706.1-2007中的规定。 |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |