**拟购**二氧化碳激光治疗机**项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□ 】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

**4、杜绝两现象：**一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。**

5、拟设置为★项参数要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门**（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）**出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

**第一部分：拟购项目初步参数结构**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目初步参数拟设置情况 | | |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |
| 一、 |  | 二氧化碳激光治疗机 |  |  |  |  |
|  | 激光器类型 | 封离型玻璃管CO2激光器 |  |  |  |  |
|  | 激光模式 | 多模 |  |  |  |  |
|  | 输出激光波长 | 10600nm |  |  |  |  |
|  | 整机终端输出功率 | 1～35W 可调 | ★ |  |  |  |
|  | 功率不稳定度 | <±10%） |  |  |  |  |
|  | 发散角 | <4.0mrad |  |  |  |  |
|  | 刀头焦距 | f=100mm f=50mm |  |  |  |  |
|  | 焦点光斑直径 | ≤ 0.4mm |  |  |  |  |
|  | 同光路指示 | 波长635±10nm  功率小于5mw的半导体激光 |  |  |  |  |
|  | 关节臂 | 七关节重锤式导光关节臂 | ★ |  |  |  |
|  | 操作和控制 | 液晶显示、触摸开关和微电脑控制 | ★ |  |  |  |
|  | 工作模式 | 待机、准备、连续、单次、重复 |  |  |  |  |
|  | 显示 | 功率、工作方式、时间（液晶显示） |  |  |  |  |
|  | 功率设定 | 按键预置为上调、下降可调1-35W，最大为35W | ★ |  |  |  |
|  | 工作方式 | 方式 外控 输出时间由脚踏开关控制  方式1:单次脉冲 时间间隔：0.01～1S  方式2:重复脉冲 时间间隔：0.01～1S  方式3:连续 |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |
|  | 主机外型尺寸 | 400×300×1200mm |  |  |  |  |
|  | 标称眼危害距离（NOHO）为 | 180m |  |  |  |  |
|  | 净重 | 38Kg |  |  |  |  |
|  | 整机功率 | 600VA |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |
| 二． | 吸烟机 |  |  |  |  |  |
|  | 电源要求 | AC220V 50/60HZ |  |  |  |  |
|  | 最大功率 | 1300W |  |  |  |  |
|  | 最大吸风量 | 3.5m/min |  |  |  |  |
|  | 最大真空度 | 28Kpa |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | 370mm×300mm×780mm |  |  |  |  |
|  | 重量 | 38Kg |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

**第二部分：拟购项目配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目拟配置清单 | | | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |
|  | 使用说明书 | 一本 |  |  |  |
|  | 主机 | 一台 |  |  |  |
|  | 电源线 | 一根 |  |  |  |
|  | 保险丝 | 两只（5A） |  |  |  |
|  | 脚踏开关 | 一个 |  |  |  |
|  | 七关节臂 | 一套(包括附件) |  |  |  |
|  | 钥匙开关 | 两把 |  |  |  |
|  | 保修卡 | 一张 |  |  |  |
|  | 合格证 | 一张 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |