**附件7：拟购电动起立床项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□ 】：Laszyysbgcb@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（**未标注则默认为响应初步参数**），**建议修改指标须提供相应证明材料**（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，**无证明材料则可不予采纳**；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

**4、杜绝两现象：**一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。**

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标**【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)**要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门**（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）**出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

**第一部分：拟购项目初步参数结构**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目初步参数拟设置情况 | | | | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |
|  |  | 预防卧床综合征，体位性低血压、褥疮、骨质疏松、呼吸道感染、泌尿系统感染；通过渐进式站立训练，完成从卧位到站立位的适应过程。 |  |  |  |  |
|  |  | 产品净重：110× (1±15% ) kg； |  |  |  |  |
|  |  | 电动起立床从0°升至85°的起立时间不应小于30s； |  |  |  |  |
|  |  | 具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，步长1°，误差±5°； |  |  |  |  |
|  |  | 床面升降距离：450mm～800mm； |  |  |  |  |
|  |  | 脚踏板调节角度最小调节角度为75°，误差±5°；最大调节角度为115°，误差±5°； |  |  |  |  |
|  |  | 电动起立床应能最大安全载荷为180kg做升降和起立运动； |  |  |  |  |
|  |  | 具有站立角度校准功能 |  |  |  |  |
|  |  | 每只脚踏板的最大安全载荷为160kg； |  |  |  |  |
|  |  | 固定带最大安全工作载荷为50kg； |  |  |  |  |
|  |  | 具有八种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间； |  |  |  |  |
|  |  | 辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向75kg，水平方向50kg； |  |  |  |  |
|  |  | 具有手动程序，可设置站立角度和站立时间； |  |  |  |  |
|  |  | 具备站立时间设置功能：0min～60/75min可调，步长5min，误差±2%，计时结束有提示音； |  |  |  |  |
|  |  | 双电机控制床体升降及床体起立； |  |  |  |  |
|  |  | 具备患者可操作紧急停止控制装置； |  |  |  |  |
|  |  | 独特的脚踏控制结构，方便床体的转移；进行站立训练时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性； |  |  |  |  |
|  |  | 采用高性能双电机，运行平稳安静； |  |  |  |  |
|  |  | 床面采用超纤皮，耐磨耐老化，透气舒适； |  |  |  |  |
|  |  | 床体钢架采用T2.0mm定制管材，结构结实； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供同机型设备国内医院用户合同2家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

**第二部分：拟购项目配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目拟配置清单 | | | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |