床旁支气管镜技术参数

拟投标品牌型号：                      拟定成交价：

| 1.操作手柄（含插入管）： | 响应情况 |
| --- | --- |
| 1.1、景深：3-50mm； |  |
| 1.2、视野角度≥90°； |  |
| 1.3、软镜工作软管有效长度≥600mm； |  |
| 1.4、成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维； |  |
| 1.5、软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.5mm； |  |
| 1.6、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310°； |  |
| 1.7、自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热； |  |
| 1.8、配备台车一台 |  |
| 2. 图像显示器： |  |
| 2.1配备便携式显示屏，显示器采取非触屏式设计，一键开机即能使用 |  |
| 2.2开机时间：≤3秒即能实现图像使用； |  |
| 2.3图像显示器与操作手柄连接方式：采用国际标准立体式航空连接器，避免触点式连接方式因接触不良导致无法使用的问题； |  |
| 3. 供电方式： |  |
| 3.1要求电池采用可拆卸设计，电池可以在市面上自行购买以降低售后成本； |  |
| 4.消毒方式： |  |
| 4.1操作部可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底； |  |
| - 5.售后服务 |  |
| 5.1、整机免费保修≥3年，终身维护，质保期满后除更换配件费用无其他费用，机器维修期间必须提供备用机 |  |
| 5.2、投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 5.3、列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |
| 5.配置清单： 序号; 名 称; 数 量. 1; 可视喉镜操作部; 1条. 2; 图像显示器; 1台. 3; 防水盖; 1个. 4; 长电池筒; 1个. 5; 锂电池; 1个. 6; 活检阀帽; 5个. 7; 吸引按钮; 2个. 8; 18寸手提箱组件; 1套. |  |