64通道视频脑电图仪技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 一、项目用途： 用于临床脑电图、视频脑电图检查 |  |
| 二、主要技术指标参数： |  |
| （一）.数据采集 |  |
| 1. EEG导数：≥64（最多可升级至256通道，提供证明材料） |  |
| 2. ★放大器：64通道，一体式放大器，非拼接组合式放大器 |  |
| 3. ★SPO2输入直流接口：1（提供证明材料） |  |
| 4. ★CO2输入直流接口：1（提供证明材料） |  |
| 5. 极化电压：±750mV |  |
| 6. 输入阻抗：100MΩ |  |
| 7. 输入漏电流：〈 5nA |  |
| 9. 共模抑制比：〉110dB |  |
| 10. ★带宽：0.016～3000Hz |  |
| 11. ★低频滤波：0.016-159Hz(TC:2s) |  |
| 12. ★高频滤波：15-3000Hz (-18 dB/oct) （提供证明材料） |  |
| 13. A/D转换：16bit |  |
| 14. ★采样频率：100，200，500，1000，2000，5000，10000Hz可调（提供证明材料） |  |
| (二)、数据处理 |  |
| 1.灵敏度：EEG输入: 1-700uV/mm，DC 输入: 10-700mV/mm |  |
| 2. 时间常数：0.001，0.003，0.03，0.1，0.3，0.6，1.0，2.0s |  |
| 3. AC滤波：50 、60 Hz |  |
| 4. 定标波形：0.25 Hz 矩形波、10 Hz 正弦波 |  |
| ★5. 电极阻抗测试：放大器及软件均可对阻抗阈值进行调节，并显示阻抗阈值2, 5, 10, 20, 50 kΩ（提供证明材料） |  |
| （三）、显示 |  |
| 1. 波形颜色： 16色 |  |
| 2. 波形冻结：有 |  |
| 3. 回放速度：5, 10, 15, 20, 30, 60 s/page ， 5 min/page，自定义 |  |
| 4. 定时标记：0.1，1s |  |
| 5. 时间标尺：0.2，1s |  |
| 6. EEG标尺：有 |  |
| (四)、软件技术参数： |  |
| 1. 具有DSA趋势图 |  |
| ★2. 可实现高频振荡分析功能：可对波形进行高频分析，用于癫痫定位分析用。（提供图片证明） |  |
| 3. 可扩展升级功能（如：尖波自动检测软件；FOCUS 高级脑波偶极子分析程序；BESA高级脑电偶极子和影像融合分析软件；睡眠分析软件） |  |
| 4. 主机及网络中实时同步脑电波形回放 |  |
| 5. 在常规软件里脑电图文件刻录后可在任何计算机回放并能分析，无需外置解密硬件； |  |
| 6. 2D/3D地形图分析系统 |  |
| 7. 剪辑功能：对不同时期的脑电与视频数据进行任意地剪切及组合 |  |
| 8. 屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内；并可任意选择拷贝想要的几个或几条局部波形 |  |
| ★9. 具有在采集、回放时心电滤波（提供证明材料） |  |
| ★10.采集时具备实时心率显示（提供证明材料） |  |
| 11. 具有事件标记功能与波形自动测量功能，三种以上测量 |  |
| 12. 脑波具有通用格式转换，用于第三方软件使用，为科研课题服务 |  |
| 13. 波形可选择后局部放大分析 |  |
| 14. 本系统自有全自动报告生成系统（WORD/EXCEL/PDF格式）。打印内容随意设定。如：脑波图、文字、地形图、病人资料、医生姓名、科室各类图表，可组合或单独打印波间期并计算其各项的平均值。 |  |
| 15. 快速跳选：在回放过程中，可按时间、事件标注等位置，快速跳跃到指定位置。 |  |
| ★16.可与现有视频脑电进行联网，相互调阅数据进行分析。 |  |
| （五）、视频同步视频系统 |  |
| 1.视频图像与EEG波形精确同步采集和回放 |  |
| 2.网络遥控监护 |  |
| ★3.高清网络IP摄像头，分辨率1080*1920,像素230万。（提供摄像机品牌型号和该型号技术参数） |  |
| 3.整机保修≥三年 |  |
| 4.投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 5.列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |