## 肠道屏障功能生化指标分析系统规格及参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 一、检测部分 |  |
| 1.结构组成：温控系统、光电颜色测量系统、微型热敏打印机，通用打印纸 |  |
| 2.样品测试量：20反应/批 |  |
| 3.电源：AC 220V, 50Hz |  |
| 4.开机预热时间：20分钟内 |  |
| 5.接口：1路通讯串口：RS-232 |  |
| 6.1路网络接口：RJ45网络接口 |  |
| 二、分析终端： |  |
| 1.系统环境：Windows 操作系统 |  |
| 2.CPU主频：1G Hz |  |
| 3.内存：≥512MB |  |
| 4.硬盘：≥40G |  |
| 5.RJ45网络接口，4×USB接口 |  |
| 6.显示器：19.5英寸，分辨率：1366×768 |  |
| ## 三、性能指标 |  |
| 1. 空白限：二胺氧化酶的空白限≤4U/L；D-乳酸的空白限≤1mg/L； |  |
| 细菌内毒素的空白限≤8U/L。 |  |
| 2. 线性： |  |
| 检测项目; 检测范围及相关系数; 偏差要求. 二胺氧化酶; [5，80]U/L，r≥0.975; [5，30]U/L，绝对偏差≤±3 U/L. (30，80]U/L,相对偏差≤±10%. D-乳酸; [2，50]mg/L, r≥0.975; [2，15]mg/L, 绝对偏差≤±1.5 mg/L. (15，50]mg/L,相对偏差≤±10%. 细菌内毒素; [10，160]U/L, r≥0.975; [10，60]U/L, 绝对偏差≤±6 U/L. (60，160]U/L,相对偏差≤±10%. 3.线性范围及偏差要求 |  |
| 4.重复性：变异系数CV≤10%。 |  |
| 5. 准确性：相对偏差不超过±10%。 |  |
| 6.稳定性：检测仪开机8h内，相对偏差不超过±10%。 |  |
| 7.温度准确度与波动度：温度偏差不超过±2.0℃，温度波动应不超过±1.0℃ |  |
| （1）整机保修≥三年， |  |
| （2）投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| （3）列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |