高频电灼仪技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

| - 性能要求：多功能治疗设备，用于组织的凝固、汽化，适用于： | - 参数响应情况 |
| --- | --- |
| - 面部皮肤松弛、抬头纹、鼻唇沟、鱼尾纹等； |  |
| - 毛孔粗大、痤疮疤痕、肤色暗沉等； |  |
| - 腋臭治疗，妊娠纹、颈纹治疗； |  |
| - 烧伤疤痕治疗 |  |
| 二、技术参数 |  |
| 1、RF输出功率：0-45W可调； |  |
| 2、RF输出频率：1MHz； |  |
| 3、RF输出模式：连续、脉冲； |  |
| 4、治疗模式：双极； |  |
| 5、微针射频模块 |  |
| 5.1 RF输出功率：0-32W可调； |  |
| 5.2 RF输出模式：连续 、脉冲输出； |  |
| *5.3 脉宽：0-12000ms连续可调； |  |
| *5.4 温控范围：55-110℃ |  |
| *5.5 治疗深度：0.5-6mm |  |
| *5.6 电极型号：49针、25针、15针、9针、49针（带负压）、25针（带负压） |  |
| *5.7 负压吸力＞-90KPA |  |
| - 蓝极光模块 |  |
| 6.1 能量档位：1—5档 |  |
| 6.2 治疗模式：滑动模式 |  |
| 6.3 滑动模式输出时间范围：1—30min |  |
| - FocusRF 模块 |  |
| *7.1 安全监控：治疗头自带温度检测功能，实时反应治疗组织实际温度 |  |
| *7.2 智能反馈控制系统:在接近设定最高温度时，仪器自动根据温度调节输出能量，达到设定温度，自动切断能量输出 |  |
| 7.3 安全温度设定：根据临床需要可调 |  |
| 7.4 手柄型号：FocusRF S(1.4cm²) 、FocusRF M (7.8cm²) |  |
| 8、控制系统： |  |
| 8.1 电源 ：220V 50-60Hz 6.3 A |  |
| 8.2 冷却：内部风冷 |  |
| 8.3电击类型分类：I类设备 |  |
| 8.4电击的程度分类：BF型应用部分 |  |
| 8.5 系统控制：大屏幕液晶显示屏 |  |
| 8.6所有监测有声反馈 |  |
| 8.7输出控制：脚踏开关 |  |
| 8.8具有统计累积总能量和时间功能，轻松实现各部位的量化治疗； |  |
| 8.9具有远程可升级功能 |  |
| 9售后等其他 |  |
| 9.1 整机保修≥三年 |  |
| 9.2 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 9.3 列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |