医用加温毯技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| - 1、主机电源：220V交流电，50 Hz |  |
| - 2、垫（毯）子加热方式：24V直流安全电压电加热 |  |
| - 3、触摸屏操作 |  |
| - 4、接触面温度控制：33℃～39℃，步进≤0.1℃ |  |
| - 5、过高温度报警：≤41.5℃±0.5℃ |  |
| - 6、双通道输出，双通道体温监测；可升级为体温监测指导下智能保温系统。 |  |
| - 7、工作模式：两种加温模式； |  |
| 自动加温模式：在33～39℃范围内，设置最小步长为0.1℃； |  |
| 手动加温模式：在输出功率为0% 到100%范围内，设置最小步长为10%。 |  |
| 在主机设定的温度范围内，通过外置的体温传感器，采集病人体温变化数值，指导控制垫（毯）子温度和加温时间。 |  |
| - 8、安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害； |  |
| 设定温度≤39℃ |  |
| 智能运行软件程序 |  |
| 恒温器电路板中具有专业的热保护硬件装置 |  |
| 加热垫线路中装有过热保护机械器件 |  |
| - 9、配垫子和盖毯：垫子用于术中保温，盖毯用于术后复温；材质柔软，多尺寸提供全方位保温。 |  |
| - 10、垫（毯）子加热部分采用碳纤维织物，可透过X光；可重复使用，无需专用耗材。 |  |
| - 11、垫（毯）子组成：材料加热后不产生有毒物质（提供证明资料）多重符合RoHS要求材料构成，表面柔软，整体有弹性、质感；不使用时可卷曲存放，节约手术室环境。 |  |
| - 12、垫子具有防水排气功能 |  |
| - 13、垫（毯）子部分防水等级为IPX5。(需提供检测报告) |  |
| - 14、恒温器具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，符合相关标准要求的声光报警功能。 |  |
| - 15、恒温器具有多种固定装置，可进行不同方式安装固定 |  |
| - 16、设备通过CE认证或FDA认证。 |  |
| - 17、体温探头采用医用体温探头，测量病人体温快，方便使用。 |  |
| - 18、内置体温监测传感器，监测传感器不少于六个。 |  |
| - 19、整机免费保修≥三年， |  |
| - 20、投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| - 21、列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |