CT参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

| 序号 参数 | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1 机架系统 |  |
| 1.1 机架孔径： ≥70 |  |
| 1.2 机架倾角： ≥±30°，可遥控 |  |
| 1.3 滑环类型： 低压滑环 |  |
| 1.4 机架倾斜螺旋扫描功能 |  |
| 1.5 机架控制面板： ≥2套 |  |
| 1.6 焦点到探测器的距离： ≥950mm |  |
| 2. X线系统 |  |
| 2.1 球管阳极热容量： ≥5.0MHU |  |
| 2.2 阳极最大散热率： ≥567KHU/min |  |
| 2.3 球管小焦点： ≤0.6mm×1.2mm |  |
| 2.4 球管大焦点： ≤1.1mm×1.2mm |  |
| 2.5 高压发生器功率： ≥32kW |  |
| 2.6 最小球管电流： ≤13mA |  |
| 2.7 球管最大电流： ≥400mA |  |
| 2.8 球管最低电压： ≤80kV |  |
| 2.9 球管最高电压： ≥130kV |  |
| 2.10 球管电压选择范围： ≥4档 |  |
| 2.11 焦点至扫描野等中心距离： ≥535 mm |  |
| 2.12 智能四重采样技术：在X轴及Z轴同时实现双倍采样 |  |
| 3. 数据采集系统 |  |
| 3.1 探测器材料：最新型探测器 |  |
| 3.2 探测器排列： ≥32排 |  |
| 3.3 每排探测器物理数目： ≥670个 |  |
| 3.4 每层面探测器采集通道数： ≥1340个 |  |
| 3.5 数据采样率： ≥1356采样/360° |  |
| 3.6 轴位扫描成像： ≥32层/360° |  |
| 3.7 探测器(亚毫米)宽度： ≥20mm |  |
| 4 扫描床 |  |
| 4.1 最长可扫描范围： ≥1600mm |  |
| 4.2 床水平移动最大速度： ≥150mm/s |  |
| 4.3 床水平移动最小速度： ≤2mm/s |  |
| 4.4 床面可降至离地面最低距离： ≤530mm |  |
| 4.5 床面可降至离地面最高距离： ≥885mm |  |
| 4.6 检查床承重： ≥200 kg |  |
| 5 控制台 |  |
| 5.1 操作系统： 最新 |  |
| 5.2 主机和建像机分开工作 |  |
| 5.3 高性能主控台计算机： ≥4核 |  |
| 5.4 高性能建像机： ≥4核 |  |
| 5.5 主机内存： ≥16GB |  |
| 5.6 建像机内存： ≥16GB |  |
| 5.7 图像存储空间 ： ≥1TB |  |
| 5.8 双屏显示：扫描同时可以进行图像处理、报告编辑等 |  |
| 5.9 液晶平板彩色无闪烁显示器 19”液晶平板彩色无闪烁显示器2台或24寸高清1台 |  |
| 5.10 显示器分辨率： ≥1280×1024 |  |
| 5.11 CD，DVD光盘刻录系统 |  |
| 5.12 标准DICOM3.0接口 |  |
| 5.13 不对称不规则图像打印编排 |  |
| 5.14 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |  |
| 5.15 自动语音系统及双向语音传输 |  |
| 6 原厂高级影像后处理工作站 |  |
| 6.1 操作系统：最新 |  |
| 6.2 内存： ≥16GB |  |
| 6.3 硬盘： ≥1TB |  |
| 6.4 19”液晶平板彩色无闪烁显示器分辨率： ≥1280×1024 |  |
| 6.5 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 |  |
| 6.6 jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 |  |
| 6.7 工作站激光相机DICOM接口 |  |
| 7 扫描参数与图像重建 |  |
| 7.1 扫描时间： ≤0. 8s/360° |  |
| 7.2 最薄层厚： ≤0.7mm64层同步采集 |  |
| 7.3 最小扫描视野FOV： ≤5cm |  |
| 7.4 最大重建显示野FOV： ≥50cm |  |
| 7.5 图像重建速度：≥20幅/秒 ≥9幅/秒 |  |
| 7.6 图像重建矩阵：512×512, 768×768,1024×1024 |  |
| 7.7 图像显示矩阵： 1024×1024 |  |
| 7.8 最长连续扫描时间： ≥100秒 |  |
| 7.9 最小扫描螺距：<0.15，最大扫描螺距：≥1.5 |  |
| 7.10 定位片长度： 50-1600mm |  |
| 7.11 高对比度分辨率： ≥16lp/cm@0%MTF |  |
| 7.12 低对比度分辨率： ≤4mm@0.3％ |  |
| 7.13 CT值拓展范围： ？ |  |
| 8 临床应用软件 |  |
| 8.1 基础软件功能： |  |
| 8.1.1 3D |  |
| 8.1.2 多平面重建MPR |  |
| 8.1.3 曲面重建CPR |  |
| 8.1.4 最大密度投影MIP |  |
| 8.1.5 最小密度投影MinIP |  |
| 8.1.6 平均密度投影AIP |  |
| 8.1.7 表面遮盖显示SSD |  |
| 8.1.8 三维容积显示VR |  |
| 8.1.9 透明显示骨骼功能 |  |
| 8.1.10 模拟手术刀技术 |  |
| 8.1.11 1024大矩阵重建：用于清晰的显示内耳等精细结构，及小病变 |  |
| 8.1.12 轮廓分割功能：能够自定义感兴趣区域的轮廓，并分割出来 |  |
| 8.1.13 CTA血管造影技术 |  |
| 8.1.14 CTU尿路造影技术 |  |
| 8.1.15 肝脏三期扫描技术 |  |
| 8.1.16 对比剂追踪技术 |  |
| 8.1.17 对比剂追踪自动扫描触发功能 |  |
| 8.1.18 动态扫描CT时间密度曲线 |  |
| 8.2 虚拟内窥镜功能 : |  |
| 8.2.1 气管内窥镜 |  |
| 8.2.2 椎管内窥镜 |  |
| 8.2.3 血管内窥镜 |  |
| 8.2.4 能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video |  |
| 8.3 血管分析功能： |  |
| 8.3.1 自动去除床板 |  |
| 8.3.2 自动去除身体各个检查部位的骨骼 |  |
| 8.3.3 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名 |  |
| 8.3.4 随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称 |  |
| 8.3.5 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等 |  |
| 8.4 CTDSA数字减影功能 |  |
| 8.5 低剂量扫描技术： |  |
| 8.5.1 最先进的迭代重建算法，实现低剂量扫描得到高精度图像 |  |
| 8.5.2 3D剂量调制：根据患者的解剖结构自动进行实时的电流优化技术,mA步进≤1mA |  |
| 8.5.3 自动kV调节：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压 |  |
| 8.5.4 儿童低剂量扫描协议：根据不同患者的年龄，体重设置特殊的扫描协议 |  |
| 8.5.5 敏感器官保护功能：扫描过程中针对眼睛，甲状腺等敏感部位实施器官保护 |  |
| 8.5.6 240°曝光功能：在做穿刺或者介入的时候，能够实现240°曝光，减少对医生的辐射 |  |
| 8.5.7 剂量报告：每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量 |  |
| 8.5.8 ECG剂量调制：在不需要检查的心动期相，自动调节球管的电流 |  |
| 8.6 齿科软件包 ： |  |
| 8.6.1 全景牙齿平铺显示 |  |
| 8.6.2 单个牙齿垂直显示 |  |
| 8.6.3 自动标注牙齿序号 |  |
| 8.7 虚拟结肠镜功能： |  |
| 8.7.1 一键分割结肠组织 |  |
| 8.7.2 结肠段曲线编辑，结肠中心线编辑 |  |
| 8.7.3 结肠腔内漫游，速度可调，并录制成video |  |
| 8.7.4 多模式显示、自动平铺 |  |
| 8.7.5 结肠息肉分析：到直肠距离、肠段的名称，所处的位置等 |  |
| 8.8 肺结节软件分析： |  |
| 8.8.1 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 |  |
| 8.8.2 VR显示病灶的形态，解剖位置 |  |
| 8.8.3 随访功能，病灶自动对比，自动量化体积变化、倍增时间等 |  |
| 8.9 肺密度分析软件 |  |
| 8.9.1 自动分割左肺，右肺 |  |
| 8.9.2 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分 |  |
| 8.9.3 自动计算肺气肿的体积，百分比等 |  |
| 8.10 肿瘤评估软件 |  |
| 8.10.1 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 |  |
| 8.10.2 VR显示病灶的形态，解剖位置 |  |
| 8.10.3 随访功能，并自动进行病灶对比 |  |
| 8.11 灌注功能 |  |
| 8.11.1 头部动静脉血管检测 |  |
| 8.11.2 头部CBF, CBV, MTT, TTP 图像显示，曲线显示，以及测量结果显示 |  |
| 8.11.3 脑缺血半暗带分析 |  |
| 8.11.4 专用肝脏灌注功能包 |  |
| 8.11.5 肝动脉，门静脉同时检测 |  |
| 8.11.6 专用肿瘤灌注功能 |  |
| 8.11.7 灌注结果自动显示分析 |  |
| 8.12 去伪影技术 |  |
| 8.12.1 运动伪影消除技术 |  |
| 8.12.2 去后颅窝伪影技术 |  |
| 8.12.3 去金属伪影技术 |  |
| 8.12.4 去射线束硬化伪影技术 |  |
| 8.13 心脏成像功能 |  |
| 8.13.1 心电监护装置 |  |
| 8.13.2 前瞻性门控扫描 |  |
| 8.13.3 回顾性门控扫描 |  |
| 8.13.4 早搏校正功能 |  |
| 8.13.5 心电基线漂移校正功能 |  |
| 8.13.6 心脏成像时间分辨率 ：≤84毫秒 |  |
| 8.13.7 自适应扇区：单扇区、两扇区、三扇区 |  |
| 8.13.8 心电编辑：添加、删除、移动、绘制等功能，对异常心电信号有效编辑 |  |
| 8.13.9 整个序列多期相重建 |  |
| 8.13.10 单幅图像多期相重建 |  |
| 8.13.11 自动选择最佳期相 |  |
| 8.13.12 冠脉钙化分析软件 |  |
| 8.13.13 一键冠脉提取 |  |
| 8.13.14 主要血管自动命名≥3支 |  |
| 8.13.15 自动识别血管中心线，并可进行编辑，延长，修改和连接 |  |
| 8.13.16 自动识别舒张末期、收缩末期 |  |
| 8.13.17 冠脉及心脏的三维成像 |  |
| 8.13.18 冠状动脉狭窄分析 |  |
| 8.13.19 血管拉直分析 |  |
| 8.13.20 随鼠标移动自动显示主要血管名称 |  |
| 8.13.21 冠状动脉斑块分析，包括性质分析，体积分析 |  |
| 8.13.22 左心室自动分割功能 |  |
| 8.13.23 左心室是长轴，短轴显示 |  |
| 8.13.24 左心室功能分析：包含射血分数，心室舒张、收缩末期容积，每搏输出量，心肌容积等 |  |
| 8.13.25 牛眼图显示：包含室壁厚度、局部室壁厚度、室壁增厚率等 |  |
| 8.13.26 心脏轴位显示 |  |
| 8.13.27 心脏腔室显示 |  |
| 8.13.28 冠脉彩色编码技术 |  |
| 8.14 自动语音功能 ： 提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等 |  |
| 8.15 视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合 |  |
| 8.16 自动胶片打印功能 |  |
| 8.17 自动降噪技术 |  |
| 8.18 CT电影：播放速度≥30幅/秒 |  |
| 9 稳压电源 |  |
| 10 原厂整机免费保修不低于1年 |  |