婴儿培养箱技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1、具有箱温和肤温两种温度控制模式，具有湿度显示功能和湿度控制功能，设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏通过数码管显示。 |  |
| 2、独立的超温保护系统，>37℃温度设定功能； |  |
| 3、婴儿床倾斜角度无级可调功能，婴儿床倾斜角度：±12°无级可调 |  |
| 4、产品具有自检功能，多种故障报警提示； |  |
| 5、嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱，水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒，整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动； |  |
| 6、采用低噪音的直流电机，蜗壳风道及交、直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；（提供证明材料） |  |
| 7、前面板具有温度校正功能，具有肤温传感器脱落报警提示功能，具有数据储存功能； |  |
| 8、控温方式：箱温和肤温两种温度控制：箱温控制范围：25℃-37℃ |  |
| 9、肤温控制范围：34℃-37℃ |  |
| 10、箱温和肤温显示温度范围：5~65℃（提供证明材料） |  |
| 11、升温时间：≤30min |  |
| 12、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃ |  |
| 13、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ |  |
| 14、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（提供证明材料） |  |
| 15、采用无刷直流电机，婴儿舱内噪声：≤45dB(A)（提供证明材料） |  |
| 16、故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等 |  |
| 17、湿度显示范围：0%RH—99%RH，湿度控制范围：0%RH—90%RH，湿度显示精度：±10%RH内（提供证明材料） |  |
| 18、床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm² (光源为LED) |  |
| 19、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm² (光源为LED) |  |
| 20、有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2 （光源为LED） |  |
| 21、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 |  |
| 22、光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分 |  |
| 23、机器使用寿命8年（提供证明材料） |  |
| 24、售后：免费保修3年，维修期满后只收取配件费用无其他费用。 |  |
| 25、 投标人提供近三年医院用户≥3家，投标文件内提供合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 26、 列出相关耗材、主要零配件的规格型号及报价清单。（如电机，压力表，挤压装置，密封圈，重力阀，电动球阀等） |  |