双极反渗透水处理技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

| 双极反渗透水处理参数要求 | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1、工作电压：三相380V±5%或220V±5%，50Hz连续工作； |  |
| 2、产水量：≥ 3.0m³/hr（5℃），水质符合YY0572-2015标准； |  |
| 3、自动化控制阀门为进口品牌，保证每一个与水接触部件更安全可靠。提供相关证明材料，并注明所在页码。 |  |
| 4、反渗透膜要求采用美国海德能或美国陶氏品牌，原装进口Ro-8040节能型超低压反渗透膜不少于5支，串联结构。提供相关证明材料，并注明所在页码。 |  |
| 5、前级泵采用格兰富品牌，两套，全自动运行。提供相关证明材料，并注明所在页码。 |  |
| 6、采用数字仪表进行在线监测，微电脑传感器将电导率、压力；温度和流量，实时传输。 |  |
| 7、主机泵选用丹麦格兰富立式高压泵。提供相关证明材料，并注明所在页码。 |  |
| 8、标配系统温度补偿可升级控制系统，防止后期床位扩张，冬天产水不足，夜间自动间隔循环模式，抑制细菌滋生； |  |
| 9、反渗透系统整机设计美观紧凑，节约空间具有自主设计权，避免仿造纠纷。 |  |
| 10、真彩触摸屏，人机交互界面提供稳定快速的控制响应，工艺流程图动态显示，各元件的运行情况更直观，便于监测和维护。 |  |
| 11、设备采用三级密码保护，确保不同的操作人员有不同的操作权限。 |  |
| 12、循环水箱，压力传感数字控制，时时动态液位状态显示，并具有数字标示； |  |
| 13、设备营运数据维护分析系统，对系统总产水量、系统总用水量、活性炭累积处理水量、砂罐累积处理水量、树脂累积处理水量、一二级渗透膜累积处理水量等；对电磁阀和主机泵等主要部件运行次数及时间，监测记录，可保存至少10年系统运行数据。 |  |
| 14、设备对水的利用率，可对系统排水进行定性或定比设置，根据需要个性化设定，实现系统对产水率、回收率的调节与设定。 |  |
| 15、设备具有双级全自动化学消毒能，保证使用更灵活，操作更方便。 |  |
| 16、设备具有全自动的故障运行模式，故障一级和故障二级模式，可全自动运行时间表，并自动切换到待机清洗模式，系统的自清洁功能正常运行。 |  |
| 17、设备具有测试模式，可模拟点动主机泵、电磁阀等关键元件，便于调试和更换维护，简便操作；进行应急状态供水。 |  |
| 18、设备整体设计工艺采用顺式三通，减少水流阻力，设备噪音小，主机管件采用医用卫生级（316或319）不锈钢管件。提供相关证明材料，并注明所在页码。 |  |
| 19、全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，同时具有一键式强制关机功能。 |  |
| 20、设备具体配置要求： |  |
| （1）、全自动源水加压系统两套 |  |
| （2）、全自动多介质过滤器一套 |  |
| （3）、全自动活性炭罐二套，填料充足，安装现场查验。 |  |
| （4）、全自动软化器一套，填料充足，安装现场查验。 |  |
| （5）、双级反渗透主机一套 |  |
| 21、整机免费保修≥3年，提供生产企业服务承诺函。 |  |
| 22、投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章，用户名单单独列表。 |  |
| 23、列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |