拟购脑功能监测训练系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

| 本项目初步参数拟设置情况 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数要求 |  |  |  |
|  | 硬件部分指标 |  |  |  |
|  | 脑电采集：≥2导联。 |  |  |  |
|  | 可在大脑前额、耳后、前部、顶部等位置使用无创传感器采集信号。 |  |  |  |
|  | 全自动可平躺式沙发，针对头部、躯干、腿部可根据脑电自行抬起/放下。 |  |  |  |
|  | 数据采集速率：≥1600次/s采样速率，保障采集的信号实时性、无延滞，及时反映患者当前的脑电状态。 |  |  |  |
|  | 输入信号：连接传感器后≤1.2秒即可采集到脑电信号。 |  |  |  |
|  | 采样精度：≥8bit。噪声≤2uV。频率特性： 0.5～50 Hz。输入阻抗：≥ 5 MΩ。增益： ≥ 90dB。共模抑制比：≥ 80dB 。 |  |  |  |
|  | 设备安全分类:内部直流供电电源CF型。 |  |  |  |
|  | 仪器接口：采用USB接口，可转换RS-232接口，且免费开放通讯协议和接口参数。 |  |  |  |
|  | 数据存储：主机可存储≥1600h病人原始脑电监测数据和≥72小时的趋势图形，并可支持导出、存储、打印等。 |  |  |  |
|  | 具备网络化无线通讯功能，通讯实现支持WiFi或3/4G或蓝牙架构。 |  |  |  |
|  | 具备实时通讯模式，通讯延时小于10秒。 |  |  |  |
|  | 抗干扰能力: 具有超强滤波功能，能有效过滤肌电、其他电流干扰，保证数据来源的正确和准确。 |  |  |  |
|  | 数据可在云服务器上存储、处理。 |  |  |  |
|  | 医生操作简便，3分钟内完成佩戴。 |  |  |  |
|  | 软件部分指标 |  |  |  |
|  | 显示界面：支持中英文界面 |  |  |  |
|  | 脑电波显示功能：支持双通道脑电图同屏显示，实时原始脑电波形及波形趋势描记。 |  |  |  |
|  | 将脑电信号不同的功率、时间与波幅等通过脑电小波算法进行计算，通过客观定量数字化的关联性和动态变化分析出焦虑、抑郁、紧张等情绪状态以及大脑发育及老化、认知功能、睡眠质量等大脑功能状态的关联性。 |  |  |  |
|  | ≥16项客观定量指标，从脑健康和脑能力两方面反映患者大脑的当前状态，包括焦虑抑郁程度、专注能力、疲劳程度、脑耗能程度、用脑效率、睡眠情况、老化趋势、记忆能力、用脑习惯、抗干扰能力等。 |  |  |  |
|  | 快照功能：可随时截屏记录存储趋势显示上的重要事件。 |  |  |  |
|  | 传感器监测：自动监测阻抗，通过文字显示患者电极脱落信息。 |  |  |  |
|  | 可升级功能：提供终身免费软件版本升级，具有功能拓展能力。 |  |  |  |
|  | 病例演示功能：可以通过数据回放进行病例演示。 |  |  |  |
|  | 具有睡眠障碍、失眠、焦虑、抑郁、疲劳等一系列定量客观共性指标，可以作为焦虑、抑郁、失眠的客观定量诊断指标。 |  |  |  |
|  | 不同科室可实时上传监测认知水平、情绪状态、睡眠及其他脑状态数据至医院云平台中心，方便医生查询同一患者不同时期的报告。 |  |  |  |
|  | 基于脑的自学习能力、神经生物反馈和神经条件反射原理，利用反馈感知训练完成神经功能修复和重塑的训练和诊疗。 |  |  |  |
|  | ≥3种功能模式，从生理到心理、从保健到疾病、从简单到复杂，多层次、多维度进行睡眠训练。 |  |  |  |
|  | 计算机系统： |  |  |  |
|  | CPU：英特尔i5处理器（ ≥3.2GHz）；内存：≥4G；硬盘：≥1T；光盘驱动器：DVD-R/W；操作系统： Windows 7；显示器：21”液晶显示屏；打印机：黑白激光。 |  |  |  |
|  | 质保期：3年以上（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |