拟购HD睡眠测量仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

| - 本项目初步参数拟设置情况 |  | - 响应情况 | - 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 参数要求 |  |  |  |
|  | - 监测系统：多导睡眠监测 |  |  |  |
|  | - 设备名称：HD睡眠测量仪 |  |  |  |
|  | - 用途：可用于多导睡眠及脑电图的采集、实时监测和分析，支持睡眠障碍与神经系统变性疾病的研究并支持相关学术科研工作。 |  |  |  |
|  | - 放大器系统主要技术指标： |  |  |  |
|  | - 系统通道数：≥76导联； |  |  |  |
|  | - 可升级神经影像软件功能，包括采集、分析、溯源模块，各模块可单独或结合使用，并可将多模态神经影像数据结合分析，可进行更精确的偶级子定位和电流密度3D动态分析，Stim2刺激呈现软件可提供声音、图像、影像或其他综合刺激，可编程刺激模式，并可将刺激和反应与电脑信号同步传输到采集和分析系统。 |  |  |  |
|  | - HD放大器 ：整机一体化设计，放大功能、接线功能和通信功能全部集成化在同一个放大器里。 |  |  |  |
|  | - 采样率：≥16000HZ; 采样存储率：≥4000HZ; |  |  |  |
|  | - 采样精度：≥24bit; |  |  |  |
|  | - 频宽：DC-1150HZ； |  |  |  |
|  | - 噪声水平：＜2μVpp； |  |  |  |
|  | - 共模抑制比：>108db; |  |  |  |
|  | - 血氧分辨率精确到0.001%； |  |  |  |
|  | - 采用DC coupled直流耦合放大器，抗干扰能力强，噪音小； |  |  |  |
|  | - 抗干扰供电技术：一条数据线（高速传输数据和电源供应）连接放大器，可排除交流电及其他磁体干扰，保证数据完整的同时，也保证操作的安全，特别是儿童和精神障碍患者； |  |  |  |
|  | - 内置自动识别灯光传感器。 |  |  |  |
|  | - 放大器内置阻抗测试按钮，可实时监控电极阻抗情况。 |  |  |  |
|  | - 具备扩展功能：具备16通道外接扩展盒功能，包括呼吸压力滴定、经皮CO2、呼末CO2、食道测压、PH、血压、温度、男性性功能、模拟驾驶系统等。 |  |  |  |
|  | - （PSG）睡眠监测软件功能 |  |  |  |
|  | - 具备AASM2.5版睡眠分析操作系统（可与R&K睡眠规则互相转换）； |  |  |  |
|  | - 具备婴幼儿、儿童、成人三种独立分析系统；全中文操作界面，全中文报告生成系统。 |  |  |  |
|  | - 气流环监测技术：具备FVL呼吸流速-容量环技术和波形气流技术； |  |  |  |
|  | - 可在不同体位下对不同睡眠期进行低通气自动分类，并具备统计各低通气类型的次数和指数。 |  |  |  |
|  | - 呼吸事件分析功能：呼吸努力相关性微觉醒（RERA）、陈-施氏呼吸、矛盾呼吸等 |  |  |  |
|  | - 同时具备AHI和RDI（包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件）指标，可自动计算并生成报告。 |  |  |  |
|  | - 脉搏传输时间（PTT）功能：反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能辅助呼吸事件判断。 |  |  |  |
|  | - 快眼动密度分析：具备REM Density快速眼动密度分析功能； |  |  |  |
|  | - 可自动对微觉醒进行分类，并具备统计微觉醒在各睡眠期发生的次数和指数 |  |  |  |
|  | - 回放分析功能：可用色标自动标记纺锤波、K综合波、Delta波，包括REM期的反相和正相眼球运动、各种呼吸事件、氧减事件等，可通过快捷键注释（包括事件类型，起止时间，峰值，谷值等），并具备自动统计功能。 |  |  |  |
|  | - 具备快速傅里叶频谱分析功能 |  |  |  |
|  | - 专项报告功能：微觉醒、多发小睡、刺激觉醒、脑电图机及呼吸疾病等报告 |  |  |  |
|  | - REM期行为障碍（RBD）分析模块：可以分析磨牙、持续肌肉活动、短暂肌肉活动、节律性运动障碍、持续脚震颤、过度肌阵挛和快速眼球运动睡眠事件并出具报告，用来研究患者异态睡眠（包括梦游、睡眠中突然坐起等）和OSAS关系。 |  |  |  |
|  | - 腿动（LM）和周期性腿动（PLM）的分析：具有睡眠期和清醒期独立分析功能，包括LM/PLM整晚总次数和指数及各睡眠期的次数和指数；所有数据自动计算并可生成报告。 |  |  |  |
|  | - 趋势图功能：包含定标输入、神经生理事件、呼吸事件、心电事件、扩展通道事件等五大类，共61个趋势图，覆盖国际实验室几乎所有需要涉及到的睡眠事件和数据。 |  |  |  |
|  | - 收录回放功能：具备高清软件收录回放功能，可多窗口工作，并对多个病例进行回放和分析； |  |  |  |
|  | - Word快捷键功能：采用最新windows10（兼容windows7）系统，在Word文档中可进行任意编辑；可产生分夜报告，分别报告诊断和治疗情况；报告可输出到Excel，便于数据统计。 |  |  |  |
|  | - （EEG）脑电监测软件功能 |  |  |  |
|  | - 具备睡眠脑电图、常规脑电图、视频脑电图分析功能，具备二维脑地形图、频谱分析、对于棘波、尖波、棘慢波、尖慢波、慢波等异常脑电图分析功能，并可自动监测、监控及回放； |  |  |  |
|  | - 快捷montage序列设置：可创建多个组合导联序列，将设备配置和电极安放设置，并具备独有的图片拖动方式使导联排序快捷简单； |  |  |  |
|  | - 实时动态的脑电地形图分析功能：可提供四种不同的模式给专业人员提供频率领域的动态和静态读取，便于医生分析阅图； |  |  |  |
|  | - 双采样率功能：支持双采样率记录，可同时存储高采样率和低采样率脑电图，高采样率进行精准分析，低采样率进行快速浏览和查找； |  |  |  |
|  | - 同步双视频功能：具备双视频浮动窗口显示，每条视频两个视图功能并采用高清网络日/夜远红外数字摄像头，H.265视频信号与电脑信号完全同步； |  |  |  |
|  | - HFO高频振荡分析功能：在大脑皮层采集80-500HZ的高频脑电活动记录范围，捕捉高频信号发生的位置、时间，为癫痫患者提供最真实、准确的依据； |  |  |  |
|  | - 具备癫痫时间分析模块功能，并具备术前、术中、术后实时监测分析功能。 |  |  |  |
|  | - 滤波功能：交流滤波、制定频率滤波、抗混淆滤波； |  |  |  |
|  | - 滤波功能：交流50/60hz；指定频率波段的滤波；抗混淆滤波； |  |  |  |
|  | - 灵敏度：1,2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 500，1000mV/mm |  |  |  |
|  | - 高频滤波：15, 30, 75, 100Hz |  |  |  |
|  | - 低频滤波：0.1，0.3，0.5，1，1.6，2，3，10，15 Hz |  |  |  |
|  | - 走纸速度：0.5，1，2.5，5，10, 15, 20，30, 60 mm/秒 |  |  |  |
|  | - 定制专用分析摸板功能：具备对各种不同的分析数据进行自动和手动分析或自定义设置，建立分析模板用于科研比对及教学； |  |  |  |
| - 52 | - 记录软件具有在线分析和报警功能； |  |  |  |
| - 53 | - 5数据格式开放：可转换EDF、ASCII格式，支持第三方数据和软件进行分析，支持输入EDF文件，数据编辑，视频编辑，CD刻录，病人资料输出等，支持远程会诊； |  |  |  |
| - 54 | - 配置要求 |  |  |  |
| - 55 | - ≥76导睡眠测量仪1套； |  |  |  |
| - 56 | - 软件系统：软件需具备独立AASM2.5版睡眠分析软件1套；并同时具备32导脑电监测分析； |  |  |  |
| - 57 | - 同步视频采集系统：提供原厂同步视频采集系统1套；高清摄像头1个； |  |  |  |
| - 58 | - 16通道多功能扩展盒1个； |  |  |  |
| - 59 | - 传感器及附件：盘状电极30条、钮扣电极20条、各种传感器1套（热敏气流1个、鼾声传感器1个、左右腿动各1个、体位1个、全相位胸/腹运动各1个、压力鼻导管1个及血氧探头1个）； |  |  |  |
| - 60 | - 计算机1台：中央处理器i5处理器；内存≥8G；硬盘：≥1T； 显示器≥21”； 彩色喷墨打印机1台； |  |  |  |
| - 61 | - 售后服务保障 |  |  |  |
| - 62 | - 系统维护：质保期3年以上，每年不低于三次上门提供设备维护，终身提供技术支持，提供终身睡眠监测软件及脑电监测软件升级（含所有零部件，包括须定期更换零部件）; |  |  |  |
| - 63 | - 售后服务机构：国内具备售后服务机构，售后工程师具备由原厂颁发的技术服务证书。 |  |  |  |
| - 64 | - 产品品牌、制造商、制造商产地保持一致，原厂保障售后服务优先考虑。 |  |  |  |
| - 65 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |