拟购64通道视频脑电图仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

| - 本项目初步参数拟设置情况 |  | - 响应情况 | - 建议修改指标 | - 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数要求 |  |  |  |
|  | 项目用途： 用于临床脑电图、视频脑电图检查 |  |  |  |
|  | 主要技术指标参数： |  |  |  |
|  | 数据采集 |  |  |  |
|  | EEG导数：≥64（最多可升级至256通道，提供证明材料） |  |  |  |
|  | 放大器：64通道，一体式放大器，非拼接组合式放大器 |  |  |  |
|  | SPO2输入直流接口：1（提供证明材料） |  |  |  |
|  | cO2输入直流接口：1（提供证明材料） |  |  |  |
|  | 极化电压：±750mV |  |  |  |
|  | 输入阻抗：100MΩ |  |  |  |
|  | 输入漏电流：〈 5nA |  |  |  |
|  | 共模抑制比：〉110dB |  |  |  |
|  | 带宽：0.016～3000Hz |  |  |  |
|  | 低频滤波：0.016-159Hz(TC:2s) |  |  |  |
|  | 高频滤波：15-3000Hz (-18 dB/oct) （提供证明材料） |  |  |  |
|  | A/D转换：16bit |  |  |  |
|  | 采样频率：100，200，500，1000，2000，5000，10000Hz可调（提供证明材料） |  |  |  |
|  | 数据处理 |  |  |  |
|  | 灵敏度：EEG输入: 1-700uV/mm，DC 输入: 10-700mV/mm |  |  |  |
|  | 时间常数：0.001，0.003，0.03，0.1，0.3，0.6，1.0，2.0s |  |  |  |
|  | AC滤波：50 、60 Hz |  |  |  |
|  | 定标波形：0.25 Hz 矩形波、10 Hz 正弦波 |  |  |  |
|  | 电极阻抗测试：放大器及软件均可对阻抗阈值进行调节，并显示阻抗阈值2, 5, 10, 20, 50 kΩ（提供证明材料） |  |  |  |
|  | 显示 |  |  |  |
|  | 波形颜色： 16色 |  |  |  |
|  | 波形冻结：有 |  |  |  |
|  | 回放速度：5, 10, 15, 20, 30, 60 s/page ， 5 min/page，自定义 |  |  |  |
|  | 定时标记：0.1，1s |  |  |  |
|  | 时间标尺：0.2，1s |  |  |  |
|  | EEG标尺：有 |  |  |  |
|  | 软件技术参数： |  |  |  |
|  | 具有DSA趋势图 |  |  |  |
|  | 可实现高频振荡分析功能：可对波形进行高频分析，用于癫痫定位分析用。（提供图片证明） |  |  |  |
|  | 可扩展升级功能（如：尖波自动检测软件；FOCUS 高级脑波偶极子分析程序；BESA高级脑电偶极子和影像融合分析软件；睡眠分析软件） |  |  |  |
|  | 主机及网络中实时同步脑电波形回放 |  |  |  |
|  | 在常规软件里脑电图文件刻录后可在任何计算机回放并能分析，无需外置解密硬件； |  |  |  |
|  | 2D/3D地形图分析系统 |  |  |  |
|  | 剪辑功能：对不同时期的脑电与视频数据进行任意地剪切及组合 |  |  |  |
|  | 屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内；并可任意选择拷贝想要的几个或几条局部波形具有在采集、回放时心电滤波（提供证明材料） |  |  |  |
|  | 采集时具备实时心率显示（提供证明材料） |  |  |  |
|  | 具有事件标记功能与波形自动测量功能，三种以上测量 |  |  |  |
|  | 脑波具有通用格式转换，用于第三方软件使用，为科研课题服务 |  |  |  |
|  | 波形可选择后局部放大分析 |  |  |  |
|  | 本系统自有全自动报告生成系统（WORD/EXCEL/PDF格式）。打印内容随意设定。如：脑波图、文字、地形图、病人资料、医生姓名、科室各类图表，可组合或单独打印波间期并计算其各项的平均值。 |  |  |  |
|  | 快速跳选：在回放过程中，可按时间、事件标注等位置，快速跳跃到指定位置。 |  |  |  |
|  | 可与现有视频脑电进行联网，相互调阅数据进行分析。 |  |  |  |
|  | 视频同步视频系统 |  |  |  |
|  | 视频图像与EEG波形精确同步采集和回放 |  |  |  |
|  | 网络遥控监护 |  |  |  |
|  | 高清网络IP摄像头，分辨率1080*1920,像素230万。（提供摄像机品牌型号和该型号技术参数） |  |  |  |
|  | 整机保修≥三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  | 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |