牙椅招标技术参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 1.患者电动牙科椅 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1电脑记忆全电动牙科椅，可预置常用椅位和急救位，承载力≥135kg；椅身升降速度为18mm/s，升降行程应≥300 mm（最低380mm，最高850mm）；（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 1.2靠背倾转角度范围：立位垂直后仰25º±5º、水平卧位向上10º±5º； |  |  |  |
| 1.3安全保护，机椅互锁、遇障碍急停。 |  |  |  |
| 1.4患者电动椅靠背为金属靠背，背垫及座椅垫为超薄设计，使医患相互达到最佳治疗位置。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 1.5头枕配置伸缩式双关节头枕，牙科椅为双活动扶手设计。 |  |  |  |
| 1.6患者电动牙科椅为水电气一体开关，方便操作及维护保养。 |  |  |  |
| 1.7多位置调节牙椅活动扶手，方便不同患者体位上下。 |  |  |  |
| 2.口腔灯 |  |  |  |
| - 感应式三轴LED口腔灯，开关亮度感应可调。光斑在相距灯面800mm处，照度调节范围为8000Lux～15000Lux； |  |  |  |
| 2.2口腔灯转动范围≥270°； |  |  |  |
| 2.3辐射热：＜200W/m2（最大照度时），色彩显色指数：＞85Ra。 |  |  |  |
| 3.器械盘 |  |  |  |
| 3.1下悬式器械盘设计，方便左右手医生操作。转动角度：＞270°；（提供证明文件） |  |  |  |
| 3.2上下移动范围：＞440mm；盘面偏斜度≤3°锁紧装置承载质量：≤2.5Kg 。 |  |  |  |
| 3.3治疗机及电动牙椅所有程序及功能都能在器械盘显示屏上显示工作状态；感应式触摸控制面板，操作简单，支持多样化的临床器械选择控制直观显示手机工作气压；一键切换观片灯，一屏两用；机椅联动互锁，医患安全智能化。（提供证明文件） |  |  |  |
| 3.4 器械盘设置6个器械位，预留有洁牙机、光固化机、口腔内窥镜等多种接口，方便功能拓展。 |  |  |  |
| 3.5器械盘挂架可以≤90°整体移动，不用时器械挂架是可以隐藏在器械盘下。 |  |  |  |
| 四孔高速气涡轮手机二套，四孔低速气马达手机一套。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 3.6储水瓶设计可以自来水与纯净水转换。储水瓶随着器械盘移动而移动。不需再治疗机箱拆卸清洗储水瓶。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 3.7器械盘配置硅胶垫方便清洗打扫。 |  |  |  |
| 3.8产品功能强大并预留有洁牙机、光固化机、口腔内窥镜等多种接口，方便功能拓展。 |  |  |  |
| 4.助手架器械位： |  |  |  |
| 4.1四个助手位器械搁架，助手位器械搁架台配置助手操作电动按键控制电动牙椅工作状态，同时反映到器械盘显示屏。 |  |  |  |
| 4.2弱吸唾器（水压为200 kPa) 真空度≥10kPa；抽水速率≥0.4L/min ； |  |  |  |
| 4.3强吸唾器（气压为400 kPa）真空度≥10kPa抽水速率≥1L/min。 |  |  |  |
| 4.4三用枪配置1支 |  |  |  |
| 5.痰盂及治疗机箱体: |  |  |  |
| 5.1治疗机痰盂可±90°旋转，方便患者吐痰。 |  |  |  |
| *5.2治疗机箱体可以±45°旋转，方便四手操作及种植手术治疗。 |  |  |  |
| 5.脚踏开关 |  |  |  |
| 多功能组合式脚踏开关 启动力：＞10N且＜30N；进液防护：IPX1； |  |  |  |
| 6.热水器 |  |  |  |
| 6.1防干烧热水器。 |  |  |  |
| 6.2恒定水温：40℃±5℃ |  |  |  |
| 7.可选择内置地箱 |  |  |  |
| 7.1额定电源：a.c.220V 50Hz，单相三芯，网电源供电， |  |  |  |
| 7.2额定功率：350 VA |  |  |  |
| 7.3水过滤孔径：＜90μm 气过滤孔径：＜25μm |  |  |  |
| 7.4水气电一体式开关：方便医护开关启牙椅。 |  |  |  |
| 7.5整机采用进口手机管及水气管路（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

蒸汽灭菌器招标参数

| 一：设备参数及配置 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 技术要求 |  |  |  |
| 1.1 主体 |  |  |  |
| 1.1.1 容积 24L |  |  |  |
| 1.1.2 材质 06Cr19Ni10(SUS304) |  |  |  |
| 1.1.3 设计压力 -0.1/0.3MPa（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 1.1.4 设计温度 144℃ |  |  |  |
| 1.1.5 使用寿命 8年/16000次循环 |  |  |  |
| 1.1.6 主体保温 玻璃棉保温层（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 1.1.7 腔壁加热 覆膜式加热膜 |  |  |  |
| 1.1.8 测试接口 标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口 |  |  |  |
| 1.2 密封门 |  |  |  |
| 1.2.1 门数量 单门 |  |  |  |
| 1.2.2 门板 拉伸门板，材料厚度≥2mm； |  |  |  |
| 1.2.3 材质 06Cr19Ni10(SUS304)； |  |  |  |
| 1.2.4 开关门方式 电机驱动，一键式侧开门； |  |  |  |
| 1.2.5 安全联锁 压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定； |  |  |  |
| 1.2.6 门密封方式 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 1.3 管路系统 |  |  |  |
| 1.3.1 控制阀 自动控制阀：3个直动式进口电磁阀 |  |  |  |
| 1.3.2 泵 注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵 |  |  |  |
| 循环泵：1个进口增压泵； |  |  |  |
| 1.3.3 压力传感器 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式） |  |  |  |
| 1.3.4 蒸汽产生方式 内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源； |  |  |  |
| 1.3.5 储水装置 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞6L； |  |  |  |
| 1.3.6 水箱排水接头 1个原装进口排水接头； |  |  |  |
| 1.3.7 散热器 内置1个体积大于0.001立方米的散热器； |  |  |  |
| 1.3.8 安全阀 内置后藏式安全阀； |  |  |  |
| 1.4 控制系统 |  |  |  |
| 1.4.1 操作方式 感应式操作； |  |  |  |
| 1.4.2 控制方式 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC； |  |  |  |
| 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； |  |  |  |
| 1.4.4 界面显示 液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换；（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 1.4.5 流程控制 置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； |  |  |  |
| 1.4.6 周期计数器 六位数字显示，显示设备运行的周期次数； |  |  |  |
| 1.4.7 记录方式 选配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； |  |  |  |
| 1.4.8 记录内容 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； |  |  |  |
| 1.4.9 权限管理 多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理； |  |  |  |
| 1.4.10 自校准功能 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； |  |  |  |
| 1.4.11 安全保护 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； |  |  |  |
| 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； |  |  |  |
| 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； |  |  |  |
| 1.5 程序系统 |  |  |  |
| 1.5.1 程序名称 裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序； |  |  |  |
| 1.5.2 裸露程序 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ |  |  |  |
| 灭菌时间：4min，可设范围：0～99min |  |  |  |
| 干燥时间：5min，可设范围：0～99min |  |  |  |
| 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 |  |  |  |
| 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa |  |  |  |
| 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa |  |  |  |
| 裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌； |  |  |  |
| 1.5.3 包装程序 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ |  |  |  |
| 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min |  |  |  |
| 干燥时间：10min，可设范围：0～99min |  |  |  |
| 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 |  |  |  |
| 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa |  |  |  |
| 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa |  |  |  |
| 包装程序主要适用于：带包装的耐高温物品的灭菌； |  |  |  |
| 1.5.4 橡胶程序 灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃ |  |  |  |
| 灭菌时间：20min，可设范围：0～99min |  |  |  |
| 干燥时间：10min，可设范围：0～99min |  |  |  |
| 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 |  |  |  |
| 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa |  |  |  |
| 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa |  |  |  |
| 橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载； |  |  |  |
| 1.5.5 自定义01 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ |  |  |  |
| 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min |  |  |  |
| 干燥时间：10min，可设范围：0～99min |  |  |  |
| 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 |  |  |  |
| 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa |  |  |  |
| 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa |  |  |  |
| 用户可根据需求自行定义各参数； |  |  |  |
| 1.5.6 N-类快速 灭菌温度：134℃ |  |  |  |
| 灭菌时间：3.5min |  |  |  |
| 干燥时间：30s |  |  |  |
| N类快速程序主要适用于：单件实心手术器械的快速灭菌； |  |  |  |
| 1.5.7 B-类快速 灭菌温度：134℃ |  |  |  |
| 灭菌时间：3.5min |  |  |  |
| 干燥时间：30s |  |  |  |
| B类快速适应于：B型设备用于A类空腔物品的快速灭菌； |  |  |  |
| 1.5.6 嗜血程序 灭菌温度：134℃ |  |  |  |
| 灭菌时间：18min |  |  |  |
| 干燥时间：10min |  |  |  |
| 嗜血程序适用于：较难杀死的微生物的灭菌； |  |  |  |
| 1.5.9 BD&Helix BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果； |  |  |  |
| 1.5.10 真空测试 真空测试程序：检测设备是否泄漏； |  |  |  |
| 1.5.11 预热程序 预热程序：对设备进行充分预热； |  |  |  |
| 1.5.12 干燥程序 干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程； |  |  |  |
| 1.5.13 清洗程序 清洗程序：可以对蒸发器进行清洗，防止蒸发器堵塞； |  |  |  |
| 1.6 整体参数 |  |  |  |
| 1.6.1 装载装置： 三层托盘 |  |  |  |
| 1.6.2 腔体尺寸： Φ250×450 |  |  |  |
| 1.6.3 外形尺寸： 660×530×450 |  |  |  |
| 1.6.4 电源： 单相：AC 220V，50Hz |  |  |  |
| 1.6.5 设备输入功率： 2.6kVA |  |  |  |
| 2 标准配置 |  |  |  |
| 2.1 波纹管1个； |  |  |  |
| 2.2 三层托盘； |  |  |  |
| 2.3 取盘器一个； |  |  |  |
| 2.4 带接头排水管一根； |  |  |  |
| 2.5 保险管6个； |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

口腔曲面体层X射线机（进口）

| 一，设备名称：口腔曲面体层X射线机 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二，数量：1台 |  |  |  |
| 三，设备用途：用于种植牙手术前后的诊断分析，用于口腔正畸的诊断与治疗分析、用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，用于颞颌关节和上颌窦的诊断分析，用于牙体牙髓的诊断分析等。能拍摄数字化口腔全景片、分段全景，上颌窦全景，双侧颞颌关节，侧位片等。 |  |  |  |
| 四，主要技术要求: |  |  |  |
| 1、主机 |  |  |  |
| *1.1. 设备定位方式：开放式定位，非电动座椅，适用于站立和轮椅等患者；非镜面反射定位（提供证明文件） |  |  |  |
| 1.2. 适用患者范围：成人、小儿、老人、残疾人 |  |  |  |
| *1.3. 具有独立的2D(全景/头侧)拍摄功能，独立的2D(全景/头侧)传感器，不共用。 |  |  |  |
| 2、X线球管及高压发生器 |  |  |  |
| 2.1.球管工作方式：开机即可拍摄、无需预热 |  |  |  |
| 2.2.球管焦点：≤0.6mm，固定阳极 |  |  |  |
| 2.3.管电压：60~90KV(1KV 布阶可调) |  |  |  |
| 2.4.管电流：2~15mA(1mA 布阶可调) |  |  |  |
| *2.5.阳极最大热容量：≥110KJ。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 2.6.曝光方式：脉冲式。 |  |  |  |
| 2.7.X射线脉冲时间≤30ms |  |  |  |
| 2.8.高压发生器：高频直流 |  |  |  |
| 2.9.频率：≥140kHz |  |  |  |
| 3、 全景拍摄功能要求 |  |  |  |
| *3.1.全景探测器类型：CMOS高速平板探测器 |  |  |  |
| *3.2.最短扫描时间：≤2S（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 3.3.全景拍摄程序：标准全景/分段全景/上颌窦/TMJ 2段/TMJ 4段 |  |  |  |
| *3.4.全景的放大倍数：≤1.20倍 |  |  |  |
| 4、头颅侧位拍摄功能要求 |  |  |  |
| *4.1.探测器类型：CMOS高速平板探测器 |  |  |  |
| *4.2.头颅CMOS高速平板探测器要求为固定的不可插拔方式的探测器，避免经常插拔使用导致接口处松动从而导致拍摄故障，避免插拔引起的人为损坏 |  |  |  |
| 4.3.头颅拍摄程序: 头颅正位(后前位/前后位)、头颅侧位、颅底位、腕骨位 |  |  |  |
| *4.4.具备拍摄3种不同成像尺寸的头颅侧位片，最小头颅侧位片成像尺寸≤18x18cm，最大头颅侧位片成像尺寸≥26x24cm（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| *4.5.曝光扫描完成时间: 最快≤3秒曝光完成拍摄，避免因病人移动而重拍或图像畸变（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 5、软件功能要求 |  |  |  |
| 5.1.软件可与CBCT、全景机、牙片机、口内传感器等共用 |  |  |  |
| 5.2.采用中文多用户网络版软件, 医生端可免费安装诊断分析软件≥40个，原厂正畸自动描绘软件端口≥40个，并能够同时满足40个软件针对不同病例进行诊断分析，正畸自动描绘，提高整个科室的工作效率 |  |  |  |
| *5.3.具有原厂正畸自动描绘功能（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 5.4.具有存贮 打印 刻录 输出 等功能 |  |  |  |
| 5.5.图像数据符合 DICOM3.0 标准，可与各种软件兼容。 |  |  |  |
| *5.6.可直接选择拍摄部位，机器自动选择拍摄程序。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |
| 6、主机工作站 |  |  |  |
| 6.1.中央处理器 :CPU ≥3.6 GHz Intel 四核;内存 ≥16 GB |  |  |  |
| 6.2.硬盘驱动器: ≥1T |  |  |  |
| 6.3.图形显卡: Nvidia 独立显卡; 显存≥1G |  |  |  |
| 6.4.显示器: 显示器尺寸≥26寸;分辨率≥1920*1080 |  |  |  |
| 6.5.操作系统:Windows 7/64位 |  |  |  |
| 6.6.以太网卡:双以太网口(一个100 Mbits ,一个Intel Pro 1000 GT) |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

光固化灯技术参数

| - 光强：1200mW/cm2±10% | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 覆盖波长范围：385-515nm |  |  |  |
| - Click&Cure技术 |  |  |  |
| - 无线 |  |  |  |
| - 可持续使用时间：使用3mins，关闭7mins |  |  |  |
| - 传统树脂固化时间：10s |  |  |  |
| - 固化模式：TURBO、高强度1200mW/cm2低强度、软起动 |  |  |  |
| - 光导棒直径：10mm黑色 |  |  |  |
| - 电源：锂聚合物电池，可使用时间：约20mins，充电约：2小时 |  |  |  |
| - 保修3年（电池1年） |  |  |  |
| - 自带静音风扇 |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根管测量仪

| 一、功能 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示针在根管中的轨迹； |  |  |  |
| 2、基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度； |  |  |  |
| 3、锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染； |  |  |  |
| 4、电池可充电，不必反复更换电池； |  |  |  |
| 5、可折叠，方便调整视角。 |  |  |  |
| 二、主要技术参数 |  |  |  |
| 1、电池：3.7V/750mAh |  |  |  |
| 2、电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz |  |  |  |
| 3、输出信号电压：≤～200mV |  |  |  |
| 4、输出信号频率：400Hz和8kHz |  |  |  |
| 5、功耗：≤0.5W |  |  |  |
| 6、显示：4.5寸LCD屏 |  |  |  |
| 7、声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示 |  |  |  |
| 三、主要配置 |  |  |  |
| 主机 1台 、测量线 1根 、锉夹 4根 、唇挂钩 5个 、探针 2根 、电源适配器 1个 |  |  |  |
| 测试器 1个 、使用说明书 1本 、合格证 1份 、保修卡 1份 、装箱单 1份 |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

超声波清洗机技术参数

|  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率:75W |  |  |  |
| 电源:AC220V5OHz |  |  |  |
| 内槽尺寸:240＊140＊150mm |  |  |  |
| 容积:6L |  |  |  |
| 温度范围:20-80℃ |  |  |  |
| 时间区域:1-60min |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全自动封口机技术参数

| 一、用 途 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 触摸屏自动封口机用于热塑性塑料复合包装材料的灭菌袋进行封口 |  |  |  |
| 的专用设备。 |  |  |  |
| 可封口的材料：符合 EN 868-5 以及 YY/T 0698-5 的可密封组合袋和卷材； 符合 EN 868-4 以及 YY/T 0698-4 的纸袋； 高密度聚乙烯材料（如 Tyvek 特卫强）；铝箔复合材料。 |  |  |  |
| 不可封口的材料：聚乙烯膜；软 PVC 膜、硬 PVC 片； 尼龙膜；聚丙烯膜。 |  |  |  |
| 二、特 点 |  |  |  |
| 封口机由机壳（底座+上盖+活门）、电源开关、导向板、传动机构、加热封合机 |  |  |  |
| 构、显示屏、操作面板、打印机构、主控制板和开关电源组成。 |  |  |  |
| 主要特点：全自动微电脑控温、操作简单、连续封口、大屏幕显示、中文控制界 |  |  |  |
| 面、中文打印、工作可靠。可以根据需要设置封口温度、失效日期、锅号、锅次等参 数。该设备把封口打印功能集于一体，是一款外形美观、结构紧凑、轻便易用的封口机。本设备符合《BS EN ISO 11607:2006》和《YY/T 0698-2009》中对封口机的要求。本封口机不在《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 276 号）所规定的Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ类医疗器械范围内，不作为医疗器械管理。 |  |  |  |
| 三、技术指标 |  |  |  |
| 封口速度： 10 m/min |  |  |  |
| 封口留边： 0～35 mm 可调 |  |  |  |
| 封合线宽度：12 mm |  |  |  |
| 工作温度： 60～220℃可调 |  |  |  |
| 控温精度： ≤ 1 % |  |  |  |
| 打印方式： 针式打印 |  |  |  |
| 工作环境： 20～40℃ |  |  |  |
| 交流电源： 220V±10% 50Hz2 |  |  |  |
| 功 率： 500 W |  |  |  |
| 最大电流： 3.2A |  |  |  |
| 保 险 丝： 5A×2 |  |  |  |
| 外形尺寸： 560×260×220（长×宽×高）mm(不含导向板) |  |  |  |
| 重 量： 18 Kg |  |  |  |
| 存储环境 |  |  |  |
| 温 度： 0～55℃； |  |  |  |
| 湿 度： ≤90%（R.H）； |  |  |  |
| 大气压力： 50KPa～106KPa |  |  |  |
| 四、主要特性： |  |  |  |
| 1. 彩色 7”触摸屏显示，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能； |  |  |  |
| 2. 微电脑智能温度控制设计，工作温度 60～220℃任意设置，温控精度±1%； |  |  |  |
| 3. 高速升温设计： 20℃升至 180℃只需 40 秒，工作温度从 120℃变换至 180℃只需10 秒，高效节能，满足快节奏的工作需要； |  |  |  |
| 4. 辅助降温设计：配置有微电脑控制的降温机构，减少高温封口温度至低温封口温度的等待时间，工作温度从 180℃降至 120℃只需 40 秒，可有效提高工作效率； |  |  |  |
| 5. 安全性：封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全； |  |  |  |
| 6. 封口速度 10 m/min，采用光控技术实现封口和打印自动检测； |  |  |  |
| 7. 封口宽度 12 mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求； |  |  |  |
| 8. 封口留边 0～35mm 可调； |  |  |  |
| 9. 浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要； |  |  |  |
| 10. 具有中英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效期、批次、操作者编号、锅号、锅次等各种打印功能； |  |  |  |
| 11. 灭菌日期、失效日期、批次代码等参数可实现符号和汉字选择打印； |  |  |  |
| 12. 失效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整，闰月、大小月自动调整； |  |  |  |
| 13. 自带封口机汉字打印系统，内置两台 12 针打印机，打印清晰，并可以设置打印事项，打印项目依次为：灭菌日期、失效日期、批号、操作人员、锅号、锅次、科室； |  |  |  |
| 14. 故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示； |  |  |  |
| 15. 具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式，同时结合符号的打印形式，方便将更多的内容打印到相对窄的袋子上；16. 系统会根据选择的打印内容给出袋子的袋宽需求数值，帮助操作者在打印前确定项目的多少来选取合适的纸塑袋；纸塑袋宽度不足时报告提醒； |  |  |  |
| 17. 打印功能可实现一键式关闭也可按需要有选择的关闭某条目，方便操作者在打印与不打印之间快速转换； |  |  |  |
| 18. 自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度； |  |  |  |
| 19. 先进的平板式陶瓷加热组件，升温快、加热均匀、耐高温、寿命长、热效率高； |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |