马店分院耳鼻喉科所需医疗设备

- 诊断性中耳分析仪（原装进口）

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一 | 彩色中文彩色屏幕 |  |  |  |
| 1 | 探头音频率：226Hz |  |  |  |
| 2 | 探头音强度：85dB SPL±1.5dB |  |  |  |
| 3 | 增益控制：AGC |  |  |  |
| 4 | 气压控制：自动/手动 |  |  |  |
| 5 | 压力转换：50、150和250daPa/s或自动 |  |  |  |
| 6 | 范围：默认值+200～-400daPa最大+300～-600daPa |  |  |  |
| 7 | 压力精确度：±5% |  |  |  |
| 8 | 压力限制：－800daPa和＋600daPa |  |  |  |
| 9 | 声顺范围：0.1ml至8.0ml ±5%或0.1ml |  |  |  |
| 二 | 声反射测试： |  |  |  |
| 1 | 同侧刺激频率（纯音）： 500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz |  |  |  |
| 2 | 同侧刺激（噪音）：宽带，高通和低通 |  |  |  |
| 3 | 同侧刺激强度范围：0.5、2kHz：60至105dB HL ，1kHz：60至110dB HL3、4kHz：60至100dB HL WBN（宽带）,LPN（低通）,HPN（高通）： 60至105dB HL |  |  |  |
| 4 | 对侧刺激（纯音）： 125Hz、250Hz、500 Hz、750 Hz、1000 Hz、1500 Hz、2000 Hz、3000 Hz、 4000 Hz、6000 Hz、8000 Hz |  |  |  |
| 5 | 对侧刺激（噪声）：宽带，高通和低通 |  |  |  |
| 6 | 对侧刺激强度范围： 125Hz：60至 70dB HL 250Hz：60至 110dB HL 500Hz-6kHz：60至120dB HL 8kHz：60至110dB HL WBN（宽带）,LPN（低通）,HPN（高通）： 60至120dB HL |  |  |  |
| 7 | 手动/自动声反射测试 自动搜索声反射阈值，同侧和对侧自由混合 |  |  |  |
| 8 | 手动控制所有激励电平 |  |  |  |
| 9 | 手动分项重做自动测试结果 |  |  |  |
| 10 | 反射衰减：同侧/对侧，手动控制，持续时间10秒 |  |  |  |
| 三 | 其他配置及要求： |  |  |  |
| 1 | 咽鼓管功能测试 |  |  |  |
| 2 | 全中文操作面板 |  |  |  |
| 3 | 可通过USB口直接外接打印机打印报告，可编辑医院抬头，不需要通过设备软件。 |  |  |  |
| 4 | 数据库软件：可连接多种常用数据库，可兼容NOAH数据库，数据可与听力计设备共同打印至一张报告页。 |  |  |  |
| 5 | 内存：内存可存储双耳的测试结果50000个。 |  |  |  |
| 四 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 五 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 诊断性听力分析仪（原装进口）

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 纯音、啭音、脉冲音测试 |  |  |  |
| 2 | 掩蔽：白噪音和窄带掩蔽噪声 |  |  |  |
| 3 | 输出：气导、骨导 |  |  |  |
| 4 | 频率和强度范围： 气导-10～120dBHL，125～8000Hz， 骨导-10～80dBHL，250～8000Hz， |  |  |  |
| 5 | 步进：5dB、2dB、1dB步进 |  |  |  |
| 6 | 测试：自动听阈测试： ABLB 双耳交替响度平衡测试；伪聋测试 |  |  |  |
| 7 | 给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；可选择默认测试频率提高工作效率 |  |  |  |
| 8 | 显示：显示界面为中文界面；分辨率：480×272像素；全屏幕显示双耳听力图，及所有频率掩蔽信息 |  |  |  |
| 9 | 支持多种操作模式 |  |  |  |
| 10 | 轻触式静音给声 |  |  |  |
| 11 | 接口： 数据传输：＞2个USB电脑接口，数据可上传下载，可外接标准PC键盘 |  |  |  |
| 12 | 存储：＞400个患者信息及数据，并可通过USB数据接口上传下载；可在设备上随时查看历史测试结果 |  |  |  |
| 13 | 打印：多种打印方式可选：通过USB接口直接连接打印机输出测试结果 |  |  |  |
| 14 | 电源：多种供电方式可选：直流适配器供电；电池供电；USB端口供电 |  |  |  |
| 15 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 16 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

综合治疗台

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 电源：220VAC，50-60HZ |  |  |  |
| 2 | 外形参考尺寸：1550*635*790mm |  |  |  |
| 3 | 写字台：1副、12mm厚高强度钢化玻璃台面 |  |  |  |
| 4 | 环境温度：5℃-40℃，相对湿度：≤80％，大气压力：86KPA-106KPA |  |  |  |
| 5 | LED照明灯：1套，冷光聚光，可以在360°内旋转，垂直上下移动，功率：12V，10W（带阻力平衡支臂，定位准确） |  |  |  |
| 6 | 智能控制系统：按钮式控制开关，自动控制各项功能 |  |  |  |
| 7 | 喷雾枪：3支（2直1弯）、喷雾正压（100-150）KPA±5KPA（可手动控制喷药量、枪管任意互换）锥角不小于20°，手感好，喷雾效果好 |  |  |  |
| 8 | 吹枪：1支、正压≥0.1Mpa |  |  |  |
| 9 | 吸枪：1支、负压（20—70）KPA±2KPA（枪上有分流孔，吸力可自调） |  |  |  |
| 10 | 加热除雾装置：1套，450W，加热温度为（38±5）℃（可根据工作环境调整温度） |  |  |  |
| 11 | 不锈钢器械盘：2个 ，可整体移动消毒 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢药膏罐：2个，直径8cm，带盖，可消毒 |  |  |  |
| 13 | 滴药瓶：4个、磨沙口玻璃药瓶（透明/棕色）30cc |  |  |  |
| 14 | 压缩机马达（正压泵） ：1台、进口，功率80W，无油超静音 |  |  |  |
| 15 | X射线胶片观察灯：1个，LED，可挂壁 |  |  |  |
| 16 | 欧氏管装置：1套，治耳鸣、耳聋 |  |  |  |
| 17 | 排污装置：1套，主副污物瓶设计，2500cc、1000cc |  |  |  |
| 18 | 半自动治疗椅：1台，360°旋转，带防锈胶圈，可升降可打平 |  |  |  |
| 19 | 医生椅：1把，360°旋转 |  |  |  |
| 20 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 21 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数字高清电子鼻咽喉镜一套

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

- 响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一 | 主机参数 |  |  |  |
| 1 | 电压100-240V AV（NTSC）/220-240V AC（PAL）；误差±10％ |  |  |  |
| 2 | 频率50/60Hz,误差±1Hz |  |  |  |
| 3 | 额定功率200VA |  |  |  |
| 4 | 防电击保护级别I级 |  |  |  |
| 5 | 照明灯:LED灯或氙灯（氙灯功率≥300瓦） |  |  |  |
| 6 | 扩展功能:可连接摄像头、纤维鼻咽喉镜、鼻窦内窥镜实现门诊换药及鼻窦内窥镜手术。 |  |  |  |
| 7 | 数字信号输出:可选择HD-SDI（SMTPE292M），SD-SDI（SMPTE259M）和DVI（WUXGA，1080p,或SXGA）。 |  |  |  |
| 8 | 白平衡调节:使用前面板上的白平衡按钮可以调节白平衡。 |  |  |  |
| 9 | 标准色图输出:可显示“颜色条”或者“50％白色” |  |  |  |
| 10 | 色调调节：可实现以下的色彩调节。·红色调节：±8 ·蓝色调节：±8·色度调节：±8 |  |  |  |
| 11 | 自动增益控制（AGC）:当内镜先端距离需要观察的物体较远，光线不足时，图像可以被电子增强 |  |  |  |
| 12 | 对比度:可以将对比度设定为以下三种模式（N,H,L）中的一种： ·N（普通）：普通图像 ·H（高）：与普通图像相比，暗的区域更暗，亮的区域更亮。·L（低）：与普通图像相比，暗的区域变亮，亮的区域变暗。 |  |  |  |
| 13 | 降噪:图像处理过程中自动降噪 |  |  |  |
| 14 | 测光:按下面面板上的“测光模式”按钮，进行自动测光 |  |  |  |
| 15 | 图像强调设定:图像的形态和边缘可以被电子增强，以增加图像的锐度。 根据用户的设定，可以选择构造强调或轮廓强调。 构造强调：强调图像形态的对比度。·轮廓强调：强调图像的边缘 |  |  |  |
| 16 | 切换强调模式:图像强调模式有3种（1,2和3）可供选择。 |  |  |  |
| 17 | 图像尺寸选择:使用键盘上的控制键可以改变图像尺寸。 |  |  |  |
| 18 | 冻结:使用内镜或键盘上的控制键键可以冻结内镜图像。 |  |  |  |
| 19 | 预冻结:在进行冻结操作和显示前，可以从设定的时间内抓取的图像中选择最清晰的图像。 |  |  |  |
| 20 | 窄波光观察:使用窄波光进行的一种光学-数字观察，可实现肿瘤早期诊断。 |  |  |  |
| 21 | 患者数据:内镜图像上可显示以下数据信息。 ·患者ID ·患者姓名 ·性别 ·年龄 ·出生日期 ·记录日期（时间、计时器) ·诊断 |  |  |  |
| 22 | 用户设定:可记录20种用户设定 |  |  |  |
| 二 | 治疗型高清电子鼻咽喉镜 |  |  |  |
| 1 | 插入性能：镜身弹性适中，插入管表面光滑 |  |  |  |
| 2 | 操作性能：操作旋转灵活，适应单人单手操作 |  |  |  |
| 3 | 视野角度：≥90°。 |  |  |  |
| 4 | 具备活检通道，直径≥2.0mm |  |  |  |
| 5 | 观察方向：直视 |  |  |  |
| 6 | 景深：2-40mm |  |  |  |
| 7 | 弯曲角度：上：≥130°、下：≥130° |  |  |  |
| 8 | 先端部外径：≤Ф4.8 mm |  |  |  |
| 9 | 插入部外径：≤Ф4.9 mm |  |  |  |
| 10 | 有效长度：≥320 mm |  |  |  |
| 11 | 全长：≥500 mm |  |  |  |
| 12 | 内镜信息记忆功能：具备 |  |  |  |
| 13 | 与主机连接口: 扁型数码插头,插入便携，清洗时无需防水盖 |  |  |  |
| 三 | 全高清电子鼻咽喉镜（观察型） |  |  |  |
| 1 | 视野方向≥0度 |  |  |  |
| 2 | 视野≥110度 |  |  |  |
| 3 | 景深5-50mm |  |  |  |
| 4 | 先端部直径≤3.9mm |  |  |  |
| 5 | 插入部外径≤3.6mm |  |  |  |
| 6 | 弯曲部上/下各130度 |  |  |  |
| 7 | 具有窄带成像（NBI）有助于观察黏膜表面毛细血管的细节 |  |  |  |
| 四 | 设备配置 |  |  |  |
| 1 | 全高清数字彩色影像内镜系统（含冷光源） 1套 |  |  |  |
| 2 | 全高清电子鼻咽喉镜 （观察型） 1台 |  |  |  |
| 3 | 治疗型高清电子鼻咽喉镜 1台 |  |  |  |
| 4 | 彩色液晶监视器≥19寸 1台 |  |  |  |
| 5 | 活检钳、异物钳 （进口） 各一根 |  |  |  |
| 6 | 一体化台车 1台 |  |  |  |
| 7 | 内镜图文工作站(品牌硬件、软件) 1套 |  |  |  |
| 8 | 彩色激光打印机 1台 |  |  |  |
| 9 | 内镜测漏器 |  |  |  |
| 五 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 六 | - 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 原装全进口鼻窦镜手术系统（包含摄录一体、手术器械、切割动力系统）

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一 | 高清影像平台 一套 |  |  |  |
| 1 | 像素≥1920*1080, 3CCD设计, 每CCD像素≥207万 |  |  |  |
| 2 | 每CCD有效像素≥90万 |  |  |  |
| 3 | 逐行扫描，≥16:9，摄像头整合≥2倍光学变焦，f≥15-30mm |  |  |  |
| 4 | 具有IPM防溢红处理模块，出血时图像亮度不下降，保持较真的色彩还原度 |  |  |  |
| 5 | 自动曝光控制，分手动和自动两种模式；手动17级可调 |  |  |  |
| 6 | 全数字化摄像系统，数字化源采样 |  |  |  |
| 7 | 量化电平≥10bit |  |  |  |
| 8 | 摄像头具有遥控功能，所有功能均可用摄像头的按键实现，可由术者自由控制 |  |  |  |
| 9 | 安全认证：摄像头和摄像主机，医用设备电气安全认证，均需达到CF-1类。 |  |  |  |
| 10 | 图像亮度增强，3级可调;图像增强功能，5级可调 |  |  |  |
| 11 | 视频数字输出：3G-SDI，DVI-D接口 |  |  |  |
| 12 | 带SCB接口，可与医院以后的腔镜一体化手术室系统连接 |  |  |  |
| 13 | 通过主机和光源连接，摄像头可遥控光源 |  |  |  |
| 14 | 信噪比≥60Db |  |  |  |
| 15 | 主机模块化设计：主机核心设备，可搭载硬镜模块，软镜模块，增加模块即可增加不同的功能，实现无限扩展需要，如电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等 |  |  |  |
| 16 | 可在主机上实现升级：可通过增加影像加强版摄像头来实现超高清平台，也可通过增加模块，可升级到3D鼻内镜影像平台 |  |  |  |
| 17 | 由摄像主机内部整合工作站，主机带有≥2个USB接口，通过USB接口，插U盘或硬盘完成抓取1920*1080全高清图像和刻录1080P动态图像 |  |  |  |
| 18 | 具有2种纤维镜优化模式 |  |  |  |
| 二 | 氙灯冷光源 一台 |  |  |  |
| 1 | 灯泡：≥300W |  |  |  |
| 2 | 使用寿命：≥500小时（500小时内保修） |  |  |  |
| 3 | 色温：≥6000K |  |  |  |
| 4 | 电器安全：CF一类认证 |  |  |  |
| 5 | 导光束一根：直径3.5mm，长度≥230cm |  |  |  |
| 三 | 全高清监视器 一台 |  |  |  |
| 1 | 显示器类别：高清医用监视器 |  |  |  |
| 2 | 尺寸：≥26寸 |  |  |  |
| 3 | 分辨率：最高像素≥1920*1080 |  |  |  |
| 4 | 信号输入方式：BNC复合视频信号;S-VIDEO、Y/C信号;RGB分色信号;DVI数字信号 |  |  |  |
| 四 | 鼻内镜 三根 |  |  |  |
| 1 | 鼻内镜1根：30°直径4mm长18cm，光学镜的分辨率≥37.0LP/mm，提供检测报告 |  |  |  |
| 2 | - 鼻内镜1根：45°直径4mm长18cm |  |  |  |
| 3 | - 鼻内镜1根：70°直径4mm长18cm |  |  |  |
| 五 | 耳鼻喉综合动力系统 一套 |  |  |  |
| 1 | 所投主机应为该厂家最新，档次最高产品，具有多种使用模式，用途广泛，配置灵活，支持鼻刨削，鼻钻，耳钻，植皮刀，微型锯，颅底钻等多种手柄，主机带触控屏幕，能自动识别不同功能的电机， 可以用于鼻科，耳科，眼科，头颈外科，颌面外科等，节约设备投资。主要部件均可单独采购，可根据不同需要进行灵活配置 |  |  |  |
| 2 | 双电机输出： 方便在术中交替使用不同手柄，并设定不同的模式和参数,减少更换手柄的时间和麻烦 |  |  |  |
| 3 | 设备操控方便： 3.1标配多功能脚踏开关，医生可独立完成所有操作，不需要助手帮助，功能≥6种。 3.2脚踏开关无级变速，可按比例控制转速， 3.3全金属脚踏开关，坚固耐用 |  |  |  |
| 4 | 鼻科手柄1个 集鼻刨削和鼻钻功能于一体，可满足各种鼻科手术需要，符合人体工程学设计，可组合成枪式也可拆为直筒式，动力强劲。重量120g。 4.1 设计简洁，管路电缆连接方便，方便清理，不影响操作 4.2 手柄设计符合人体工程学，持握更舒适，操控更准确。 4.3最高刨削（往复）转速≥10000 rpm 4.4最高鼻钻（单向）转速≥12000 rpm。 4.5真正的直排吸引通道，吸引力强，不易堵塞。 4.6防水设计，保养方便， 全金属结构，可预真空蒸汽（高温高压）灭菌 |  |  |  |
| 5 | 可提供种类齐全的全金属可重复使用（可消毒）刨削刀头选择： 符合环保要求，降低每台手术的平均刀头费用。各种刀头均可完全拆卸，保证清洗彻底，可高温高压灭菌 |  |  |  |
| 6 | 耳钻手柄直型1个，最高转速≥40000rpm，使用标准直杆钻头，可高温高压灭菌 |  |  |  |
| 7 | 提供种类齐全的全金属可重复使用（可消毒）的钻头 |  |  |  |
| 8 | 提供整套手术器械 |  |  |  |
| 9 | 动力系统具体配置：1、动力主机1套 动力主机套 彩色触屏操作，两个电机口，输液杆，双踏板脚踏，一次性冲洗管 |  |  |  |
| 六 | 高性能刨削手柄 1把，刀头3个 |  |  |  |
| 1 | 刨削手柄:最高刨削速度10000rpm，拥有更高的手术效率和最低的堵塞机率 |  |  |  |
| 2 | 0°可重复使用刀头1根:带冲洗吸引刨削刀，直型，双锯齿刀刃,切割窗: 长方形，直径4毫米, 长度12厘米 |  |  |  |
| 3 | 40°重复使用刀头 1根:带冲洗吸引刨削刀， 40 °角双锯齿刀刃,切割窗: 长方形，向后开口，直径4毫米, 长度12厘米 |  |  |  |
| 4 | 65°重复使用刀头1根:带冲洗吸引刨削刀, 65 °角, 双锯齿刀刃,切割窗: 长方形， 向后开口， 直径4毫米, 长度12厘米 |  |  |  |
| 七 | 耳钻手柄 1把、钻头39个 |  |  |  |
| 1 | 耳钻手柄：40,000rpm |  |  |  |
| 2 | 电机：高性能微电机 |  |  |  |
| 3 | 连接线 |  |  |  |
| 4 | 可重复切割钻头：碳化钨直轴磨钻头，有15个，规格0.6 - 7.0 mm，长70 mm |  |  |  |
| 5 | 可重复细金刚钻头：金刚砂直轴磨钻头，有15个，规格0.6 - 7.0 mm，长70 mm |  |  |  |
| 6 | 可重复粗金刚钻头：快速金刚砂直轴磨钻头，长70 mm，一套9件，直径 2.3 – 7.0 mm |  |  |  |
| 7 | 润滑油：具有清洗和滑润功能 |  |  |  |
| 8 | 冲洗管：一次性管路 |  |  |  |
| 八 | 鼻内镜手术器械技术参数 |  |  |  |
| 1 | 0°直视式内镜1根，广角，直径 4 mm，有效工作长度18 cm，光学镜分辨率≧37lp/mm，提供检测报告 |  |  |  |
| 2 | - 剥离子1把，双端，长 20 cm |  |  |  |
| 3 | - 剥离子1把，双端，半锋利和钝形，分段，长20 cm |  |  |  |
| 4 | 镰状刀1把，尖头，长 19 cm |  |  |  |
| 5 | - 窦腔刮匙1把，长 19 cm ，长方形 |  |  |  |
| 6 | - 触诊探针1把，双头，探察上颌窦口，长19 cm 球规格：直径1.2 mm，2.0 mm |  |  |  |
| 7 | - 鼻粘膜咬切钳1把，直，贯穿切割，3 mm，工作长度 13cm |  |  |  |
| 8 | - 鼻粘膜切钳1把，损伤组织不多，有效工作长度 13cm，上向弯45 °，3 mm |  |  |  |
| 9 | - 鼻钳1把，直角，有效工作长度 13 cm |  |  |  |
| 10 | 45 ° 鼻钳1把，上翘45 °，有效工作长度 13 cm |  |  |  |
| 11 | 鼻窦咬除钳1把，有效工作长度 10 cm，上沿后切口 |  |  |  |
| 12 | - 吸引管1把，标定标记 5 cm - 9 cm，有效工作长度 ：10 cm，9 Fr |  |  |  |
| 13 | - 窦腔吸引管1把，钛制，MR兼容，长弧形，长12.5cm，外径3.0 mm |  |  |  |
| 14 | 咬骨钳1把，硬性，上翘40 °，非贯穿切割，规格为2 mm，有效工作长度 17 cm |  |  |  |
| 15 | - 窦腔开口钳1把，用于蝶骨和筛骨的环状切开，有效工作长度 18 cm，直径3.5 mm |  |  |  |
| 16 | - 弯剪1把，精致的锯齿刨刀，有效工作长度 6.5 cm |  |  |  |
| 17 | - 反上颌窦抓钳1把，大弯，适用于前隐窝气房，固定开口，向下弯曲115°，活动颚向后开口可达140°，有效工作长度 10 cm |  |  |  |
| 18 | - 鼻剪1把，轻便，切刃长度10 mm，锯齿状，直角，有效工作长度 11mm |  |  |  |
| 九 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 十 | - 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

等离子射频手术系统

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一 | 主机 |  |  |  |
| 1 | 设备主机注册证：（符合临床全麻下咽喉及喉深部Ⅲ类手术类别要求）必须是国家食品药品监督总局批准的三类医疗设备注册证。(需提供注册证体现） |  |  |  |
| 2 | 发明专利：必须具备等离子技术的发明专利（非实用型专利、非外观专利） |  |  |  |
| 3 | CE认证：必须具备欧盟认可的CE认证 |  |  |  |
| 4 | 具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能 意义：1）射频消融适合做精准细微的消融手术，如声带手术等； 2）满足没有等离子电极收费的区域收费问题。 |  |  |  |
| 5 | 具有内镜下消融切割和止血功能，通过了国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准要求（GB9706.19和GB11244）的检测。（需要提供注册证证明。）意义：对较深部位进行内镜下消融切割和止血 |  |  |  |
| 6 | 可选鼻咽喉镜、纤支镜下专用电极，可通过内镜钳道进行手术 |  |  |  |
| 7 | 时间可控制在500毫秒内 |  |  |  |
| 8 | 工作频率100KHz（低频，组织损伤最小化）（提供医疗器械检测中心的检测报告为证明文件） |  |  |  |
| 9 | 最大功率不低于360W。（提供医疗器械检测中心的检测报告为证明文件） |  |  |  |
| 10 | 自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小 |  |  |  |
| 11 | 安全可控： 低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。 操作精确：消融作用在靶组织表面，离子作用仅为130微米。 创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快 |  |  |  |
| 二 | 一次性双极射频等离子体手术电极（射频等离子刀头） |  |  |  |
| 1 | 临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥 |  |  |  |
| 2 | 适配参数：交流0360Vrms，100KHz5MHz、额定电压：500V |  |  |  |
| 3 | 部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能 |  |  |  |
| 4 | 电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品，并具有药监部门一次性无菌体系考核证书 |  |  |  |
| 5 | 根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 |  |  |  |
| 6 | 在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦 具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等 |  |  |  |
| 7 | 具有独立的医疗器械注册证的一次性双极射频等离子体手术电极（射频等离子刀头） |  |  |  |
| 三 | 系统配置要求 |  |  |  |
| 1 | 系统主机（ 声光数字显示及控制系统） |  |  |  |
| 2 | 三脚踏控制器（脚踏开关可以调节功率大小） |  |  |  |
| 3 | 流量控制器 |  |  |  |
| 4 | 等离子手柄连线 |  |  |  |
| 5 | 电源电缆 |  |  |  |
| 6 | 打孔消融射频等离子电极——黏膜下打孔、切割、止血、消融 |  |  |  |
| 7 | - 切割消融射频等离子电极——切割、吸引、止血、灌注、消融(UPPP、CAUP、扁桃体、腺样体等) |  |  |  |
| 8 | 选配颅底、喉肿瘤、耳科专用等离子刀头的配备 |  |  |  |
| 四 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 五 | - 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

耳内镜两把、耳内镜手术器械一套

耳内镜两把（0度、30 度内镜各一把），直径2.7mm，长度110mm。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸引剥离子 | 用于鼓膜，单弯 3 mm, 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 2 | 吸引剥离子 | 用于鼓膜，单弯 3 mm, 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 3 | 吸引剥离子 | 用于鼓室窦，双弯6 mm, 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 4 | 吸引剥离子 | 用于鼓室窦，双弯6 mm, 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 5 | 吸引剥离子 | 用于上鼓室，双弯6 mm, 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 6 | 吸引剥离子 | 用于上鼓室，双弯6 mm, 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 7 | 吸引显微钩 | 45°, 1 mm, 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 8 | 吸引显微钩 | 45°, 1.5 mm, 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 9 | 吸引显微钩 | 45°, 2mm, 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 10 | 吸引剥离子 | 45°, 2.5 mm, 13 cm 自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 11 | 吸引剥离子 | 45°, 2 mm, 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 12 | Panetti 吸引刀 | 椭圆形，13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 13 | 吸引剥离子 | 45°, 2.5 mm, 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 14 | Panetti吸引刀 | 椭圆形， 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 15 | 吸引卵圆刀 | 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 16 | 吸引卵圆刀 | 13 cm自带吸引通道 | 1 |  |  |  |
| 17 | 吸引连接头 | 吸引连接头，可旋转， 70° 弯自带吸引通道 | 2 |  |  |  |
| 18 | 消毒盒 | 用于Panetti手术器械 | 1 |  |  |  |
| 19 | 耳内镜 | 0°直径2.7mm长度110mm | 1 |  |  |  |
| 20 | 耳内镜 | 30°直径2.7mm长度110mm | 1 |  |  |  |

中档耳鼻喉科手术显微镜

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一 | 显微镜技术参数要求 |  |  |  |
| 1 | 两人四目配置 满足耳鼻喉科手术需求 |  |  |  |
| 2 | 光学系统: |  |  |  |
| 3 | 2.1整个光学系统具备T型镀膜及完全复消色差技术 |  |  |  |
| 4 | 2.2、放大倍数： 12.5x倍目镜 19 x – 18.2x |  |  |  |
| 5 | 2.3工作距离： ≥210mm–535mm |  |  |  |
| 6 | 2.4、变倍系数： 1：6 |  |  |  |
| 7 | 变倍：电动连续 |  |  |  |
| 8 | 变焦：自动聚焦 |  |  |  |
| 9 | 变焦变倍，电动调焦变倍，机头同时具备手动变焦变倍旋钮 |  |  |  |
| 10 | 目镜屈光补偿：+5D到-8D |  |  |  |
| 11 | 主目镜倾斜度可调：180度，全金属材质 |  |  |  |
| 12 | 助手镜：三关节360度旋转助手镜，带锁控装置 |  |  |  |
| 13 | 手柄控制：多功能可编程，包括亮度调节，焦距，放大缩小，电磁锁开关等基本设定功能 |  |  |  |
| 二 | 照明系统要求： |  |  |  |
| 1 | 传输方式： 光导纤维 |  |  |  |
| 2 | 主光源： ≤300W氙灯 |  |  |  |
| 3 | 备用灯光源： ≤300W氙灯 |  |  |  |
| 4 | 具备自动光亮度-照明范围智能联动 |  |  |  |
| 5 | 灯泡使用寿命： ≥500小时 |  |  |  |
| 6 | 操作面板具备氙灯使用寿命时间及提示功能 |  |  |  |
| 7 | 具备备用灯自动切换功能 |  |  |  |
| 三 | 支架系统要求： |  |  |  |
| 1 | 落地式支架 |  |  |  |
| 2 | 支架具备XY平移功能同时具备全关节电磁锁控制功能 |  |  |  |
| 3 | 最大臂展长度： ≥1350mm |  |  |  |
| 四 | 系统操作要求： |  |  |  |
| 1 | - 主要使用者界面： 液晶触摸屏显示，多功能菜单式 |  |  |  |
| 2 | 具备可储存不同医生习惯参数设定的功能 |  |  |  |
| 3 | 具备系统开机自检及故障自动报警功能 |  |  |  |
| 五 | 视频影像系统要求：外置摄像头：高清1080P摄像头 |  |  |  |
| 六 | 整体要求：原装进口，满足耳鼻喉科显微手术需求 |  |  |  |
| 七 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 八 | - 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

支撑喉镜一套

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 可调式支撑喉镜活动镜鞘调节，手轮旋转一圈，活动镜鞘向上可往前联合方向调节2度。通过手轮旋转来调节活动镜鞘角度。 |  |  |  |
| 2 | 活动镜鞘舌根部凹槽3.5mm镜鞘前端微翘12度 |  |  |  |
| 3 | 活动镜调节范围0-26度，长度190mm |  |  |  |
| 4 | 固定镜鞘门牙处凹槽2.5mm，长度180mm |  |  |  |
| 5 | 可调式支撑喉镜镜手柄与可调镜鞘的角度在70°-80°﹢3 |  |  |  |
| 6 | 导光管的工作长度4×160mm，12度斜向发光，插入喉镜后，头部不应挡住视线和器械通道，照度大于4500XL |  |  |  |
| 7 | 吸烟管前端2mm后端4mm长度175mm，插入喉镜后头部应挡住视线和器械通道，吸烟管在工作时喉镜前端不得有烟雾 |  |  |  |
| 8 | 显微喉钳头部2mm，±0.3mm，头部进口 |  |  |  |
| 9 | 显微喉钳钳杆呈锥形，前端直径2mm，后端直径3mm |  |  |  |
| 10 | 开口器根据人体生理特征，具有良好暴露功能形状的压舌板，压舌板后面有气管插管专用凹槽，吻合人体牙床的门牙弧形拉钩 |  |  |  |
|  | 配有可调节导光夹，导光夹带齿以确保使用时稳固不易松动，并可轻松调节光源的入射角度，开口器导光夹通光度≥4000XL，开口器导光夹可调角度30°±5° |  |  |  |
| 11 | 开口器手术支撑架圆孔直径20 mm，可调高度30-120±10mm |  |  |  |
| 12 | 开口器拉钩：1号活动拉钩，气管插槽半径3.5mm，弧形半径180±10mm，尺寸110×38；2号活动拉钩，气管插槽半径3.5mm，弧形半径180±10mm，尺寸100×36；3号活动拉钩，气管插槽半径4mm，弧形半径180±10mm ，尺寸90×36；4号活动拉钩，气管插槽半径5mm，弧形半径180±10mm，尺寸80×32；5号活动拉钩气管插槽半径mm5弧形半径180±10mm尺寸70×30 |  |  |  |
| 13 | 开口器拉钩上设计有缓冲硅胶牙垫。开口器手术支架固定拉勾R25±5mm |  |  |  |
| 14 | 配有开口器专用手术支架，可任意调节支架高度，并确保器械整体稳固可靠。 |  |  |  |
| 15 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 16 | - 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

可调式支撑喉镜配置：

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调式支撑喉镜 | 11×180mm | 套 | 1 |
| 2 | 胸托（含涡轮、支撑杆） |  | 副 | 1 |
| 3 | 小下颌镜 | 长度188mm | 支 | 1 |
| 4 | 导光管 | φ4×160mm | 支 | 1 |
| 5 | 吸烟管 | Φ4×175mm | 支 | 1 |
| 6 | 吸引管 | Φ4带负压片 | 支 | 1 |
| 7 | 斜视喉内窥镜 | 12° | 支 | 1 |
| 8 | 直型喉手术钳 | 长230mm，头部直型，直径2.5mm | 把 | 1 |
| 9 | 上翘型喉手术钳 | 长230mm，头部上翘，直径2.5mm | 把 | 1 |
| 10 | 上翘右弯型喉手术钳 | 长230mm，头部上翘右弯，直径2.5mm | 把 | 1 |
| 11 | 上翘左弯型喉手术钳 | 长230mm，头部上翘左弯，直径2.5mm | 把 | 1 |
| 12 | 直型粘膜无损伤抓钳 | 长230mm，倒三角，直型 | 把 | 1 |
| 13 | 左弯型粘膜无损伤抓钳 | 长230mm，倒三角，左弯型 | 把 | 1 |
| 14 | 右弯型粘膜无损伤抓钳 | 长230mm，倒三角，右弯型 | 把 | 1 |
| 15 | 直型喉分离钳 | 长230mm，头部直型，直径2.5mm | 把 | 1 |
| 16 | 左弯型喉分离钳 | 长230mm，头部左弯型，直径2.5mm | 把 | 1 |
| 17 | 右弯型喉分离钳 | 长230mm头部右弯型，直径2.5mm | 把 | 1 |
| 18 | 直型喉手术剪 | 长230mm，直型 | 把 | 1 |
| 19 | 左弯型喉手术剪 | 长230mm左弯型 | 把 | 1 |
| 20 | 右弯型喉手术剪 | 长230mm右弯型 | 把 | 1 |
| 21 | 喉镰状刀 | 镰状2.5×250mm | 把 | 1 |
| 22 | 喉菱形刀 | 菱形2.5×250mm | 把 | 1 |
| 23 | 持针钳 | 长230mm，头部直型，直径2.5mm | 把 | 1 |
| 24 | 喉刀手柄 | 内孔φ2.6mm | 把 | 1 |
| 25 | 喉吸引管 | Φ2.5×250mm | 支 | 1 |
| 26 | 戴维氏开口器支架 | 带齿，含5支拉钩 | 套 | 1 |
| 27 | 导光夹 | 带齿 | 只 | 1 |
| 28 | 手术支撑架 | 开口器专用 | 副 | 1 |
| 29 | 专用金属箱 |  | 只 | 2 |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

耳显微手术器械包（原装进口）

耳显微手术器械包清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可扩张型耳窥器 | ø5mm/3mm | 1 |  |  |  |
| 2 | 带吸引控制吸引手柄 | 5cm | 1 |  |  |  |
| 3 | 吸引导管 | 0.6mm | 2 |  |  |  |
| 4 | 吸引导管 | 0.8mm | 2 |  |  |  |
| 5 | 吸引导管 | 1.0mm | 2 |  |  |  |
| 6 | 吸引导管 | 1.2mm | 2 |  |  |  |
| 7 | 吸引导管 | 1.5mm | 2 |  |  |  |
| 8 | 吸引导管 | 1.8mm | 2 |  |  |  |
| 9 | 吸引导管 | 2.0mm | 2 |  |  |  |
| 10 | 吸引导管 | 2.2mm | 2 |  |  |  |
| 11 | 吸引导管 | 2.5mm | 2 |  |  |  |
| 12 | 吸引导管 | 3.0mm | 2 |  |  |  |
| 13 | 骨膜剥离刀 | 13mm，15cm | 1 |  |  |  |
| 14 | 牵开器，2:2齿，半锋利 | 11cm | 1 |  |  |  |
| 15 | 牵开器，2:2齿，半锋利 | 13cm | 1 |  |  |  |
| 16 | 双关节牵开器，3:3齿 | 17cm | 1 |  |  |  |
| 17 | 拉钩，4个锐齿 | 13cm | 1 |  |  |  |
| 18 | 无创伤镊，直 | 16cm,2.0mm | 1 |  |  |  |
| 19 | 无创伤镊，直 | 16cm,1.5mm | 1 |  |  |  |
| 20 | 软骨修整镊 | 10cm | 1 |  |  |  |
| 21 | 超锋利剪，直，钝（直） | 11.5cm | 1 |  |  |  |
| 22 | 超锋利剪，直，钝（弯） | 11.5cm | 1 |  |  |  |
| 23 | 圆刀,45° | 16.5cm,2.3mm | 1 |  |  |  |
| 24 | 圆刀,45° | 16.5cm,1.2mm | 1 |  |  |  |
| 25 | 圆刀,90° | 16.5cm,2.0mm | 1 |  |  |  |
| 26 | 卵圆刀，直 | 3.5*2.5mm,16.5cm | 1 |  |  |  |
| 27 | 显微针，尖头（微弯） | 16.5cm | 1 |  |  |  |
| 28 | 显微钩针,90° | 16.5cm,2.0mm | 1 |  |  |  |
| 29 | 显微钩针,90° | 16.5cm,4.0mm | 1 |  |  |  |
| 30 | 显微钩针,45° | 16.5cm,1.0mm | 1 |  |  |  |
| 31 | 显微钩针,45° | 16.5cm,2.0mm | 1 |  |  |  |
| 32 | 剥离子，双弯（右） | 16.5cm | 1 |  |  |  |
| 33 | 剥离子，双弯（左） | 16.5cm | 1 |  |  |  |
| 34 | 剥离子 | 16.5cm,1.8*8mm | 1 |  |  |  |
| 35 | 刮匙，双头，小弧度 | 17cm，1.5*2.5mm/1.8*2.8mm | 1 |  |  |  |
| 36 | 耳钳，带锯齿，精细（直） | 0.8*4.0mm,8cm | 1 |  |  |  |
| 37 | 耳钳，带锯齿，精细（右弯） | 0.8*4.0mm,8cm | 1 |  |  |  |
| 38 | 耳钳，带锯齿，精细（左弯） | 0.8*4.0mm,8cm | 1 |  |  |  |
| 39 | 耳钳，带锯齿，精细（上弯） | 0.8*4.0mm,8cm | 1 |  |  |  |
| 40 | 耳钳，带锯齿，极精细，直 | 0.6*4.0mm,杆ø1.5mm,8cm | 1 |  |  |  |
| 41 | 耳杯状钳，卵圆型（直，精细） | 8cm,0.8*1.3mm | 1 |  |  |  |
| 42 | 耳杯状钳，卵圆型（右弯，精细） | 8cm,0.8*1.3mm | 1 |  |  |  |
| 43 | 耳杯状钳，卵圆型（左弯，精细） | 8cm,0.8*1.3mm | 1 |  |  |  |
| 44 | 耳杯状钳，卵圆型（直，超精细） | 8cm,0.5*1.0mm | 1 |  |  |  |
| 45 | 耳剪（直，精细） | 4mm,8cm | 1 |  |  |  |
| 46 | 锤骨剪（向上咬切） | 8cm | 1 |  |  |  |
| 47 | 镫骨、听骨测量器，伸缩控制，测量范围0-8mm（不可拆卸） | 18cm | 1 |  |  |  |
| 48 | 镫骨、听骨测量器，伸缩控制，测量范围0-8mm（可拆卸） | 18cm | 1 |  |  |  |
| 49 | 截短底盘，玻璃，一侧粗糙 | 9.5*7*（0.5~0.6）cm | 1 |  |  |  |
| 50 | 圆凿，弧形，带平衡叶 | 3.0mm | 1 |  |  |  |
| 51 | 筋膜压钳 | 18cm,30*30mm | 1 |  |  |  |
| 52 | T型管插入器，可拆卸，用于长6mm、9mm、12mm的T型管 | —— | 1 |  |  |  |
| 53 | 消毒盒 | 用于精细器械 | 1 |  |  |  |
| 54 | 消毒盒 | 用于较大器械 | 1 |  |  |  |
| 55 | 2个插盘 | 用于耳钳 | 1 |  |  |  |
| 56 | 2个插盘 | 用于钩、针、刀 | 1 |  |  |  |
| 57 | 1个插盘 | 用于耳窥镜 | 1 |  |  |  |
| 58 | 1个插盘 | 用于显微吸引管 | 1 |  |  |  |
| 59 | 圆刀,45° | 16.5cm,2.0mm | 1 |  |  |  |
| 60 | 耳剪（直，精细） | 3mm,8cm | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 70 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |