高清腹腔镜系统技术参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一 | 总体要求：1、原装进口，提供进口报关单，分辨率1920*1080，逐行扫描，1080P摄像系统，其中主机为2D腹腔镜最高端型号，无被召回记录。 2、为保证整个系统使用的优良兼容性，主机、摄像头、光源、气腹机必须为同一制造商 |  |  |  |
| 二 | 高清影像平台 2套 |  |  |  |
| 1 | 摄像头3CCD光学镜设计 |  |  |  |
| 2 | 每CCD有效像素≥90万 |  |  |  |
| 3 | 分辨率1920*1080，逐行扫描 |  |  |  |
| 4 | 摄像头整合≥2倍光学变焦，f≥15-30mm |  |  |  |
| 5 | 具有防溢红处理模块，出血时图像亮度不下降，保持较真的色彩还原度 |  |  |  |
| 6 | 自动曝光控制，分手动和自动两种模式；手动17级可调 |  |  |  |
| 7 | 全数字化摄像系统，数字化源采样；量化电平≥10bit |  |  |  |
| 8 | 摄像头具有遥控功能，通过摄像头的按键实现，可由术者自由控制 |  |  |  |
| 9 | 医用设备电气安全认证：摄像头和摄像主机均需达到CF-1类 |  |  |  |
| 10 | 图像亮度增强，5级可调；图像增强功能，5级可调 |  |  |  |
| 11 | 具有≥2种纤维镜优化模式 |  |  |  |
| 12 | 视频数字输出：3G-SDI，DVI-D接口 |  |  |  |
| 13 | 带集总控制接口，可与医院以后的腔镜一体化手术室系统连接 |  |  |  |
| 14 | 通过主机和气腹机连接，摄像头可遥控气腹机 |  |  |  |
| 15 | 信噪比≥60Db |  |  |  |
| 16 | 主机模块化设计：主机核心设备，可搭载硬镜模块、软镜模块等；可实现兼容电子鼻咽喉镜、电子输尿管镜、电子膀胱镜等 |  |  |  |
| 17 | 可在现有主机上实现的升级功能：可通过增加影像加强版摄像头实现超高清平台；同时也可通过增加模块来升级到3D腹腔镜影像平台和荧光腹腔镜 |  |  |  |
| 18 | 摄像主机带有≥4个USB接口，插U盘、移动硬盘即可实现1080p高清图片、1080P录像的刻录，且全程可通过摄像头，由术者自由控制。 跟机配1t移动硬盘一个。 |  |  |  |
| 三 | 氙灯冷光源 2台 |  |  |  |
| 1 | 灯泡：≥300W |  |  |  |
| 2 | 使用寿命：≥500小时（500小时内保修） |  |  |  |
| 3 | 色温：≥6000K |  |  |  |
| 4 | 电器安全：CF一类认证 |  |  |  |
| 5 | 导光束一根直径4.8mm，长度≥300cm |  |  |  |
| 四 | 全自动气腹机 2台 |  |  |  |
| 1 | 气腹机，最大流速≥40升/分 |  |  |  |
| 2 | 气腹压力控制:自动检测控制，数码显示流量，流速气量不足提示等 |  |  |  |
| 3 | 提供外置气体过滤装置 |  |  |  |
| 4 | 机器自带报错信息 |  |  |  |
| 5 | 电源:100～240V |  |  |  |
| 五 | 高清监视器 2台 |  |  |  |
| 1 | 显示器类别：同品牌高清医用监视器 |  |  |  |
| 2 | 尺寸：≥26寸 |  |  |  |
| 3 | 分辨率：最高像素≥1920*1080 |  |  |  |
| 4 | 信号输入方式：BNC复合视频信号;S-VIDEO、Y/C信号;RGB分色信号;DVI数字信号 |  |  |  |
| 六 | 腹腔镜 4根 |  |  |  |
| 1 | 视向角30°，长度31cm，直径10mm |  |  |  |
| 2 | 光学镜角分辨力≥6.9C/(°)且分辨率≥28.5LP/mm，提供国家食品药品监督管理局检验报告 |  |  |  |
| 七 | 器械 2套 |  |  |  |
|  | 11mm穿刺套管 4套 转换器 2个 6mm穿刺套管 4套 5mmL型电钩 2根 5mm分离抓钳 8把 5mm无损伤抓钳 4把 5mm胆囊抓钳 2把 5mm弯剪 4把 10mm胆囊取石钳 2把 单极高频导线 2根 5mm冲洗吸引管 2根 气腹针 2根 5mm持针器 2把 普通钛夹钳 2把 紫钛夹钳 2把 |  |  |  |
| 八 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 九 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |