拟购射频控温热凝器项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数设置 |  |  |  |
|  | 优于人体生物阻抗特性的0-2888欧姆宽频数据显示范围； |  |  |  |
|  | 具有恒定电流、恒定电压刺激功能； |  |  |  |
|  | 电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-8.00V，精度0.1V； |  |  |  |
|  | 电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-8.00mA，精度0.1mA。 |  |  |  |
|  | 具有单路应用、双极应用、双路应用功能模式 |  |  |  |
|  | 双路模式下分别实时显示两个电极温度，并控制每个电极的温度，保证治疗的安全，可以同时治疗不同部位。 |  |  |  |
|  | 连续射频模式：温度范围: 30℃-95℃； |  |  |  |
|  | 高温脉冲射频温度：30-95℃ |  |  |  |
|  | 高电压脉冲射频模式：20-70V |  |  |  |
|  | 脉宽脉冲射频模式：3-40ms |  |  |  |
|  | 电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.1-3ms。 |  |  |  |
|  | 测温范围：20℃-105℃ |  |  |  |
|  | 连续射频时间设定0-10min; |  |  |  |
|  | 脉冲射频时间设定0-30min |  |  |  |
|  | 射频输出功率： ≥50W |  |  |  |
|  | 工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式 |  |  |  |
|  | 热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ |  |  |  |
|  | 8寸全触摸屏操控，简便直观，界面简洁、切换自如，配合飞梭旋钮操作更加方便快捷 |  |  |  |
|  | 工作显示界面：具有数字式、图示式两种 |  |  |  |
|  | 负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。 |  |  |  |
|  | 常用参数储存功能：可存储5组常用电刺激和射频参数 |  |  |  |
|  | 有术前测试狗测试功能：测试狗可以对主机和电极测试，检测主机和电极状态是否良好，提前避免术中故障。 |  |  |  |
|  | 人工智能模式：设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择进入单极、双极、双路射频模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组，方便操作。 |  |  |  |
|  | 系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。 |  |  |  |
|  | 射频控温软件V1.0，软件证书一套。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。 |  |  |  |
|  | 工作过程中温度可直接调节，无需停机。 |  |  |  |
|  | 自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定要全部手术过程后，启动后自动操作。 |  |  |  |
|  | 双路工作中第二路延迟启动模式：双路治疗时，可以根据病情和治疗部位的不同，选择不同时间开始每个电极的治疗。 |  |  |  |
|  | 手术射频电极技术要求：手术电极能接受高温高压消毒灭菌方式 |  |  |  |
|  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |