拟购轮椅称项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 最大称重：300kg |  |  |  |
|  |  | 检定分度值（g）：100G |  |  |  |
|  |  | 尺寸：800*800 mm |  |  |  |
|  |  | - 要求配置：标配（高强度称台、4 只称重传感器、内置防水接线盒、称重仪表） |  |  |  |
|  |  | 电源：220VAC/直流 2 用 |  |  |  |
|  |  | - 仪表高度（cm）：0.8m |  |  |  |
|  |  | - 称台材质及厚度：不锈钢 304或者碳钢 |  |  |  |
|  |  | - 允许误差:50G |  |  |  |
|  |  | - 功率:0 |  |  |  |
|  |  | - 气源：0 |  |  |  |
|  |  | 耗气量：0 |  |  |  |
|  |  | 工作温度：-5-45 度 |  |  |  |
|  |  | 防滑，耐磨的塑料外壳的秤台 |  |  |  |
|  |  | - 电子优化扶手提供最大的安全 |  |  |  |
|  |  | - 功能：网络传输接口，COM接口 |  |  |  |
|  |  | 材质选择：碳钢材质轮椅秤，不锈钢材质轮椅秤。 |  |  |  |
|  |  | 输入信号分辨率：0.05uv |  |  |  |
|  |  | 内部分辨率：100 万 |  |  |  |
|  |  | 采样速率：>100 次/秒 |  |  |  |
|  |  | 非线性：<0.01%FS |  |  |  |
|  |  | 增益漂移：2ppm/℃(TYP) |  |  |  |
|  |  | 供桥电源：DC5V，350Ma |  |  |  |
|  |  | 使用温度：0℃-50℃ |  |  |  |
|  |  | 储运温度：-65℃---+150℃ |  |  |  |
|  |  | 相对湿度：<90% |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸：300*196*186 |  |  |  |
|  |  | 动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能 |  |  |  |
|  |  | 置零、去皮、清除、累加等功能 |  |  |  |
|  |  | 键盘设定与校正 |  |  |  |
|  |  | 最大安全过载：120%FS |  |  |  |
|  |  | 灵敏度：2.0±0.1%mv/v |  |  |  |
|  |  | 非线性：±0.02%FS |  |  |  |
|  |  | 滞后：±0.02%FS℃ |  |  |  |
|  |  | 重复性：0.02FS |  |  |  |
|  |  | 蠕变：±0.02%FS/3min |  |  |  |
|  |  | 零点输出：±1%FS |  |  |  |
|  |  | 零点温度系数：±0.02%FS/10℃ |  |  |  |
|  |  | 输入电阻：775Ω |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |