拟购主动脉内球囊反搏泵项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至指定邮箱（                                ）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
| 1 | 电源 | 交流电源：电源范围110V-240V；电流2.8A（240V）;频率47-63Hz |  |  |  |
| 2 |  | 电池供电：充满后可工作90分钟（40CC导管，80次/分钟心率，1:1反搏）；充电时间4小时（充至80%电量） |  |  |  |
| 3 | 物理质量 | 工作全重：48千克 |  |  |  |
| 4 | 显示 | 显示器：单一的，13.3吋触摸屏 |  |  |  |
| 5 |  | 波形显示：ECG，AP ，BP波形；ECG可以显示充气间隔；可以精确显示导管压力 |  |  |  |
| 6 |  | 生理数据：心率，被辅助收缩压／舒张压／平均压／反搏压，无辅助收缩压／舒张压／平均压 |  |  |  |
| 7 |  | 图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值 |  |  |  |
| 8 |  | 可以精确显示导管充气量 |  |  |  |
| 9 |  | 报警显示：报警信息按照高级（红色），中级（黄色），低级（蓝色）分级显示；文字提示报警信息；报警角可以３６０度可见，可以暂停声音报警 |  |  |  |
| 10 | 控制 | 单一触摸屏控制；按键控制；报警角控制 |  |  |  |
| 11 |  | 关键/常用功能双重控制：触摸屏/按键：辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置 |  |  |  |
| 12 | 工作模式 | 自动／手动； 工作模式转换过程不影响正常反搏； 工作模式转换，设备自动保留原有设置 |  |  |  |
| 13 |  | 自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式（6种）；自动选择时相算法；实时评估ECG导联状态；自动选择最佳ECG导联（7种） |  |  |  |
| 14 |  | 手动模式：可以选择信号源；选择吃饭模式；调整时相；选择ECG导联 |  |  |  |
| 15 | 触发模式 | ７种：Pattern／Peak/Aifb／起搏器V／A-V／起搏器A／AP／机内设置 |  |  |  |
| 16 |  | Pattern模式：适合窦性，慢心率（＜130次/分钟） |  |  |  |
| 17 |  | Peak模式：高心率（＞130次/分钟）或部分房颤心律（R波排不安全） |  |  |  |
| 18 |  | Aifb模式：房颤心律（结合排气分析结果，自动开启/关闭Afib模式） |  |  |  |
| 19 |  | 起搏器V／A-V：心室起搏器 |  |  |  |
| 20 |  | 起搏器A：新房起搏器 |  |  |  |
| 21 |  | AP：压力搏动 |  |  |  |
| 22 |  | 机内设置：机器设置固定频率 |  |  |  |
| 23 | 排气分析 | 实时计算排气速度，评估R波排气安全性 |  |  |  |
| 24 | 辅助频率 | 4种： 1:1/1:2/1:4/1:8 |  |  |  |
| 25 | 动力系统 | 驱动方式：步进式马达加钛合金风箱 |  |  |  |
| 26 |  | 增压系统 |  |  |  |
| 27 |  | 反搏频率：可达２００次／分钟 |  |  |  |
| 28 |  | 反搏容量：０－５０毫升，可精确调整，调整精度０.５毫升 |  |  |  |
| 29 |  | 除水：每２０分钟一次；不影响正常辅助 |  |  |  |
| 30 |  | 气体补充：自动补充 |  |  |  |
| 31 |  | 驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶 |  |  |  |
| 32 | 辅助功能 | 患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息 |  |  |  |
| 33 |  | 开机自检清单:清单式提示功能自检结果 |  |  |  |
| 34 |  | 报警历史记录：可以显示并打印最近100次报警 |  |  |  |
| 35 |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 36 |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |