拟购 双摇病床   项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
| 1 |  | 外形尺寸：参考值2150*980*500±50mm（长*宽*高）。 |  |  |  |
| 2 |  | 床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg |  |  |  |
| 3 |  | 床头尾板：弧线形设计，全新ABS工程材料整体一次性成型（非再生材料）；表面光滑易擦拭，长期依靠不倾斜，床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有湛蓝色防火板，可快速拆卸，满足临床急救需求。 |  |  |  |
| 4 |  | 床框采用不低于30×60×1.5㎜标准的矩型碳素钢管焊接，床腿采用不低于50*50*1.5mm标准优质钢材料制成。 |  |  |  |
| 5 |  | 床面：采用冷扎钢板卷板一次模压冲孔床面，床面厚度≥1.2mm，床面为四片床板，经特别设计的模具一次冲压成型，床板带有透气孔，表面采用静电喷塑，喷塑层涂着均匀，固着牢固不易脱落。 |  |  |  |
| 6 |  | 病床整体经酸洗磷化后并静电喷塑或者电泳涂装+粉末喷涂，涂料有抗菌作用，成品色泽纯亮，喷塑层涂着均匀，固着牢固不易脱落，附着力须达到一级标准。 |  |  |  |
| 7 |  | 护栏：八档铝合金护栏，参考尺寸1500mm，护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置，卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm以上厚冷扎钢板护栏下座牢固耐用。护栏放下来与床面基本平，使病人上下病床更加方便，陪护人员坐在床边上不搁腿，方便医护人员对病人进行护理。 |  |  |  |
| 8 |  | 脚轮：表面采用125mm优质静音脚轮，每张病床不低于两个刹车轮，配有全封闭高精度滚珠轴承，轮毂两侧配有防尘盖，有效防止头发之类异物缠绕。 |  |  |  |
| 9 |  | 摇手：优质ABS材料，安全、无噪音，防尘结构不积灰尘，保障使用顺畅，颜色与病床配套协调。 |  |  |  |
| 10 |  | 丝杆：采用加长铜螺母，并且有双向打滑限位之功能，内有适量黄油，使丝杆传动灵活、轻便省力、耐用，铁套管采用防尘全封闭式结构。 |  |  |  |
| 11 |  | 调节范围：背部调节高度：0°-75°±5°，腿部调节高度：0°-45°±5° |  |  |  |
| 12 |  | 餐桌：床尾配液压带阻尼装置翻板餐桌，安全、无噪音，增强ABS材质，易清洗、耐磨损，餐桌放下后起缓冲作用，防止压伤病人、医护人员、陪护人员。 |  |  |  |
| 13 |  | 其他：床框每边设有2个吊水架孔和2个双向引流袋挂钩。床底配置杂物架1个，病床四角有防撞轮。 |  |  |  |
| 14 |  | 床垫材质：不低于8cm厚度，内部优质增强型海绵芯，外部防水牛津布套，带透气孔，防水、耐磨、防虫、防蛀，柔韧性好，舒适耐用，属于绿色健康环保产品。 |  |  |  |
| 15 |  | 要求通过ISO9001：2015质量管理体系认证及ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。（提供相关证明） |  |  |  |
| 16 |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 17 |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |