附件7：拟购 中央监护仪（一拖十） 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
| 一 |  | 总体要求：一拖二十四插件式监护仪中央监护系统，PICCO微创心排量模块1个；双有创压24个；二氧化碳模块12个；带屏幕插件模块或转运监护仪2个 |  |  |  |
| 二 |  | 中央监护站： |  |  |  |
|  | 1 | 有线联网一拖二十四1套，有线可以与HIS等信息系统连接，中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连。 |  |  |  |
|  | 2 | ≥24"彩色液晶显示器，激光打印机。WINDOWS 7操作系统软件，中文/英文操作界面，操作提示功能。 |  |  |  |
|  | 3 | 中央站可存储≥20000个历史病人的监护数据，支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾 |  |  |  |
|  | 4 | 可同时集中监护多达64个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。标配双屏，可升级支持多达4个显示屏显示；单屏可显示不少于16床病人信息，每床任选2－4道波形。 |  |  |  |
|  | 5 | 声光双重三级报警,自动报警记录功能; |  |  |  |
|  | 6 | 可支持同品牌插件式监护仪、多参数监护仪、遥测监护仪混合组网。 |  |  |  |
| 三 |  | 监护仪要求： |  |  |  |
|  | 1 | 监护仪主机≥15英寸显示屏，专业ICU插件式监护仪，适用于成人、小儿、新生儿； |  |  |  |
|  | 2 | 一体化插件式设计，监护仪主机插槽位满足配置要求≥6槽位，支持升级外接辅助插件箱 |  |  |  |
|  | 3 | 所有监测参数模块支持热插拔，监测模块与监护仪主机之间采用红外数据传输 |  |  |  |
|  | 4 | 整机无风扇设计，显示屏无边框设计 |  |  |  |
|  | 5 | 显示屏亮度可自动调节 |  |  |  |
|  | 6 | 监测参数图形化操作 |  |  |  |
|  | 7 | 屏幕显示 |  |  |  |
|  | 7.1 | ≥15英寸电容触摸屏，支持多点触摸及手势操作；基本参数模块从监护仪拔下后可作为转运监护模块用于重症转运，≥5英寸触摸显示屏幕，锂电池供应时间≥8小时，可监测独立监测心电、呼吸、血压、有创血压等参数 |  |  |  |
|  | 7.2 | 屏幕分辨率≥1920×1080 |  |  |  |
|  | 7.3 | 波形显示≥12道，具备呼吸氧合度、趋势共存、大字体、它床观察等多种显示界面 |  |  |  |
|  | 8 | 监测功能：可实现心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温、双通道有创压、呼末CO2监测、连续心排量（PiCCO），可升级BIS、ICG无创心排量、EEG脑电、rSO2组织血氧等监测功能（提供证明文件） |  |  |  |
|  | 9 | 心电监测 |  |  |  |
|  | 9.1 | 标配3/5导联，具有监护、诊断、手术滤波模式，具有抗手术室电刀、除颤等干扰能力，标配致命心率失常分析、起搏分析、ST段分析功能，心率失常分析≥25种，具有≥4导联同步心电算法，具有导联智能脱落检测，屏幕支持导联脱落位置的图形化报警提示（提供证明文件） |  |  |  |
|  | 9.2 | 支持QT/QTc显示功能，支持ST图形化显示功能 |  |  |  |
|  | 10 | 呼吸监测 |  |  |  |
|  | 10.1 | I、II导联监测，具有I、II导联自动切换功能； |  |  |  |
|  | 10.2 | 呼吸监测范围：0～150 rpm，窒息报警时间：0～40秒可调 |  |  |  |
|  | 11 | 血氧饱和度监测 |  |  |  |
|  | 11.1 | 监测范围：0～100%，可同时显示灌注指数（PI） |  |  |  |
|  | 11.2 | 具有抗运动、抗弱灌注能力 |  |  |  |
|  | 12 | 无创血压： 测量范围：10～270 mmHg |  |  |  |
|  | 13 | 有创血压 |  |  |  |
|  | 13.1 | 标配双通道有创压监测功能，可选配升级多通道有创压监测 |  |  |  |
|  | 13.2 | 测量范围：-50～300 mmHg |  |  |  |
|  | 14 | 脉搏监测：脉率范围：0～250 bpm |  |  |  |
|  | 15 | 体温监测：支持双通道体温监测，具有温差显示，测量范围：0～50 ℃，配备腔内体温探头 |  |  |  |
|  | 16 | PICCO监测：采用PiCCO2技术，具有重点参数蛛网图显示界面及PiCCO决策树分析显示界面 |  |  |  |
|  | 17 | 可升级rSO2组织血氧监测：无创监测反应组织灌注水平的实时变化，体现局部氧供氧耗平衡 |  |  |  |
|  | 18 | 报警功能 |  |  |  |
|  | 18.1 | 具有声光双重三级报警系统，监测参数报警上、下限可调 |  |  |  |
|  | 18.2 | 具有护士呼叫功能、脉搏调制音功能 |  |  |  |
|  | 19 | 数据存储：具备120小时趋势图表，100个报警事件，100个心律失常，1000组无创血压测量的存储与回顾功能 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |