拟购 电动床、床头柜 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 电动床 |  |  |  |
| 1 |  | 电动升降功能： |  |  |  |
|  | 1.1 | 整床可进行高低升降，调节床面整体升降：460～700mm±30mm，床体头尾倾斜：0-12°±2° |  |  |  |
|  | 1.2 | 背部、腿部可进行单独升降和同时升降，背部调节高度：0°-75°±5°，腿部调节高度：0°-40°±5° |  |  |  |
|  | 1.3 | 电动CPR(心肺复苏)功能，遇紧急急救时，仅按一键即可将整床放平并降至最低。 |  |  |  |
|  | 1.4 | 下肢腿板可电动抬高：便于下肢水肿及下肢骨折病患抬高或牵引制动。 |  |  |  |
|  | 1.5 | 电动床两边护栏上均有操作面板，赠送一个悬挂式遥控器，且护栏上加装角度器 |  |  |  |
| 2 |  | 电源： |  |  |  |
|  | 2.1 | 交流电220V/50Hz。 |  |  |  |
|  | 2.2 | 自带UPS电源，以便断电或外出无电源时使用 |  |  |  |
|  | 2.3 | 采用品牌优质24V直流电机，拥有CE安全管理规范认证许可，低噪音，与EMI电磁波具有兼容性，不漏电，抗电磁、不干扰呼吸机、心电监护等设备工作，满足临床急救需求 |  |  |  |
|  | 3 | 床垫：不低于8cm厚度，内部优质增强型海绵芯，外部防水牛津布套，带透气孔，防水，耐磨，防虫，防蛀，柔韧性好，舒适耐用，属于绿色健康环保产品，（要求提供检测证明 ） |  |  |  |
| 4 |  | 护 栏： |  |  |  |
|  | 4.1 | 四片分体内宿式高档全新ABS材质护栏，同侧上下两护栏拉上后距离小于10cm，防止病患滑落之危险。 |  |  |  |
|  | 4.2 | 护栏高度40cm左右。 |  |  |  |
|  | 4.3 | 护栏上下方便，操作标识清晰。 |  |  |  |
|  | 4.5 | 护栏质量可靠，拉起后固定牢固，可对抗烦躁患者的暴力 |  |  |  |
| 5 |  | 床头尾板：采用全新的ABS工程材料整体注塑成型，插拔式固定，质量可靠，固定牢固，推动时无晃动，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸。 |  |  |  |
| 6 |  | 防撞护角： |  |  |  |
|  | 6.1 | 采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作。 |  |  |  |
|  | 6.2 | 床体四角具防撞护轮，外型圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。 |  |  |  |
| 7 |  | 脚 轮： |  |  |  |
|  | 7.1 | 万向轮，易推、耐蚀、耐磨、静音。 |  |  |  |
|  | 7.2 | 床尾一脚刹车，操作方便且推送灵活，脚轮附防尘盖，推送时防毛发卷。 |  |  |  |
| 8 |  | 床 体： |  |  |  |
|  | 8.1 | 床母采用不低于30×60×1.5㎜标准的矩型碳素钢管焊接（提供相关检测证明），床体可载重≥240kg；背板动态载重≥170kg |  |  |  |
|  | 8.2 | 病床金属部分经酸洗磷化后并静电喷塑,涂料有抗菌作用,成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀,固着牢固不易脱落。附着力须达到一级标准。（提供带喷塑涂层金属部件环保认证检验报告），ABS材料必须为优质非再生的全新材料，附相关检测报告。 |  |  |  |
|  | 8.3 | 床尾配有骨科牵引架插孔，可选配并装置骨科牵引架和滑轮。 |  |  |  |
|  | 8.4 | 床体四角留有输液架插座和不锈钢输液架各4个，有引流挂钩，置物架。 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |
|  |  | 床头柜 |  |  |  |
| 1 |  | 参考尺寸：480*480*760mm |  |  |  |
| 2 |  | 产品材质：整柜材料用全新优质ABS强化塑胶一次成型，质地轻巧，坚固，耐老化，耐褪色，抗酸碱腐蚀，方便清洁；（非再生材料,附检测报告） |  |  |  |
| 3 |  | 主要结构：,上层伸缩餐板,中间抽屉，下层为超大容量柜，两侧隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物钩4个 |  |  |  |
| 4 |  | 颜色与医院病床及主体配套协调 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |