吞咽神经肌肉低频电刺激仪

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 适应范围：适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗 |  |  |  |
| 2 | 具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，用于吞咽部活动电极治疗 |  |  |  |
| 3 | 双通道输出，每通道可独立设置治疗参数 |  |  |  |
| 4 | 输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V |  |  |  |
| 5 | 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz |  |  |  |
| 6 | 脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs |  |  |  |
| 7 | 脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs |  |  |  |
| 8 | 脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s |  |  |  |
| 9 | 脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s |  |  |  |
| 10 | 脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s |  |  |  |
| 11 | 治疗时间1~99min可调，步长1min |  |  |  |
| 12 | 具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极共七种电极治疗方式 |  |  |  |
| 13 | 固定电极具备三种治疗模式 |  |  |  |
| 14 | 内置电极放置图示，方便使用 |  |  |  |
| 15 | 电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间 |  |  |  |
| 16 | 触屏+一键飞梭，操作简便多样化 |  |  |  |
| 17 | 开路报警提示，过电保护确保治疗安全 |  |  |  |
| 18 | 产品符合YY 0505标准电磁兼容有关要求 |  |  |  |
| 19 | 产品符合GB 4824标准I组A类的相关要求 |  |  |  |
| 20 | 质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 21 | 提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |