拟购插件式监护仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 模块化、插件式监护仪，主机集成不少于4个模块插槽，可外接插槽辅箱，方便选配升级各参数模块； |  |  |  |
|  |  | 基本参数模块：3/5/12导心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 、有创血压(IBP)； |  |  |  |
|  |  | 屏幕尺寸：≧15英寸大屏幕彩色触摸屏，具备锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态； |  |  |  |
|  |  | 支持同屏显示13道波形（提供证明材料） |  |  |  |
|  |  | 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 |  |  |  |
|  |  | 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 |  |  |  |
|  |  | 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 |  |  |  |
|  |  | 弹出的各界面窗口可拖曳，便于观察窗口后面内容（提供证明图片） |  |  |  |
|  |  | 720小时连续参数数据，68000组无创血压测量回顾，4500组报警事件/心律失常事件回顾，720小时全息波形储存回顾，具备USB数据接口、SD卡数据接口， |  |  |  |
|  |  | 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 |  |  |  |
|  |  | 共模抑制比，弱滤波模式：>95dB,监护和强滤波模式：>105dB |  |  |  |
|  |  | 具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，提供仪器证明截图； |  |  |  |
|  |  | NIBP监测采用金属泵充气，并且在进气口配备IP4空气过滤器，可清洗维护；（提供证明材料） |  |  |  |
|  |  | 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；支持脉搏血氧信号强度指示PI，方便医护人员确定病人测量部位的血流灌注情况 |  |  |  |
|  |  | 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警、生理报警和报警静音分别有各自的报警指示灯（3个独立的报警指示灯） |  |  |  |
|  |  | 参数报警集中设置功能，方便操作 |  |  |  |
|  |  | 血压测量具新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤，提供证明文件； |  |  |  |
|  |  | 均标配转运监护模块，转运监护模块配置≧5英寸彩色触摸屏，支持屏幕锁，防止误操作 |  |  |  |
|  |  | 标配一体式防滑提手，便于移动使用，专门为病人转运监护而设计， |  |  |  |
|  |  | 转运监护仪防护等级IP44 |  |  |  |
|  |  | 标配可充电锂电池，转运续航时间≥5.5H，支持在不开机情况下查看电池电量 |  |  |  |
|  |  | 转运模块直接接至监护仪，将转运的监护信息直接导入至监护仪，双屏可看。同时配备延长线，也可通过延长线与监护仪连接； |  |  |  |
|  |  | 监护仪通过CE认证、FDA认证、ETL认证 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |