拟购手术室设备保修项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 1.投标方须注册于中华人民共和国境内，必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）且在有效期内； |  |  |  |
|  |  | 2.投标方在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录及失信记录且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无严重违法失信行为信息记录(查询截止时点:以投标截止当日查询结果为准) |  |  |  |
|  |  | 3.本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
|  |  | 4.如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。 |  |  |  |
|  |  | 5、保修范围：含所有腔镜系统、麻醉机、无影灯、电刀、硬镜（关节镜、输尿管镜、腹腔镜、电切镜、椎间孔镜等）、手术床 |  |  |  |
|  |  | 6、设备清单的内容均需要报价，提供分项报价清单，第一年度保修内容包含腔镜系统、麻醉机、无影灯、电刀、硬镜、手术床 |  |  |  |
|  |  | 7、对维保服务范围内的医疗器械及设备进行整体维保及配件更换； |  |  |  |
|  |  | 8、投标公司应至少提供1名入驻工程师，入驻工程师工作时间应和医院统一 |  |  |  |
|  |  | 9、方式：“现场维修+电话等远程方式”相结合 |  |  |  |
|  |  | 10、根据采购人设备管理工作的需求，提供满足医疗设备全生命周期管理服务要求的设备管理信息系统，并对维保范围内医疗设备及器材进行建档，通过设备管理信息系统，协助医院建立医疗设备分类、分户电子账目，实行信息化管理 |  |  |  |
|  |  | 11、设备维修响应时间：提供24小时有人值守的维修服务电话，确保接到报修能及时响应，工程师在30分钟内响应，提供电话技术支持，在法定工作时间内1小时内到达场地，法定工作时间外2小时内现场响应。 当设备出现故障时，如电话解决不了设备故障，须在24小时内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，排除故障,24小时内提供解决方案，48小时内解决故障。投标方若48小时内维修无法排除故障的设备，需在72小时内提供备用设备供医院使用(监护仪、除颤仪、输液泵、注射泵、高频电刀等） |  |  |  |
|  |  | 12、设备开机率：≥95％，即每年停机不超过19天（一年365天），超过一天维保期顺延三天，不在承保范围内的配件所造成的延期情况除外 |  |  |  |
|  |  | 13、日常维护要求：驻场工程师根据设备类型对设备的临床使用人员进行日常保养的培训及指导，内容包括：（保持仪器表面清洁，电压、电源或稳压装置的检查，观察仪器的功能、性能是否正常并及时填写使用记录，按要求加注润滑油或保养液，当仪器设备发生故障时，除做好必要的记录外，要及时通知维修人员，不得私自拆卸等） |  |  |  |
|  |  | 14、制定设备的定期保养计划，工程师根据厂家保养手册对设备进行制度化和规范化的维护、保养，详细记录设备初始状态，做好外观检查，清洁保养，功能检查，安全检查等，内容包括：（检查电源插头及电源线有无破损；检查旋钮和按键有无松动或破损；检查电气、机械连接有无断线或松动；外观是否整洁，附件有无明显缺陷或异常；设备是否有异音；另外还要检查面板按键是否正常及光源灯泡亮度是否正常） |  |  |  |
|  |  | 15、对整台机器的清洁、调式、使用环境等做出风险评估，详细记录配件更换情况，以维持和保护设备的性能和技术，建立医疗设备、器械的维修保养记录，通过对设备的维护保养工作，把一些故障排除在萌芽状态，保证仪器设备的安全、稳定运行，延长使用寿命。 |  |  |  |
|  |  | 16、工程师在预期维护保养时间提前至少一周通知医院相关人保养时间 |  |  |  |
|  |  | 17、在维保服务期内，每月例行一次上门检查保养并做好保养记录。每季度提交设备维护维修状况分析报告，每台次设备维修时，应详细记录故障现象、原因分析、处理方案、配件更换情况等，协助采购人相关科室规范医疗设备的使用，对医疗设备使用不当的，提出整改措施。急救设备保养覆盖率100%，其他设备覆盖率≥95%。（提供完全响应承诺） |  |  |  |
|  |  | 18、建立健全的设备三级保养制度：日常保养、二级保养、三级保养。工作要求按照《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食药监局18号令）执行，对设备定期进行检查、校准、保养、维护，及时进行汇总分析、评估，确保设备处于良好状态，满足设备质控要求;构建预防性维护保养体系，医疗设备一级保养（日常保养）跟踪检查，二级保养：根据各类医疗设备的风险评估做出维护保养计划，定期对设备进行安全检查和维护保养（包括调试、参数校正、图像质量+机械保养等），并提供书面维护保养报告及整机质量评估报告 |  |  |  |
|  |  | 19、设备摆放位置检查；设备外观检查；设备开机运行状态（功能、性能、噪音等）检查；设备安全检查；使用人员操作设备情况检查；询问设备日常使用人员有关设备的使用与保养的情况，并做好相关记录，出具巡检报告，有问题的及时转维修处理。 |  |  |  |
|  |  | 20、保养记录：工程师对每台设备制定全面的保养计划并进行保养后，根据维修保养情况记录保养内容，分析设备是由于主机故障还是辅助设备故障，追踪设备的故障和维修情况，动态掌握和分析设备故障的原因，了解配件的更换情况，并将保养报告单填写完整与科室负责人签字确认； |  |  |  |
|  |  | 21、巡检记录：工程师在相关科室进行日常巡查后，将设备巡检结果填写在巡检单上与科室负责人确认； |  |  |  |
|  |  | 22、维修记录：每次维修服务结束后，工程师填写维修报告由医院相关人员进行签字确认，维修报告应详细记录维修时间、维修工程师、故障原因、解决方案及配件使用情况； |  |  |  |
|  |  | 23、投标人有质量控制计划及详细质量控制报告，并能协助医院安排和落实有关计量检测机构（部门）按计划进行质量控制检测和计量校准。 |  |  |  |
|  |  | 24、设备的零配件均由中标方免费维修或更换，对于需要更换的配件必须提供原厂正品。使用非原厂兼容配件前取得院方主管部门书面同意，且性能达到原厂配置要求。（提供完全响应承诺） |  |  |  |
|  |  | 25、中标方须承担维保设备的全部易损件的免费更换，（提供完全响应承诺） |  |  |  |
|  |  | 26、中标方维修设备时，更换核心配件必须经院方鉴定后方可实施。（提供完全响应承诺） |  |  |  |
|  |  | 27、维保内的设备故障无法在规定时间内解决的，院方有权直接委托官方售后或其他厂家维修，由此产生的一切费用由中标方负责。（提供完全响应承诺） |  |  |  |
|  |  | 28、医院目前在保的设备，维保到期后，是否交予设备维保服务中标单位统一维保由招标人决定，中标单位须服从招标人安排。（提供完全响应承诺） |  |  |  |
|  |  | 29、中标方须对招标人医疗设备的硬件，软件安装和定期升级要求，中标人应主动积极与招标人相关部门协商沟通、安排相应的工作进度，保障相关工作的顺利进行，确保其安全性和可靠性。（提供完全响应承诺） |  |  |  |
|  |  | 30、合同内的设备，由于使用年限过长、性能不稳定、无维修价值等因素需要报废的，必须由原使用科室提出，提交院方管理部门按程序进行审批。（提供完全响应承诺） |  |  |  |
|  |  | 31、中标方维修人员在维修过程中，造成招标人设备设施损坏等损失均由维保单位承担。（提供完全响应承诺） |  |  |  |
|  |  | 32、急救设备维护维修须按照厂商服务手册制定SOP文件。 |  |  |  |
|  |  | 33、人员力量∶合同期内，投标方保证所维护保养的设备设施安全运行∶对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任;维保人员自身安全问题招标人不负任何责任如中途更换人员时，须经招标人同意。 |  |  |  |
|  |  | 34、投标方技术工程人员要具有较好的沟通能力，良好的服务意识，积极的工作态度； |  |  |  |
|  |  | 35、投标方技术工程人员一切费用由中标人承担； |  |  |  |
|  |  | 36.投标人聘用人员须身体健康，遵纪守法，由此造成的不良影响及财务损失由中标方负责承担； |  |  |  |
|  |  | 37、投标人服务质量总体应达到满意效果，符合国家省市区等各级机构检查的标准，符合医院有关部门和各科室的工作时间要求，保证开机率96%以上(日历日，采购附件及耗材情况不计入）； |  |  |  |
|  |  | 38、院方依据临床客户满意度调查表每半年做一次满意度评分，90分以上时为优秀；80-90分属于合格，需要提升服务能力；70-80分，要求谈话整改并按2%扣罚服务费；60-70分，要求谈话整改并按5%扣罚；60分以下时，院方有权随时终止合同并追究责任扣罚履约保证金。 |  |  |  |
|  |  | 39、中标公司不得转包。一经查实，立即取消中标资格。 |  |  |  |
|  |  | 40、设备概况以投标人现场勘察为准，院方不承担任何责任。 |  |  |  |
|  |  | 41.进场时间：中标人应在合同签订之日起 10 日内完成进场工作。 |  |  |  |
|  |  | 42、如连续两次考核不合格，采购人有权解除合同。 |  |  |  |
|  |  | 43、投标公司在安徽境内有专用内窥镜维修中心、医用设备维修间等，并且有专业的内窥镜维修工具，提供证明文件。（提供内窥镜维修中心租赁合同或房产证扫描件，并提供详细地址与联系人电话，供院方监督。）此项信息中标后会进行公示。 |  |  |  |
|  |  | 44.投标公司在安徽省内拥有备件仓库，且仓库面积需>300平米。提供租赁合同或房产证扫描件 |  |  |  |
|  |  | 45、维保设备质控模板（至少包括监护、除颤、呼吸机、麻醉机、内窥镜、电刀、心电图机、注射泵、动力系统） |  |  |  |
|  |  | 设备高中低风险分类评估表并提供盘点操作流程和报告。 |  |  |  |
|  |  | 46、投标公司需提供相关医疗设备的预防性维护（PM）流程模板，完成新购设备的PM流程制定。 |  |  |  |
|  |  | 47、投标公司需提供以往的服务报告案例，包括对设备的维修、保养和电气安全检测，不少于10份。 |  |  |  |
|  |  | 48、每年为院方提供手术室生命支持类设备质控检测服务。 |  |  |  |
|  |  | 49、投标公司在六安市本地有入驻工程师2名及以上 |  |  |  |
|  |  | 50、拟派驻本项目驻场维修工程师需具备医用急救设备临床工程师证书 |  |  |  |
|  |  | 51、投标公司具备各类（腔镜系统、内窥镜、动力系统、监护除颤、麻醉机等）医疗设备厂家维修资质工程师不低于4名，提供厂家培训资质证书 |  |  |  |
|  |  | 52、质量管理体系内审员：投标公司具有2名及以上质量管理体系内部审核员。（提供内审员资格证书及近3个月社保证明） |  |  |  |
|  | 服务方案 | 53、投标人具备完善的手术室医疗设备整体维保服务手册，手册内容需包括： - 综合管理（包括组织架构、岗位职责、驻场工程师管理规范、服务时间标准、维修间标准、工作沟通机制、工作计划报告、考核标准）。 - 手术室设备全生命周期管理（包括安装验收管理、巡检管理、保养管理、维修管理、报废管理）。 3.专项工作管理（包括急救/生命支持设备管理、质量管理、培训管理、科室满意度管理、固定资产管理、备品备件、应急处置等） |  |  |  |
|  |  | 54、中标人需在省内设有内窥镜维修专用场地，且与公司注册地址一致；调试设备（科室在用仪器如奥林巴斯、史塞克、狼牌以及卡尔史托斯系列主机）、备用镜及配件备品等，后期院方将安排相关人员进行现场查验 |  |  |  |
|  |  | 55、维修、保养质量按生产厂家标准进行，如需要更换配件时需使用原厂全新配件（必要时提供证明资料），不得以其它配件代替，以免影响设备的性能和稳定性。 |  |  |  |
|  |  | 56、制定和项目匹配的培训方案，培训质量可控可追溯，并针对问题落实并形成PDCA管理循环， |  |  |  |
|  | 公司资质 | 1、投标公司具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证许可范围覆盖Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售及售后服务。（提供证书复印件，原件备查） 2、维保公司具备有效期内的ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书，认证许可范围覆盖Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的销售及售后服务。（提供证书复印件，原件备查） 3、维保公司具备有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书，认证许可范围覆盖Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的销售及售后服务。（提供证书复印件，原件备查） 4、维保公司具备有效期内的ISO14001《环境管理体系》认证证书，认证范围包括II类、III类医疗器械的售后服务。（提供证书复印件，原件备查） 5、投标公司需具有国家认可认证监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的医疗售后服务等级认证（五星）级认证证书，认证范围包括II类、III类医疗器械的售后服务 |  |  |  |
|  | 业绩 | 投标公司每提供5份安徽三级及以上医院类似合同且获得医院服务认可的全院整体或手术室整体或软硬镜维保服务业绩证明 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |