拟购新生儿辐射台项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 工作电源：220V/ 50HZ |  |  |  |
|  |  | 控温方式：预热、手控、肤温、自动等多种控制 |  |  |  |
|  |  | 控温精度：≤0.5℃ |  |  |  |
|  |  | 肤温控温范围：32℃~37.5℃，具有肤温显示功能（需提供证明材料） |  |  |  |
|  |  | 床面温度均匀性：≤2℃ |  |  |  |
|  |  | 皮肤温度传感器精度：≤0.2℃（需提供证明材料） |  |  |  |
|  |  | 温度显示精度：≤0.1℃ |  |  |  |
|  |  | 升温时间：≤45min |  |  |  |
|  |  | 显示功能：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示等 |  |  |  |
|  |  | 产品具有自检功能，多种故障报警提示，如：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等 |  |  |  |
|  |  | 温度校正：前面板具有温度校正功能 |  |  |  |
|  |  | 超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置 |  |  |  |
|  |  | 脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置 |  |  |  |
|  |  | 辐射头角度：±90°水平无级可调 |  |  |  |
|  |  | 婴儿床面倾斜：电动倾斜、角度可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸 |  |  |  |
|  |  | LED照明：照明方向、亮度可调 |  |  |  |
|  |  | APGAR评分计时器 |  |  |  |
|  |  | 婴儿床下置X光拍片盒 |  |  |  |
|  |  | 材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈 |  |  |  |
|  |  | 整体支架采用立柱轨道 |  |  |  |
|  |  | 双托盘、输液架在立柱轨道上下可调 |  |  |  |
|  |  | 具备底座托盘 |  |  |  |
|  |  | 具有数据存储功能，具有RS-232接口、输液密封口 |  |  |  |
|  |  | 超大床面方便护理，产品应备注床面尺寸 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |