拟购血气分析仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 原装进口血气分析仪，手持式可移动到病床及时检测 |  |  |  |
|  |  | 电源：直流电源，并配有充电装置 |  |  |  |
|  |  | 工作环境：气压：300—1000mmHg；温度：16—30℃；湿度：≤90% |  |  |  |
|  |  | 测定原理、方式：电化学生物传感技术，单台仪器完成血气生化血凝心肌标志物检测 |  |  |  |
|  |  | 定标：双重定标（电子定标和液体定标），独立定标，每份测试免费自动运行 |  |  |  |
|  |  | 测量参数：Na、K、Cl、iCa、PH、PO2、PCO2、BUN、Glu、HCT、Lac、Crea、PT、ACT、cTnI、BNP等 |  |  |  |
|  |  | 计算参数：HCO3、TCO2、BE、AnionGap、Hb |  |  |  |
|  |  | 消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品 |  |  |  |
|  |  | 测试片：低温保存，保持期≥4个月 |  |  |  |
|  |  | 可采样品：动脉血、静脉血、毛细血管血、脐带血、混合静脉血、体外循环血 |  |  |  |
|  |  | 适用于急诊检验，检测时间（全参数）：≤120s |  |  |  |
|  |  | 采样量（全参数）≤95μl |  |  |  |
|  |  | 最小样品量：17μl |  |  |  |
|  |  | 质控方式：有质控品，高、中、低三级质控，每日电子质控免费自动运行 |  |  |  |
|  |  | 待机工作方式：自动20s |  |  |  |
|  |  | 免费升级：提供 |  |  |  |
|  |  | 打印机：外接热敏打印机 |  |  |  |
|  |  | 具备自诊断程序 |  |  |  |
|  |  | 存储检测数据数量：≥5000组 |  |  |  |
|  |  | 红外线扫描患者的基本信息，节约更多时间，具有操作人员管理与质控系统 |  |  |  |
|  |  | 连接血液数据管理系统，处理众多的测试数据， |  |  |  |
|  |  | 电解质用全血检查，无需分离血浆或血清，且结果准确 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |