拟购自动洗胃机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； |  |  |  |
|  |  | 输入功率：≤140VA； |  |  |  |
|  |  | 工作噪音：≤65dB(A)； |  |  |  |
|  |  | 进胃压力设置：≤0.067MPa； |  |  |  |
|  |  | 出胃压力设置：≥-0.067MPa； |  |  |  |
|  |  | 进胃液量：≤350ml/次,出胃液量：≤450ml/次； |  |  |  |
|  |  | 进出胃时间：≤30s/次； |  |  |  |
|  |  | 注：进、出胃液量随进、出胃压力的设置值大小而变化。 |  |  |  |
|  |  | 自动洗胃机由压力泵（气泵）、控制管路、控制电路、机箱等组成； |  |  |  |
|  |  | 洗胃机采用压力传感器和计算机单板机控制, 实时动态参数显示，实现了洗胃的自动化； |  |  |  |
|  |  | 自动数码显示洗胃压力和洗胃次数,发光二级管显示洗胃状态； |  |  |  |
|  |  | 进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，并可随时清零； |  |  |  |
|  |  | 大通径管路进出，确保不会堵塞； |  |  |  |
|  |  | 进、出胃压力可根据不同的患者需要任意设置； |  |  |  |
|  |  | 全塑外壳，美观大方； |  |  |  |
|  |  | 压力绝对值在47kPa～67kPa范围中； |  |  |  |
|  |  | 工作环境：温度:+5℃～+40℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa； |  |  |  |
|  |  | 洗胃机按防电击类型及程度分类为Ⅰ类设备B型应用部分，运行模式为连续运行，IPX0、非AP型或APG型普通设备； |  |  |  |
|  |  | 产品符合GB9706.1、YY0505相关要求。 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |