拟购超声经颅多普勒血流分析仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 仪器名称：超声经颅多普勒血流分析仪；数量：一台。 |  |  |  |
|  |  | 仪器硬件配置：主机，探头、监护头架以及打印机。 |  |  |  |
|  |  | 仪器探头要求：笔式探头：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个。 |  |  |  |
|  |  | 仪器临床功能：支持颅内外血管常规检测、栓子监测及长程监护等功能 |  |  |  |
|  |  | 频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点； |  |  |  |
|  |  | 取样容积：1-20 mm连续可调； |  |  |  |
|  |  | 探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm； |  |  |  |
|  |  | 增益范围：1～60dB可调； |  |  |  |
|  |  | 5、多普勒角度补偿功能： 0～89°，补偿超声波与血管夹角造成的血流速度降低，真实反映血流流速。 |  |  |  |
|  |  | 检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、DFI（脑死亡指数）、SBI（频宽指数）、STI（狭窄指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）、lindegaard（血管痉挛指数）； |  |  |  |
|  |  | 同时工作通道数：2个； |  |  |  |
|  |  | 常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置（提供国家食药监部门认可机构的检测证明）； |  |  |  |
|  |  | 多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示； |  |  |  |
|  |  | 双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节； |  |  |  |
|  |  | 具有识别M波特征数据中的血流数据，并根据血流数据自动确定多普勒频谱图应针对的深度，以及基于所确定的深度生成多普勒频谱图的功能。具备一键自动优化功能，一键自动调整当前深度、标尺、增益、基线、降噪，快速获得最佳频谱图，对临床操作者而言，大幅度提升工作效率。（提供官方证明文件） |  |  |  |
|  |  | 具备辅助规范化检测动脉功能，直观呈现至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例）； |  |  |  |
|  |  | 自动提供诊断建议并辅助引导进一步血管检查路径，辅助初学者及有一定TCD基础的医生分析、诊断及报告，提升检测全面性、准确性和检测效率。为刚接触TCD的医生增加下诊断的自信心；为有经验操作者查漏补缺；便于专家培训中学员的快速理解，学以致用；后期可升级多普勒频谱图特征自动识别的功能（提供相关证明文件） |  |  |  |
|  |  | 辅助引导操作者开展侧支循环评估，辅助引导的侧支循环通路≥18条；（提供官方证明文件） |  |  |  |
|  |  | 微栓子监测及支持发泡试验（提供该机型在已使用医院工作过程中体现下列微栓子监测功能的实际使用中屏显图片，以及已在医院进行发泡试验工作照片）： |  |  |  |
|  |  | 栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计； |  |  |  |
|  |  | ）具备栓子图、声谱图、统计直方图等； |  |  |  |
|  |  | 可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件； |  |  |  |
|  |  | TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图； |  |  |  |
|  |  | 长程监护： |  |  |  |
|  |  | 全程多参数进行趋势监护； |  |  |  |
|  |  | 多测量方式； |  |  |  |
|  |  | 可进行事件持续时间描记； |  |  |  |
|  |  | 趋势线快速拖拽、缩放（时间缩放、幅度缩放）； |  |  |  |
|  |  | 参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生。 |  |  |  |
|  |  | 脑血管痉挛监测中，支持生成21天脑血管痉挛趋势图； |  |  |  |
|  |  | 脑死亡停止监测系统中可自动识别正常波、震荡波、钉子波、无血流，采用AI谱图自动识别功能，为TCD操作者辅助诊断脑死亡，提升检测全面性、准确性和检测效率； |  |  |  |
|  |  | 支持自定义检测血管参数，自定义检测流程； |  |  |  |
|  |  | 配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能，可以通过遥控器进行保存谱图，调节深度、增益、标尺、基线等功能，满足医生远距离操控软件的需求，提升检测效率；（提供官方证明文件） |  |  |  |
|  |  | 离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告； |  |  |  |
|  |  | 参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据； |  |  |  |
|  |  | 探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；具有探头及探头线保护装置，延长探头使用寿命（提供官方证明文件） |  |  |  |
|  |  | 五、同款机型在用要求： |  |  |  |
|  |  | - 提供栓子检测、发泡实验进修三甲医院两家供用户方选择，提供详细的三甲医院名单、联系人、联系方式，使用同型号机型。 |  |  |  |
|  |  | 省内设有办事处，售后服务点工程师3人以上，厂家提供证明材料。 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |