拟购高档彩色多普勒超声诊断仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | - 货物名称： |  |  |  |
|  |  | 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |  |
|  |  | - 用途说明： |  |  |  |
|  |  | - 2.1腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 |  |  |  |
|  |  | - 2.2要求为2017年（含）后最新版本及最新推出机型，以首次注册时间为准 |  |  |  |
|  |  | - 系统技术规格及概述： |  |  |  |
|  |  | - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 |  |  |  |
|  |  | - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器 |  |  |  |
|  |  | - ★≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏（提供厂家盖章证明材料） |  |  |  |
|  |  | - 控制面板可独立旋转和升降 |  |  |  |
|  |  | - 数字波束增强器 |  |  |  |
|  |  | - 多倍波束合成 |  |  |  |
|  |  | - ★探头接口≥5个，大小一至，全激活相互插拔（不包括笔式探头接口）（提供厂家盖章证明材料） |  |  |  |
|  |  | - 二维灰阶模式 |  |  |  |
|  |  | - 谐波成像模式 |  |  |  |
|  |  | - M型模式 |  |  |  |
|  |  | - 解剖M型模式 (≥2条取样线.可进行360度自由旋转) |  |  |  |
|  |  | - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |  |  |  |
|  |  | - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） |  |  |  |
|  |  | - 组织多普勒成像 |  |  |  |
|  |  | - 宽景成像（可支持能量、彩色宽景，提供证明图片） |  |  |  |
|  |  | - 空间复合成像，梯形成像模式下可用（提供梯形成像曲别针证明图片） |  |  |  |
|  |  | - 斑点抑制成像≥7档可调 |  |  |  |
|  |  | - 独立角度偏转 |  |  |  |
|  |  | - 扩展成像 |  |  |  |
|  |  | - 实时双幅对比成像 |  |  |  |
|  |  | - 组织特异性成像 |  |  |  |
|  |  | - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式） |  |  |  |
|  |  | - 全屏放大、局部放大（支持前端、后端放大） |  |  |  |
|  |  | - 可支持穿刺针增强技术 |  |  |  |
|  |  | - 原始数据处理 |  |  |  |
|  |  | - ≥5个USB接口 |  |  |  |
|  |  | - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） |  |  |  |
|  |  | - 支持手动触摸屏上注释 |  |  |  |
|  |  | - 支持手动触摸屏上包络测量 |  |  |  |
|  |  | - 支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输PC终端,方便医生会诊。 |  |  |  |
|  |  | - 测量/分析和报告 |  |  |  |
|  |  | - 常规测量 |  |  |  |
|  |  | - 自动频谱测量，支持自动包络和实时自动包络 |  |  |  |
|  |  | - 彩色血流剖面图 |  |  |  |
|  |  | - 彩色多普勒血流模式下可同屏测量血管腔内≥6个任意位置的血流速度 |  |  |  |
|  |  | - 全科测量包，自动生成报告 |  |  |  |
|  |  | - 支持产科自动测量，产科冻结模式下，用户选好标准切面后，可对切面进行自动测量≥4项生物生长数据显示 |  |  |  |
|  |  | - ★支持产科实时扫描模式下一键自动获取标准切面并对切面进行自动测量，非后处理重建技术，自动测量显示≥4项生物生长数据显示（提供原厂盖章证明材料） |  |  |  |
|  |  | - 检查存储和管理（内置超声工作站） |  |  |  |
|  |  | - ≥500G硬盘 |  |  |  |
|  |  | - 内置超声工作站 |  |  |  |
|  |  | - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 |  |  |  |
|  |  | - 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像，支持不同探头4幅图像动态图像同屏动态回放 |  |  |  |
|  |  | - 连通性要求及其它 |  |  |  |
|  |  | - 支持网络连接 |  |  |  |
|  |  | - DICOM 3.0 |  |  |  |
|  |  | - 输入、输出 |  |  |  |
|  |  | - 支持ECG |  |  |  |
|  |  | - 支持脚踏开关 |  |  |  |
|  |  | - 具备耦合剂加热器 |  |  |  |
|  |  | - 系统技术参数及要求 |  |  |  |
|  |  | - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器 |  |  |  |
|  |  | - ≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏 |  |  |  |
|  |  | - 探头接口≥5个，大小一致，可以相互插拔（不包括笔式探头接口），可选择全激活 |  |  |  |
|  |  | - 二维灰阶模式 |  |  |  |
|  |  | - 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥13 bit（提供厂家盖章证明材料） |  |  |  |
|  |  | - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 |  |  |  |
|  |  | - 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |  |  |
|  |  | - ★发射声束聚焦：≥7个（非段数）（提供图片证明） |  |  |  |
|  |  | - ★预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件并配以脏器化图标直观显示，方便快速选择进入检查状态（提供厂家盖章证明材料） |  |  |  |
|  |  | - 最大显示深度:≥38cm |  |  |  |
|  |  | - 最大帧频≥500帧/秒 |  |  |  |
|  |  | - TGC: 多段可调 |  |  |  |
|  |  | - LGC: 多段可调 |  |  |  |
|  |  | - 二维灰阶：≥256 |  |  |  |
|  |  | - ★动态范围: ≥275 （提供厂家盖章证明材料） |  |  |  |
|  |  | - 增益调节: ≥100 |  |  |  |
|  |  | - 伪彩图谱: ≥12种 |  |  |  |
|  |  | - 彩色多普勒成像 |  |  |  |
|  |  | - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |  |  |  |
|  |  | - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW |  |  |  |
|  |  | - 取样框偏转: ≥±18度 (线阵探头) |  |  |  |
|  |  | - ★彩色多普勒≥4段变频（提供厂家盖章证明材料） |  |  |  |
|  |  | - 增益调节: ≥100 |  |  |  |
|  |  | - 取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转，单键操作 |  |  |  |
|  |  | - 频谱多普勒模式 |  |  |  |
|  |  | - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 |  |  |  |
|  |  | - 彩色多普勒≥4段变频 |  |  |  |
|  |  | - 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） |  |  |  |
|  |  | - 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） |  |  |  |
|  |  | - 取样容积: 1-20mm |  |  |  |
|  |  | - 快速角度校正 |  |  |  |
|  |  | - 探头规格 |  |  |  |
|  |  | - 可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积、单晶体探头 |  |  |  |
|  |  | - 探头频率：宽频变频1.0-17 MHz（依赖不同探头），所有探头二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频 |  |  |  |
|  |  | - ★穿刺引导：同一探头具备单线和双线穿刺引导功能（提供证明图片） |  |  |  |
|  |  | - 单晶体凸阵探头，带宽: 1.0-6.0MHz |  |  |  |
|  |  | - 腹部凸阵探头，带宽: 1.0-5.0 MHz |  |  |  |
|  |  | - 常规线阵探头，带宽: 4-15 MHz |  |  |  |
|  |  | - 单晶体成人相控阵探头，带宽: 1.0-5.5 MHz |  |  |  |
|  |  | - ★超大角度腔内探头，非扩展角度≥190°，扩展后≥200°（提供扩展前后证明图像） |  |  |  |
|  |  | - 腔内探头具备实时温控技术，并实时显示在屏幕上（提供证明图片） |  |  |  |
|  |  | - 探头配置：凸阵、线阵、相控阵、超大角度腔内探头（四选三） |  |  |  |
|  |  | - 声功率输出调节，可选择分级调节 |  |  |  |
|  |  | - 备件、技术及维修服务，培训要求 |  |  |  |
|  |  | - 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 |  |  |  |
|  |  | - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 |  |  |  |
|  |  | - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |