拟购麻醉机内部回路消毒机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 产品级别：产品获得国家二类医疗器械许可证、注册证。（提供国家政府机构监测报告为准） |  |  |  |
|  |  | 消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值为5.71，提供政府机构监测报告。金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞3.0 |  |  |  |
|  |  | 消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。（提供国家政府机构监测报告为准） |  |  |  |
|  |  | 消毒残留：消毒完成后回路内无任何残留，可提供无腐蚀性报告。（提供国家政府机构监测报告为准） |  |  |  |
|  |  | 消毒工作模式：2个程序模式（麻醉机，呼吸机），1个手动模式（其他设备）。 |  |  |  |
|  |  | - 消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定型和寿命，有效延长消毒机使用寿命。 |  |  |  |
|  |  | 简单操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序 |  |  |  |
|  |  | 打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验 |  |  |  |
|  |  | 其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率：300W。 |  |  |  |
|  |  | 生产企业须在安徽省有固定售后服务点（需提供真实的固定地址和固定电话以便核查），售后包修3年。 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |