拟购听觉诱发电位仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 一、★检查项目 |  |  |  |
|  |  | 耳蜗电图（EcochG） |  |  |  |
|  |  | 耳蜗微音电位（CM） |  |  |  |
|  |  | 听性脑干反应（ABR） |  |  |  |
|  |  | Chirp声刺激ABR（iChirp） |  |  |  |
|  |  | 40Hz听觉相关电位（40Hz-AEP），需提供100ms内正常听力4个正弦波的测试报告。 |  |  |  |
|  |  | 中潜伏期诱发反应（MLR） |  |  |  |
|  |  | 长潜伏期诱发电位（LLR） |  |  |  |
|  |  | 听性脑干慢负相反应（SN10） |  |  |  |
|  |  | 多频听觉稳态反应（ASSR） |  |  |  |
|  |  | 术中听神经监护 |  |  |  |
|  |  | 二、性能特点 |  |  |  |
|  |  | 设备抗干扰能力强，具备在手术室环境中进行术中听神经监护的功能。 |  |  |  |
|  |  | 频谱分析功能：可对刺激声和诱发电位反应分别进行频谱分析。 |  |  |  |
|  |  | 刺激声强度与潜伏期函数，用于区分感音神经性聋与传导性聋。 |  |  |  |
|  |  | 测试结果自动保存。 |  |  |  |
|  |  | 具有正常人和新生儿的正常值数据库。 |  |  |  |
|  |  | 具有手动和自校准功能。 |  |  |  |
|  |  | 中、英文界面可选。 |  |  |  |
|  |  | 设备与电脑采用USB接口进行数据传输。 |  |  |  |
|  |  | 可选配高级科研功能模块，可与耳声发射功能合二为一。 |  |  |  |
|  |  | 三、技术参数 |  |  |  |
|  |  | 通道数：双通道采集 |  |  |  |
|  |  | 输入阻抗：＞10Mohm |  |  |  |
|  |  | A/D分辨率：16比特 |  |  |  |
|  |  | 分析时窗：≥-8000ms ~ 8000ms |  |  |  |
|  |  | 增益范围：5K ~ 200K |  |  |  |
|  |  | 滤波方式：高通滤波器、低通滤波器、陷波滤波器 |  |  |  |
|  |  | 采集叠加：1 ~ 51711次 |  |  |  |
|  |  | 共模抑制比：≥110dB |  |  |  |
|  |  | 刺激声强：0dB SPL ~ 136dB SPL，1dB步进 |  |  |  |
|  |  | 刺激频率：0Hz ~ 16kHz |  |  |  |
|  |  | 刺激速率：0 ~ 1000次/秒 |  |  |  |
|  |  | 掩蔽信号：白噪声（宽带噪声）或自定义 |  |  |  |
|  |  | 对侧掩蔽强度：0dB SPL ~ 149dB SPL |  |  |  |
|  |  | 多种刺激方式：短声（Click）、短纯音（Tone Burst）、短音（Tone pip）、Chirp声、自录刺激声（复合声刺激文件） |  |  |  |
|  |  | 可对刺激声参数进行自定义设置和调整：脉冲宽度、周期和包络波形可选 |  |  |  |
|  |  | 听性脑干反应ABR：可标记I，II，III，IV，V，VI，VII的潜伏期 |  |  |  |
|  |  | 耳蜗电图EcochG：可标记SP，AP，Base的潜伏期，耳蜗电图振幅比和面积比 |  |  |  |
|  |  | 多频稳态反应ASSR： |  |  |  |
|  |  | 测试频率：250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz |  |  |  |
|  |  | 叠加次数：40 ~ 4000次，叠加分组：20，40，60，80，100 |  |  |  |
|  |  | 测试方式：单耳6个频点或双耳12个频点分别测试 |  |  |  |
|  |  | 单耳4个频点或双耳8个频点同时测试 |  |  |  |
|  |  | 双耳同时测试时，左右耳可设置不同刺激声强和刺激频率 |  |  |  |
|  |  | 数据分析：可在时域或频域范围内分析原始数据 |  |  |  |
|  |  | 可显示相位-强度分析图 |  |  |  |
|  |  | 可将复合的刺激频率分离成单独频率点进行分析比较 |  |  |  |
|  |  | 可实时显示信噪比和噪声大小 |  |  |  |
|  |  | 中潜伏期诱发电位反应MLR：可标记No，Po，Na，Pa，Nb，Pb的潜伏期 |  |  |  |
|  |  | 晚潜伏期诱发电位反应LLR：可标记P1，N1，P2，N2的潜伏期 |  |  |  |
|  |  | 慢负相反应SN10：可标记N10的潜伏期 |  |  |  |
|  |  | 40Hz听觉相关电位（40Hz-AEP）：40Hz功能需提供投标机型打印的测试报告，该报告为100ms内出现4个正弦波。 |  |  |  |
|  |  | 可在原主机拓展以下功能：耳声发射功能（OAE）、高频听觉诱发电位（32000Hz ABR）、视觉诱发电位（VEP） |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |