拟购腹腔镜项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | 高清影像平台 2套 |  |  |  |
|  |  | 每CCD有效像素≥90万 |  |  |  |
|  |  | 分辨率1920*1080，逐行扫描 |  |  |  |
|  |  | 摄像头整合≥2倍光学变焦，f≥15-30mm |  |  |  |
|  |  | 具有防溢红处理模块，出血时图像亮度不下降，保持较真的色彩还原度 |  |  |  |
|  |  | 自动曝光控制，分手动和自动两种模式；手动17级可调 |  |  |  |
|  |  | 全数字化摄像系统，数字化源采样； |  |  |  |
|  |  | 摄像头具有遥控功能，通过摄像头的按键实现，可由术者自由控制 |  |  |  |
|  |  | 医用设备电气安全认证：摄像头和摄像主机均需达到CF-1类。 |  |  |  |
|  |  | 图像亮度增强，5级可调；图像增强功能，5级可调 |  |  |  |
|  |  | 具有≥2种纤维镜优化模式 |  |  |  |
|  |  | 视频数字输出：3G-SDI，DVI-D接口 |  |  |  |
|  |  | 带集总控制接口，可与医院以后的腔镜一体化手术室系统连接 |  |  |  |
|  |  | 通过主机和气腹机连接，摄像头可遥控气腹机 |  |  |  |
|  |  | 信噪比≥60Db |  |  |  |
|  |  | 主机模块化设计：主机核心设备，可搭载硬镜模块、软镜模块等；可实现兼容电子鼻咽喉镜、电子输尿管镜、电子膀胱镜等（提供同品牌电子软镜注册证明） |  |  |  |
|  |  | 可在现有主机上实现的升级功能：可通过增加影像加强版摄像头实现超高清平台；同时也可通过增加模块来升级到3D腹腔镜影像平台和荧光腹腔镜。（提供同品牌3D腹腔镜影像平台和荧光腹腔镜注册证明） |  |  |  |
|  |  | 摄像主机带有≥4个USB接口，插U盘、移动硬盘即可实现1080p高清图片、1080P录像的刻录，且全程可通过摄像头，由术者自由控制。 |  |  |  |
|  |  | 氙灯冷光源 2台 |  |  |  |
|  |  | 灯泡：≥300W |  |  |  |
|  |  | - 使用寿命：≥500小时（500小时内保修） |  |  |  |
|  |  | - 色温：≥6000K |  |  |  |
|  |  | - 电器安全：CF一类认证 |  |  |  |
|  |  | 导光束一根直径4.8mm，长度≥300cm |  |  |  |
|  |  | 全自动气腹机 2台 |  |  |  |
|  |  | 气腹机，最大流速≥30升/分 |  |  |  |
|  |  | 气腹压力控制:自动检测控制，数码显示流量，流速气量不足提示等 |  |  |  |
|  |  | 提供外置气体过滤装置 |  |  |  |
|  |  | 机器自带报错信息 |  |  |  |
|  |  | 电源:100～240V |  |  |  |
|  |  | 高清监视器 2台 |  |  |  |
|  |  | 显示器类别：同品牌高清医用监视器 |  |  |  |
|  |  | 尺寸：≥26寸 |  |  |  |
|  |  | 分辨率：最高像素≥1920*1080 |  |  |  |
|  |  | 信号输入方式：BNC复合视频信号;S-VIDEO、Y/C信号;RGB分色信号;DVI数字信号 |  |  |  |
|  |  | 腹腔镜 2根 |  |  |  |
|  |  | 视向角30°，长度31cm，直径10mm，与主机同品牌。 |  |  |  |
|  |  | 光学镜角分辨力≥6.9C/(°)且分辨率≥28.5LP/mm，提供国家食品药品监督管理局检验报告 |  |  |  |
|  |  | 鼻内镜 1根 |  |  |  |
|  |  | 70°，4mm鼻内镜镜头，与主机同品牌。 |  |  |  |
|  |  | - 器械 1套 |  |  |  |
|  |  | - 11mm穿刺套管 2套 |  |  |  |
|  |  | - 转换器 1个 |  |  |  |
|  |  | - 6mm穿刺套管 2套 |  |  |  |
|  |  | - 5mmL型电钩 1根 |  |  |  |
|  |  | - 5mm分离钳 1把 |  |  |  |
|  |  | - 5mm分离钳 1把 |  |  |  |
|  |  | - 5mm无损伤抓钳 1把 |  |  |  |
|  |  | - 5mm无损伤抓钳 1把 |  |  |  |
|  |  | - 5mm有损伤抓钳 1把 |  |  |  |
|  |  | - 5mm弯剪 1把 |  |  |  |
|  |  | - 10mm取石钳 1把 |  |  |  |
|  |  | - 单极高频导线 1根 |  |  |  |
|  |  | - 5mm冲洗吸引管 1根 |  |  |  |
|  |  | - 气腹针 1根 |  |  |  |
|  |  | - 5mm持针器 1把 |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |