拟购微生物飞行时间质谱鉴定系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | 1.系统概述 |  |  |  |
|  |  | 微生物飞行时间质谱鉴定系统主要由质谱仪主机（包含高性能氮气激光器、红外激光、离子源、飞行时间质量分析器、检测器等）和微生物数据库、计算机工作站、软件、、打印机、基质、标准品等组成。主要用微生物（细菌、厌氧菌、霉菌、真菌、分枝杆菌等）快速鉴定和分型。 |  |  |  |
|  |  | 设备为原装进口 |  |  |  |
|  |  | 2．技术规格与要求： |  |  |  |
|  |  | 分子量范围:≥500KDa |  |  |  |
|  |  | 灵敏度：大于250 fmol BSA（m/z66,000），信噪比50：1 |  |  |  |
|  |  | 质量准确度：蛋白混合物：< 200 ppm （外标法）；< 150 ppm （内标法） |  |  |  |
|  |  | 激光器：气态激光器，1-60Hz 可变重复频率的氮气激光，可使用激光照射次数≥ 6000 万次，适用于不同的 MALDI 样品制备 方法，对于高质量分析，不损失线性模式性能 |  |  |  |
|  |  | - 2.5．离子源及清洗方式：离子源电离处为无网格设计，提高仪器检测灵敏度；配备智能化自动清洗离子源装置，无需泄真空，可软件控制，完成时间<15分钟，方便日常维护，确保仪器长期稳定运行。 |  |  |  |
|  |  | 检测器：检测器具有长寿命、宽的动态范围、高分辨和高质量精度。 |  |  |  |
|  |  | 真空泵：采用内置无油真空泵，不能是外接泵，以保证运行噪音低，保证科室工作环境的安静，后期免维护，节约成本。 |  |  |  |
|  |  | 稳定性：校准标准品为蛋白质混合物且校正能保持24小时 |  |  |  |
|  |  | 自诊断系统：提供自动化的自诊断程序；提供安全的ISDN点对点连接，实现远程服务。 |  |  |  |
|  |  | 3. 微生物数据库 |  |  |  |
|  |  | 所提供的微生物数据库必须满足微生物（细菌、厌氧菌、霉菌、真菌、分枝杆菌等）鉴定要求，无需外接输入或云端导入，无需额外增加成本。 |  |  |  |
|  |  | 数据库含有大于5600种以上微生物菌株的信息，MSP（数据库内数据）准确可信，每一张MSP都是平均20-24的平行实验图谱所得统计结果，保持即时免费更新升级。 |  |  |  |
|  |  | 数据库中包括了不少于380个属、总计≥2000个菌种的特征指纹图谱。 |  |  |  |
|  |  | 允许用户轻松自建微生物数据库，完成数据库的扩充和自定义，且数据库可共享。科研库与临床库采用相同的建库原理和算法，以便确保自建库的可靠性。 |  |  |  |
|  |  | 4. 配置要求 |  |  |  |
|  |  | - 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪/一套，小于1.5米的台式机以节约科室空间，计算机工作站/一套，激光打印机/一台。 |  |  |  |
|  |  | 数据处理 标配软件链接我院现有血培养设备以及LIS系统，实现数据自动通讯，无缝传输。 |  |  |  |
|  |  | 配备不少于5块可重复使用具备注册证的靶板，以便降低检测成本。 |  |  |  |
|  |  | 能够提供提取血培养瓶内细菌的配套试剂，可使用现有血培养瓶直接上样检测。 |  |  |  |
|  |  | 仪器控制、数据采集、数据处理及分析的全套最新软件，IVD和科研操作软件，提供免费升级服务。 |  |  |  |
|  |  | 其它所必需的附件、专用工具和消耗品应单列配置清单。 |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |