拟购全自动软式内镜清洗消毒器项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机整体为双槽体设计，两槽体之间独立运行互不干涉； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机一次循环最多处理镜子数量≥2条； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机设备整体为独立式单机设计无需工作站背板，提供产品整机实物照片； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机“标准程序”流程为预清洗、酶洗、漂洗一、漂洗二、消毒、末漂洗一、末漂洗二、末漂洗三、干燥。各阶段均在打印记录中体现，“酶洗”阶段时间≥2分钟，漂洗、末漂洗、干燥均各阶段不低于30s，使用邻苯二甲醛消毒液全流程时间≤20分钟，提供打印记录扫描件佐证； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机需具有侧漏功能：采用具有专利技术的全程适时内镜测漏监控装置，并提供专利文件；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警。 |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机每个清洗消毒循环水耗量≤50L。 |  |  |  |
|  |  | 外置0.01μm超滤过滤器，用于设备用水的粗过滤； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机具有自身消毒程序，不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒，提供佐证材料； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机需具有加强消毒功能，延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果，提供触摸屏界面佐证； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机具有内管腔增压泵压力监测功能，内置专用传感器，用于检测内管腔增压泵流量；内镜堵塞及增加泵故障时吗，设备及时报警提示； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机需具有空气干燥功能，可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机具有酒精干燥功能； |  |  |  |
|  |  | 可提供奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率，提供触摸屏中消毒剂加热温度显示界面佐证； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机通过独立的消毒液取样泵控制，专门的取样按钮可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害，提供取样口及取样按钮实物照片； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机可实现自动对消毒液进行添加和排放，提供触摸屏“添加消毒液”界面佐证； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机采用全封闭消毒，关门后可实现槽体密封，避免消毒剂向外泄露，最大限度保护操作人员健康； |  |  |  |
|  |  | 内置绝对精度0.22μm水过滤器，用于除菌，并提供生产厂家证明文件及实物照片； |  |  |  |
|  |  | 洗消槽节液设计，使用9L消毒液即可完成对内镜、洗消槽及槽盖的完全浸没； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机具有消毒剂不足报警功能、清洗液不足报警功能、酒精不足报警功能、消毒液温度报警、侧漏压力报警，提供触摸屏报警信息界面实物照片； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机打印每一条内镜清洗消毒的过程数据包含①操作员编号、②内镜编号、③病人信息、④程序名称、⑤程序启动时间、⑥阶段名称、⑦阶段时间、⑧运行时间、⑨报警代码，打印项目齐全，并提供打印记录实物； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机采用彩色触摸屏≥5寸，没有屏之外的其他按钮、按键，均通过触摸屏操作，不接受液晶屏及按键，提供设备正面实物照片佐证； |  |  |  |
|  |  | 提供内镜洗消机触摸屏确认关机界面实物照片； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机具有快速启动功能，点击触摸屏“快速启动”，设备启动常用程序，提供触摸屏界面并标注出快速启动键； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机具有至少7套预设程序，提供界面实物照片佐证； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机通过灯带颜色控制显示设备不同状态，提供生产厂家公开印刷的彩页资料佐证，提供设备灯带实物照片并说明； |  |  |  |
|  |  | 触摸屏程序运行界面显示程序名称、程序进度、当前阶段、阶段计时、运行时间、运行次数、消毒液使用次数、倒计时剩余时间，提供运行界面实物照片并在照片中标注出以上信息； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机控制系统设有多级权限设置，提供触摸屏界面实物照片并说明； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机具有脚踢开关门功能，提供脚踏开关实物照片； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机采用进口经FDA认证的食品级软管，并提供认证证书和报关单； |  |  |  |
|  |  | 10L邻苯二甲醛消毒液可连续使用85次以上； |  |  |  |
|  |  | 受场地限制，整体宽度尺寸应≤90cm； |  |  |  |
|  |  | 内镜洗消机分别提供中国疾病预防控制中心(或其它权威第三方机构)出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告； |  |  |  |
|  |  | 提供内镜洗消机注册检验报告、卫生安全评价报告、电气安全性能检测报告、电磁兼容报告； |  |  |  |
|  |  | 提供内镜洗消机二类医疗器械注册证（含附页、附件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供产品生产企业有效期内的ISO13485、ISO9001体系认证，附认证证书复印件并附中国国家认证认可监督管理委员会网站有效期查询截图； |  |  |  |
|  |  | 提供产品生产企业有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，附认证证书复印件并附中国国家认证认可监督管理委员会网站有效期查询截图； |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）提供原厂全套培训及售后服务保证。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |