拟购内镜清洗消毒工作站项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | 台面、洗消槽、干燥台、功能背板的材质要求：采用优质的高分子复合材料PMMA经多层复合、一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，平整光滑，无锋角接缝，耐酸碱腐蚀和磨损，容易清洁，对人体又无毒性；单个槽体可承受超过60kg的压力，但质地柔软,能最大限度的保护内镜受硬冲击而造成的损坏。清洗槽外槽尺寸长≤705mm，宽≤710mm，内槽净空尺寸长必须≥600mm，宽必须≥500mm，前高后低，槽深度前面必须≥210mm，后面必须≥170mm。数量3个 |  |  |  |
|  |  | 消毒槽和洗手槽外槽尺寸长≤500mm、宽≤710mm，内槽净空尺寸长必须≥400mm，宽必须≥400mm，前高后低，槽深度前面必须≥210mm，后面必须≥170mm。数量2个 |  |  |  |
|  |  | 台面、洗消槽、干燥台、功能背板的设计要求：以实际场地尺寸为依据，台面和洗消槽均采用防泛水设计，前高后低、使清洗时溅到台面的液体能全部流入下水道；有效的防止了内镜和其它正在干燥的附件意外滑落，全方位考虑人性化的要求和内镜的安全。台面前端采用大圆弧造型设计，为洗消人员提供腰、腹部的得力支撑，有效减轻洗消人员的疲劳度。功能背板整体简洁大方，方便操作人员快速洗消。背板规格高度：离地高度≤1.53m。 |  |  |  |
|  |  | 柜体的规格要求：清洗消毒槽底柜尺寸与清洗槽实际总长度相配套。 柜体框架全部采用 USU304 不锈钢材质，底部放置加强型PVC 底板，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形损坏现象发生。功能支架为优质304不锈钢，踢脚线必须为304不锈钢，不形成台下卫生死角，便于清扫拖地，符合院感要求。柜门采用防水材料制成,表面镶嵌钢化彩晶玻璃，铝合金包边，防水溅、防划伤且不易破裂。 |  |  |  |
|  |  | 多功能自动灌流器：数量4个、一次性完成四个环节的工作：脉动注液、注气、吸引、计时（其中2个还带自动排液功能）。 |  |  |  |
|  |  | 采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜及自动灌流器本身的意外损坏，也可避免对洗消人员造成意外的伤害； |  |  |  |
|  |  | 模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修，节约维修成本； 在水洗过程中严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染； |  |  |  |
|  |  | 采用液晶触摸屏，一健式启动，操作简单，安全可靠； 日本原装进口的快速插接头，安装在洗消槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作即可完成。 |  |  |  |
|  |  | 医用无油空气压缩机技术要求：采用无油活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统，压力可在0-0.8Mpa之间调节,气罐一次性储气量不低于25L.主机产气量≥60L/min，噪音≤55分贝。可有效将气体中含有的水分分离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快器械吹干速度，并可精确调节气枪压力，调节范围0-0.8MPa；数量1台。 |  |  |  |
|  |  | - 高压水枪的要求：枪体必须采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的管腔，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.8MPa；数量2把。 |  |  |  |
|  |  | 高压气枪的要求：材质必须采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，杜绝纯净空气通过枪体腔道造成的二次污染，配备八个螺旋式喷嘴，喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的管腔，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底干燥；耐受压力0-0.8MPa；数量2把。 |  |  |  |
|  |  | 专用水龙头：必须采用USU304不锈钢材质， 360度旋转、折叠式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱，使用年限长；数量2个。 |  |  |  |
|  |  | 干燥台：干燥台长度≥1500mm；数量1个。 |  |  |  |
|  |  | 水处理器：5µm+1µm活性碳+0.2µm，三重过滤；数量1套。 |  |  |  |
|  |  | 毛巾挂钩1个、手套/纱布盒2个，要求为航空铝材。 |  |  |  |
|  |  | 高压供水器：水压自动恒定控制、自动启动、高压脉冲型，具有高水压低水流特性。提供恒定高压力注水（用户供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）；数量1台。 |  |  |  |
|  |  | 气体过滤器1套，过滤精度大于等于99%；气体处理器1套，气压调节范围：0～0.8Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气；并另外设有注气压力调节器（不高于0.02Mpa）。 |  |  |  |
|  |  | - 供气管路、上下水管路各1套。 |  |  |  |
|  |  | - 手动内镜测漏器要求：内镜专用测漏器，进口原装压力表，压力范围0~300mmHg，最小刻度2mmHg，快速测漏 |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |