拟购脊柱内镜及动力系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | 内窥镜1支，参数要求： |  |  |  |
|  |  | 、视向角15° |  |  |  |
|  |  | 视场角＞70° |  |  |  |
|  |  | 工作通道直径5.5mm～6.5mm |  |  |  |
|  |  | 外径≤10mm |  |  |  |
|  |  | 工作长度≤125 mm |  |  |  |
|  |  | 大通道手术器械的参数及配置要求： |  |  |  |
|  |  | 工作套管1支，前端斜面，不锈钢外螺纹，内径≥10.2 mm，外径≥13.7mm，长度＜95mm |  |  |  |
|  |  | 工作套管1支，前端斜面，聚苯帆外螺纹，内径≥10.2 mm，外径≥13.7mm，长度＜95mm |  |  |  |
|  |  | 工作套管1支，前端平口，不锈钢外螺纹，内径≥10.2 mm，外径≥13.7mm，长度＜95mm |  |  |  |
|  |  | 工作套管1支，前端平口，聚苯帆外螺纹，内径≥10.2 mm，外径≥13.7mm，长度＜95mm |  |  |  |
|  |  | 工作套管手柄1个，内径＞12 mm，外径＜25mm，长度＜10mm |  |  |  |
|  |  | 工作套管接头1个，内径＞10.0 mm，外径＜25mm，长度＜40mm |  |  |  |
|  |  | 圆锥形导杆1支，内径≤1.0 mm，外径≥2.5mm，长度＞230mm |  |  |  |
|  |  | 圆锥形导管1支，内径＞2.5 mm，外径＜4.0mm，长度＞190mm |  |  |  |
|  |  | 圆锥形导管1 |  |  |  |
|  |  | 圆锥形导管1支，内径＞5.5mm，外径＜16.0mm，长度＞160mm |  |  |  |
|  |  | 圆锥形导管1支，内径＞10.0mm，外径＜15.0mm，长度＞130mm |  |  |  |
|  |  | 长开口带把手工作套管1支，内径＞14.0mm，外径＜18.0mm，长度＞130mm |  |  |  |
|  |  | 工作套管1支，后端带把手，内径＞4.0 mm，外径＜6.0mm，长度＞220mm |  |  |  |
|  |  | 窥镜咬骨鞘管手柄2个，能与咬骨鞘管快速装配和拆卸，外径＞5.0mm |  |  |  |
|  |  | 40度窥镜咬骨鞘管2支，长度＜250mm，直径＞5.0mm，钳口为40°，工作宽度＜2.5mm |  |  |  |
|  |  | 90度加长型窥镜咬骨鞘管1支，长度＞220mm，直径＞5.0mm，钳口为90°，工作宽度≥3.0mm |  |  |  |
|  |  | 窥镜咬骨鞘管1支，长度＜250mm，直径≤4mm，前端弧形上翘5°，工作宽度＜2.0mm |  |  |  |
|  |  | 窥镜咬骨鞘管1支，长度＞250mm，直径＜4.0mm，钳口为40°，工作宽度＜2.0mm |  |  |  |
|  |  | 半柔性抓钳1把，可随意控制弯曲弧度，直径≥3.5mm，长度＜250mm |  |  |  |
|  |  | 打孔钳1把， 直径＞4.4mm, 钳口长度＞7.0mm，长度＜250mm |  |  |  |
|  |  | 打孔钳1把，直径≤2.5mm, 钳口长度＞4.0mm，长度＞250mm |  |  |  |
|  |  | 剥离子1支，单面刃口，直径≥3.5 mm，长度＞200mm |  |  |  |
|  |  | 刮勺1支，前端弧形，直径＞4.4 mm，长度＜320mm |  |  |  |
|  |  | 剥离器1支，前端弧形，长度＞250mm，直径＜5mm |  |  |  |
|  |  | 骨凿1支，长度＞270mm，直径≤3.7mm |  |  |  |
|  |  | 弹性神经拉钩1支，直径≤2.5mm，L型工作端长度≥3.3mm，长度≥270mm |  |  |  |
|  |  | 剥离器1支，前端为弧形，外径≤2.5 mm，长度≤300mm |  |  |  |
|  |  | 活检钳1把， 直径≤3.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤300mm |  |  |  |
|  |  | 勺型活检钳1把，直径≤2.5mm， 钳口长度≥4.0mm，长度≤300mm |  |  |  |
|  |  | 勺型活检钳1把，钳口上翘角度≥45°，直径≤2.0mm，长度≤300mm |  |  |  |
|  |  | 18G穿刺针1支；配套的定位丝1支，直径0.8mm |  |  |  |
|  |  | 能归类放置全部器械的消毒灭菌托盘2个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个 |  |  |  |
|  |  | 内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口为40°，工作宽度〈2.5mm |  |  |  |
|  |  | 内窥镜下使用的勺型活检钳1把，直径≤2.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤320mm |  |  |  |
|  |  | 4．动力刨削系统（进口） |  |  |  |
|  |  | 主机具备正转、反转、摆动模式 |  |  |  |
|  |  | 手柄电机最高转速≥40000转/分钟，刨削刀头的实际最高转速≥8000转/分钟 |  |  |  |
|  |  | 主机可存储3组以上常用工作模式和转速 |  |  |  |
|  |  | 手柄可高温高压灭菌，具备手控开关键 |  |  |  |
|  |  | 手柄具有自动抽吸功能，抽吸率与转速成正比，确保手术视野清晰 |  |  |  |
|  |  | 导向鞘工作长度≥320mm，外径≥3.5mm，近端具有调整旋钮，可将远端任意设定为弯曲角度：12°/ 24°/ 36° |  |  |  |
|  |  | 配套磨头(耗材）更换方便及时，价格合理。 |  |  |  |
|  |  | 椎间孔镜（大通道内窥镜）1pc |  |  |  |
|  |  | 定位针（18G）1set |  |  |  |
|  |  | 标准开口工作套管（聚苯砜）1pc |  |  |  |
|  |  | 90度直开口工作套管（聚苯砜）1pc |  |  |  |
|  |  | 标准开口工作套管（不锈钢）1pc |  |  |  |
|  |  | 90度直开口工作套管（不锈钢）1pc |  |  |  |
|  |  | 工作套管手柄1pc |  |  |  |
|  |  | 工作套管接头（含短接头和密封帽）1pc |  |  |  |
|  |  | 圆锥形导杆1pc |  |  |  |
|  |  | 圆锥形导管, φ3.91pc |  |  |  |
|  |  | 圆锥形导管, φ6.91pc |  |  |  |
|  |  | 圆锥形导管, φ10.01pc |  |  |  |
|  |  | 圆锥形导管, φ14.91pc |  |  |  |
|  |  | 长开口带把手工作套管 1pc |  |  |  |
|  |  | 工作套管 1pc |  |  |  |
|  |  | 窥镜咬骨鞘管手柄1pc |  |  |  |
|  |  | 窥镜咬骨鞘管手柄1pc |  |  |  |
|  |  | 40度窥镜咬骨鞘管 |  |  |  |
|  |  | 90度加长型窥镜咬骨鞘管1pc |  |  |  |
|  |  | 窥镜咬骨鞘管（弧形窥镜咬骨鞘管）1pc |  |  |  |
|  |  | 40度窥镜咬骨鞘管1pc |  |  |  |
|  |  | 上开口半柔性抓钳1pc |  |  |  |
|  |  | 打孔钳1pc |  |  |  |
|  |  | 打孔钳1pc |  |  |  |
|  |  | 剥离子1pc |  |  |  |
|  |  | 刮勺1pc |  |  |  |
|  |  | 剥离器1pc |  |  |  |
|  |  | 窥镜骨凿1pc |  |  |  |
|  |  | 弹性神经钩1pc |  |  |  |
|  |  | 剥离器1pc |  |  |  |
|  |  | 活检钳1pc |  |  |  |
|  |  | 勺型活检钳1pc |  |  |  |
|  |  | 45度勺型活检钳1pc |  |  |  |
|  |  | 器械托盘1pc |  |  |  |
|  |  | 器械托盘1pc |  |  |  |
|  |  | 内窥镜灭菌盒1pc |  |  |  |
|  |  | 勺型抓钳1pc |  |  |  |
|  |  | 40度窥镜咬骨鞘管1pc |  |  |  |
|  |  | 刨削系统主机 1set. |  |  |  |
|  |  | 手柄控制器 (8000rpm)1set. |  |  |  |
|  |  | 导向鞘管（含磨头 3根）1set. |  |  |  |
|  | 椎板咬骨钳 | 咬骨钳。角度45°，直径3.5mm。可 360°旋转，长度330mm 1把 |  |  |  |
|  | 咬骨钳通用手柄 | 咬骨钳通用包胶手柄 1把 |  |  |  |
|  | 髓核钳 | 勺形钳，直径3.0mm，长度330mm带过载保护 1把 |  |  |  |
|  | 蛇形弹簧抓钳 | 带齿弹簧抓钳：外径Ф2.5mm，工作长度330mm 1把 |  |  |  |
|  | 镜下骨凿 | 燕尾镜下骨凿。可避免延展性骨质损伤，前带弧度后平刃镜下骨凿： Ф3.5mm，工作长度330mm 1把 |  |  |  |
|  | 扩张管 | 一级扩张管，长度235mmmm，外径Ф3.2mm,内径1.5mm,具有防滑螺纹设计 1支 |  |  |  |
|  | 扩张管 | 二级扩张管，长度212mm，外径Ф5.0mm,内径Ф3.4mm,具有防滑螺纹设计 1支 |  |  |  |
|  | 扩张管 | 三级扩张管，长度190mm，外径Ф6.4mm,内径Ф5.2 mm,具有防滑螺纹设计 1支 |  |  |  |
|  | 扩张管 | 四级扩张管，长度175mm，外径Ф7.5mm,Ф6.6mm,具有防滑螺纹设计 1支 |  |  |  |
|  | 可视环锯 | 7.5扩孔环锯：外径Ф7.5 × 内径Ф6.5 × 长度175mm 1把 |  |  |  |
|  | UT套管 | 外可视环锯保护套管U管：外径Ф8.7 × 内径Ф7.6 × 长度150mm前端弧形； 内镜子保护套管T管：外径Ф7.5 × 内径Ф6.5 × 长度175mm 前端弧形 1把 |  |  |  |
|  | 神经拉钩 | 外径Ф3.0mm，工作长度330mm（L型） 1把 |  |  |  |
|  | 神经剥离子 | 外径Ф3.0mm，工作长度330mm 1把 |  |  |  |
|  | 器械消毒盒 | 铝合金器械消毒盒 1套 |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |