拟购气动式手功能训练仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | 具有多种训练模式，满足不同阶段的康复需求。 |  |  |  |
|  |  | 气动式手部运动装置是具有镜像疗法的神经康复系统。 |  |  |  |
|  |  | 触摸屏设计，操作简便。 |  |  |  |
|  |  | 便携式手提主机，机身重量不超过6千克。 |  |  |  |
|  |  | 主控手套采用最新的末端传感技术，健侧和患侧动作同步性和协调性高，避免了传统指尖传感器的超敏反应，不会形成动作干扰。 |  |  |  |
|  |  | 气动手套可拆卸可水洗，完全不带电，使用安全便捷。 |  |  |  |
|  |  | 气动手可调节屈曲和屈伸的力量。 |  |  |  |
|  |  | 气动手为柔性材料，可调节易穿戴，气动手可配备不同尺寸，患者根据手型选择适合的手套。 |  |  |  |
|  |  | 控制面板可按患者不同症状， 设置对应的康复时间和模式，可选择指定的手指完成屈伸和抓握训练，还可同步记录患者的康复数据。 |  |  |  |
|  |  | - 气泵力度灵活调节，治疗师根据患者的测评情况或患者自身的耐受程度选择适当的牵拉力度，安全便捷，避免给患者带来二次损伤。 |  |  |  |
|  |  | 可进行不同难易程度的任务导向型康复训练，通过健侧带动患侧的镜像模式，完成患侧手的对指、抓握、屈伸等训练，以及日常生活能力改善的康复训练， 帮助患者重建康复信心。 |  |  |  |
|  |  | 使用电源电压：100V～240V，50Hz/60Hz，40-100W。 |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |