拟购无创连续血流动力学监测系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | - 适用范围：产品适用于对病人在静息状态下进行血压值（收缩压、舒张压和平均压）、脉率值与血流动力学的无创连续监测。 |  |  |  |
|  |  | 二、产品要求： |  |  |  |
|  |  | 彩色全触摸LCD显示屏幕尺寸不小于10.1″，分辨率不小于1280x800像素，可以锁定屏幕，防止误碰。 |  |  |  |
|  |  | 血压测量原理：脉搏波速法和脉搏波形态法，支持袖带血压测量及自动校准。 |  |  |  |
|  |  | 脉搏测量采用精准的近红外测量法，可显示2通道脉搏波形。 |  |  |  |
|  |  | 可对血压和脉率参数进行监测，当超出设置的上下限时可报警，当有报警发生时，可自动保存该时间点的报警内容和参数，所有报警记录均可进行全信息回访。 |  |  |  |
|  |  | 仪器交直流两用，内部电源为高容量可充电锂电池。 |  |  |  |
|  |  | 监测系统可通过USB接口使用外部设备对其软件升级。可使用有线网口传输：使用监测系统能通过网线与指定设备进行有线连接，将病人测量数据传输到外部指定设备，可进行有线远程查看。 |  |  |  |
|  |  | 可使用蓝牙无线传输：监测系统能通过蓝牙功能与指定设备进行无线连接，将病人测量数据传输到外部指定 设备，可实现无线远程查看。 |  |  |  |
|  |  | - 可使用USB传输：监测系统能通过USB接口与U盘进行连接，将病人测量数据传输到外部U盘当中。 |  |  |  |
|  |  | 三、技术规格 |  |  |  |
|  |  | 血压 |  |  |  |
|  |  | 测量范围： 收缩压35mmHg~250mmHg（4.65kPa~33.25kPa） |  |  |  |
|  |  | 平均压25mmHg~230mmHg（3.32 kPa~30.59kPa） |  |  |  |
|  |  | 舒张压20mmHg~220mmHg（2.66kPa~29.26kPa） |  |  |  |
|  |  | 报警设置范围：收缩压35mmHg~250mmHg（4.65kPa~33.25kPa） |  |  |  |
|  |  | 平均压25mmHg~230mmHg（3.32 kPa~30.59kPa） |  |  |  |
|  |  | 舒张压20mmHg~220mmHg（2.66kPa~29.26kPa） |  |  |  |
|  |  | 分辨率≥1mmHg |  |  |  |
|  |  | 精度：≤±5%；或者≤±1.1kPa（±8mmHg）两者取较大者 |  |  |  |
|  |  | - 报警方式：声光报警，并记录报警时状态供回顾 |  |  |  |
|  |  | - 脉率 |  |  |  |
|  |  | 测量范围：30bpm~200bpm |  |  |  |
|  |  | 报警设置范围：30bpm~200bpm |  |  |  |
|  |  | 分辨率：≥1bpm |  |  |  |
|  |  | 精度：≤±2%或≤±3bpm，取两者中较大值 |  |  |  |
|  |  | 报警方式：声光报警，并记录报警时状态供回顾 |  |  |  |
|  |  | 心输出量（CO）测量范围：0.35~30.0L/min |  |  |  |
|  |  | 血流动力学监测参数：包括心排量CO、心指数CI、每搏量SV、每博指数SVI、外周血管阻力SVR、外周血管阻力指数SVRI、每博变异度SVV、左室每博做功LVSW、左室每博指数LVSWI。 |  |  |  |
|  |  | 氧动力学参数监测数据：动脉血氧饱和度SaO2、静脉血氧饱和度SvO2、动脉氧分压PaO2、静脉氧分压PvO2、血红蛋白浓度Hgb、动脉氧含量CaO2、静脉氧含量CvO2、动静脉氧含量差CavO2、氧供DO2、氧耗VO2、氧摄取率O2ER、氧供指数DO2I、氧耗指数VO2I、氧摄取指数O2EI。 |  |  |  |
|  |  | - 符合的安全标准：GB9706.1-2007(IEC60601-1：1988) |  |  |  |
|  |  | - 工作方式：连续运行，无专用耗材。 |  |  |  |
|  |  | - 具有专利的矫正收缩压舒张压相关传播的矫正方法和保障灵敏度高稳定性的监测装置的专利（提供国家知识产权发明专利证书），以保障产品数据的安全精准稳定。 |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |