拟购超高清宫腔检查系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | 一、摄像主机技术参数 |  |  |  |
|  |  | 1.分辨率达到1920X*1080 |  |  |  |
|  |  | 2.逐行扫描模式，1080P全高清图像输出 |  |  |  |
|  |  | 3.7寸液晶屏幕，实时显示图像 |  |  |  |
|  |  | 4.具有图像冻结和电子放大功能 |  |  |  |
|  |  | 5.自动增益控制(AGC)和电子亮度控制(ELC) |  |  |  |
|  |  | 6.具有HDMI、RGB、S-VIDEO和复合视频输出 |  |  |  |
|  |  | 7.最高防水级别(IPX8) 摄像头，可浸泡消毒 |  |  |  |
|  |  | 8.摄像头具有白平衡、冻结、亮度调节、录像遥控手柄功能键 |  |  |  |
|  |  | - 9. 1组1/3英寸高亮度逐行扫描CMOS传感器 |  |  |  |
|  |  | 10. 1920（水平）×1080（垂直）（208万像素） |  |  |  |
|  |  | 11.扫描标准：1125线 |  |  |  |
|  |  | 12.信噪比：54dB |  |  |  |
|  |  | 13.最低照度：5Lux at F5.5 |  |  |  |
|  |  | 14.白平衡： AWC（自动白平衡控制）、ATW（自动记忆白平衡）和MANU(手动控制白配合) |  |  |  |
|  |  | 15.使用环境温度：0℃～ +45℃ |  |  |  |
|  |  | 16．使用环境湿度：30%～90% |  |  |  |
|  |  | 二、监视器 |  |  |  |
|  |  | 1.尺寸： 24英寸. |  |  |  |
|  |  | 2.亮度：400cd/㎡, |  |  |  |
|  |  | - 3.对比度：1000:1 |  |  |  |
|  |  | 4.视角：178°H/V, |  |  |  |
|  |  | 5.色彩：16.7M. |  |  |  |
|  |  | 6.信号输入：复合（CVBS）：BNC×1，Y/C:×1，RGB: BNC×3，分量YPbPr: BNC×3，VGA，DVI×1. |  |  |  |
|  |  | 7.分辨率：≥1920×1200 |  |  |  |
|  |  | 8.信号输出：复合（CVBS）：BNC×1，Y/C:×1，RGB: BNC×3，分量YPbPr: BNC×3. |  |  |  |
|  |  | 9.电源输入：100-240V/AC. |  |  |  |
|  |  | 10.能够兼容数字信号和模拟信号。 |  |  |  |
|  |  | 11.具有背光稳定系统，全封闭式全面防水防尘结构 |  |  |  |
|  |  | 12.与摄像主机同一品牌 |  |  |  |
|  |  | - LED冷光源 |  |  |  |
|  |  | - 1.输入功率(VA) ≤40W |  |  |  |
|  |  | 2.要求光源为LED冷光源，面板具有8寸智能触摸显示屏。 |  |  |  |
|  |  | 3.色温≥ 5600k |  |  |  |
|  |  | 4.照度(Lx)≥1100000Lux |  |  |  |
|  |  | 5.光输出孔规格Φ10 |  |  |  |
|  |  | 6.发光模组寿命≥40000H |  |  |  |
|  |  | 7.电源：AC100~220V，50Hz/60Hz |  |  |  |
|  |  | 四、台车 |  |  |  |
|  |  | 1.铝合金材质，氧化喷漆，可拆卸，层板五层可调，有万向脚轮、具备脚轮锁定功能，安全美观 |  |  |  |
|  |  | 2.五层全铝合金多功能台车。 |  |  |  |
|  |  | 3.与摄像主机同一品牌 |  |  |  |
|  |  | - 五、宫腔一体镜： |  |  |  |
|  |  | 1、用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等 ； |  |  |  |
|  |  | 2、具有5Fr/7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作。 |  |  |  |
|  |  | 3、可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等。 |  |  |  |
|  |  | 4、镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅。 |  |  |  |
|  |  | 5、器械插入口为喇叭形，方便器械进入。 |  |  |  |
|  |  | 6、密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道。可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔。 |  |  |  |
|  |  | 7、进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤。 |  |  |  |
|  |  | 8、进出水通量为国标2倍以上，5Fr款在100mmHg压力下，水流量为290mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为325mmL/分钟；7Fr款在100mmHg压力下，水流量为388mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为440mmL/分钟. |  |  |  |
|  |  | 9、超广角镜头，视场角90°；景深3mm-100mm；视向角30°。 |  |  |  |
|  |  | 10、镜面具有防反光设置。管鞘内有安全保障的绝缘层。 |  |  |  |
|  |  | - 11、插入部工作长度200mm，插入部最大宽度4.9mm / 5.4mm，免扩宫。 |  |  |  |
|  |  | 12、所有设备可与各种知名品牌相匹配且需与医院现有设备配套使用。 |  |  |  |
|  |  | 六、高清内镜医学影像图文信息管理系统 |  |  |  |
|  |  | 1.数字化图像采集：图像清晰、色彩逼真、支持录像和回放 |  |  |  |
|  |  | 2.DVD视频录像：采用先进的MPEG2（DVD）编码格式确保视频图像质量，视频回放时也可以进行图像采集。 |  |  |  |
|  |  | 3.大容量存储：可采集超过100万幅高清图片或连续录像100小时以上。 |  |  |  |
|  |  | 4. 强大的图像处理：可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、示意图标、病理描述、测量等功能，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断。 |  |  |  |
|  |  | 5.报告设计：具有多种报告样式可供选用，自定义报告设计功能可满足任何图文报告格式打印要求。 |  |  |  |
|  |  | 6.数据备份：可将病例打包刻录成光盘。 |  |  |  |
|  |  | 7.高性能品牌打印机、市场常见的品牌电脑，不得配置组装电脑。 |  |  |  |
|  |  | 8.高清工作站，采集和输出图像均为1080P |  |  |  |
|  |  | - 9.为了更好的满足临床使用要求，高清图文工作站与摄像系统主机必须为同一品牌。 |  |  |  |
|  |  | 超高清摄像系统：1套 |  |  |  |
|  |  | 高清内窥镜摄像主机1台 |  |  |  |
|  |  | 高清内窥镜摄像头1个 |  |  |  |
|  |  | 医用冷光源系统：1套 |  |  |  |
|  |  | LED冷光源1台 |  |  |  |
|  |  | 导光束1根 |  |  |  |
|  |  | 医用24寸监视器1台 |  |  |  |
|  |  | 医用膨宫泵系统：1套 |  |  |  |
|  |  | 医用膨宫泵1台 |  |  |  |
|  |  | 膨宫管路2根可高温高压消毒 |  |  |  |
|  |  | 感应膜1包 |  |  |  |
|  |  | 宫腔一体镜：2套 |  |  |  |
|  |  | 30°宫腔一体镜2把各一个 |  |  |  |
|  |  | 5Fr/7Fr剪刀2把各一个 |  |  |  |
|  |  | 5Fr/7Fr勺钳2把各一个 |  |  |  |
|  |  | 5Fr/7Fr异物钳2把各一个 |  |  |  |
|  |  | 台车1五层台车 |  |  |  |
|  |  | 图文打印系统： 1套 |  |  |  |
|  |  | 主机1台 |  |  |  |
|  |  | 监视器1台 |  |  |  |
|  |  | 采集卡 |  |  |  |
|  |  | 打印机1台 |  |  |  |
|  |  | COM脚踏开关1个 |  |  |  |
|  |  | USB加密狗1个 |  |  |  |
|  |  | HDMI视频线或HDMI转DVI视频线1个 |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |