拟购脑电仿生电刺激仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | - 双液晶显示屏独立显示； |  |  |  |
|  |  | - 双通道,可同时治疗2名患者,柜式机型不可拆分,，板翻盖式储物箱，需提供实物图片佐证； |  |  |  |
|  |  | - 一键飞梭操作，操作简便快速 |  |  |  |
|  |  | - 电疗输出有两组主极输出和四组辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出，主、辅极独立控制。 |  |  |  |
|  |  | - 仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。 |  |  |  |
|  |  | - 具备4种治疗功能：肢体神经肌肉电刺激、重复经颅磁刺激、变频重复振动按摩、小脑顶核电刺激。 |  |  |  |
|  |  | - 四种仿真脑波治疗频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz。需提供证明文件 |  |  |  |
|  |  | - 辅极基本频率：4000Hz。 |  |  |  |
|  |  | - 输出电流：主极最大电流峰值≤80mAp-p。辅极最大电流峰值≤72mAp-p，开路主极和辅极的电压≤200Vp-p。 |  |  |  |
|  |  | - 主极、负极电极片颜色不同方便临床做区分使用； |  |  |  |
|  |  | - 输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式。 |  |  |  |
|  |  | - 输出处方：10种以上种治疗，分别对应不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节。需提供证明文件 |  |  |  |
|  |  | - 治疗强度显示及设定范围为1～805可调，调节步长为1。 |  |  |  |
|  |  | - 频谱范围：0～4.6KHz，频率主谱线范围1Hz~4KHz。 |  |  |  |
|  |  | - 连续工作模式每20分钟报警10秒治疗时间最长0-99min |  |  |  |
|  |  | - 常规治疗模式：根据设置参数持续治疗直至达到预设治疗时间； |  |  |  |
|  |  | - 脉冲模式每5秒停止1秒，直至治疗时间达到预设时间 |  |  |  |
|  |  | - 磁场频率为50Hz±2%。 |  |  |  |
|  |  | - 磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～16mT。 |  |  |  |
|  |  | - 振动按摩频率四档可调。 |  |  |  |
|  |  | - 振动按摩强度四档可调。 |  |  |  |
|  |  | - 主电极三芯插孔、福电极四芯插孔、磁疗五芯插孔，信号和电流传送稳定 |  |  |  |
|  |  | - 入选2011版国家中医药管理局推荐目录，可提供证明文件。 |  |  |  |
|  |  | - 具备高新产品技术认定证书，需提供证明文件 |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |