拟购纤维支气管镜项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | 配置要求:主机1个，软管手柄1条。 |  |  |  |
|  |  | 一：主机技术要求 |  |  |  |
|  |  | 1：主机内置智能主控芯片：标配≥8G内存卡，可兼容视频喉镜窥视叶片手柄、视频硬管手柄、视频软管手柄； |  |  |  |
|  |  | 2：配置≥3.5寸触摸显示屏，显示分辨率不低于640×480； |  |  |  |
|  |  | 3：主机可通过HDMI数据线、无线模块连接外接显示器，实时传输视频喉镜、视频硬镜、视频软镜影像； |  |  |  |
|  |  | 4：显示器能上下0º～130º转动，左右0～270º转动。视场角≥180º； |  |  |  |
|  |  | 5：主机内置多媒体系统，内置操作教学视频； |  |  |  |
|  |  | 6：可拍照、录像、录音；直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式； |  |  |  |
|  |  | 7：屏幕亮度可调节，以适应不同插管环境，可设置语言，音量，日期； |  |  |  |
|  |  | - 8：显示器内部电源：锂聚合物电池，电压DC3.7V，持续工作时间≥240分钟；. |  |  |  |
|  |  | 二、软镜窥视手柄参数要求 ： |  |  |  |
|  |  | 1：可通过无线模块直接连接图像处理工作站，能够进行远程医疗、会诊等功能; |  |  |  |
|  |  | 2：采用数字电子成像技术；视角≥90°；工作距离≥ 3-50mm； |  |  |  |
|  |  | 3：空间分辨率 ≥10.08LP/mm；光源照度≥400LUX，h=20mm； |  |  |  |
|  |  | 4：软管末端可弯曲角度≥±150°。 |  |  |  |
|  |  | 5：插入部长度：≥600mm±5％； |  |  |  |
|  |  | 6：插入部外径≤5.2mm，内置通道≥2.4mm； |  |  |  |
|  |  | 7：适用于液体浸泡消毒； |  |  |  |
|  |  | 8：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。 |  |  |  |
|  |  | - 9：配置测漏仪，清洗毛刷。 |  |  |  |
|  |  | 配置要求:主机1个，软管手柄1条。 |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |