拟购无创血流动力学项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | 国际知名品牌，原装进口单体机。(提供进口报关单) |  |  |  |
|  |  | 无智能卡限制监测，即不能使用智能卡按次或限定次数的监测模式，必须能不限病人、不限监测时长、不限监测病人数量的进行自由监测使用。 |  |  |  |
|  |  | 无需一次性专用耗材。 |  |  |  |
|  |  | 系统具有可重复使用的双指感应器，且双指套具有双重锚固作用，减少体动的影响，两个手指交替采集数据，避免手指充血和水肿，可做到长达24小时持久测量。（提供证明文件） |  |  |  |
|  |  | 适用范围：适用于麻醉手术室、ICU、急诊科，心血管及科研教学机构等对各类人群进行连续无创型的即时每搏血压监测。 |  |  |  |
|  |  | 适用于4岁以上人群。 |  |  |  |
|  |  | 系统可监测无创实时每搏连续的血压及及高保真的血压波形图、脉搏数、连续收缩压、连续舒张压和连续平均压，能迅速地反映临床治疗用药对每博血压的影响结果。（提供证明文件） |  |  |  |
|  |  | 系统可提供前负荷反应参数脉压差变异率PPV，通过脉压变化迅速反应镇静机械通气下的病人体液容量状态。（提供证明文件） |  |  |  |
|  |  | 系统能自动检测患者的末梢血液循环,并给出明确的渗透指数（PI）描述外周动脉渗透信号质量。（提供证明文件） |  |  |  |
|  |  | 具有无创肱动脉的自动定标装置,确保数据准确。（提供证明文件） |  |  |  |
|  |  | 系统具有静脉淤滞功能,可以阻滞静脉血，帮助临床进行静脉穿刺。 |  |  |  |
|  |  | 参数显示范围：收缩压：40mmHg～250mmHg；舒张压：30mmHg～210mmHg；平均压：35mmHg～230mmHg；脉搏率显示范围：20bpm～200bpm；PPV:0-99%。 |  |  |  |
|  |  | 具备趋势图显示：所有参数血压波形趋势图及幅度尺度的调整，脉搏的趋势尺度调整。 |  |  |  |
|  |  | 显示屏幕不小于 8.4 英寸，分辨率不低于 800 x 600 像素。 |  |  |  |
|  |  | 自带外接端口可与手麻系统和监护仪连接，输出血压波形；通过U盘储存记录数据。（提供证明文件） |  |  |  |
|  |  | 系统自带一体化打印机，可打印快照报告和激活打印报警功能。 |  |  |  |
|  |  | 内置可充电电池。 |  |  |  |
|  |  | 具备声光报警功能：一体化的警报系统，设有生理（中优先级）和技术（低优先级）警报。生理报警参数包括：收缩压上下限，舒张压上下限，平均压上下限，脉搏上下限。 |  |  |  |
|  |  | 操作简便快捷，可90秒给出数据。 |  |  |  |
|  |  | 合规与许可：安全等级II (IEC 60601)，用于病人的部分为BF型。 |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |