附件7：拟购                项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 主显微镜：双人四目，适用于显微神经外科手术 |  |  |  |  |
|  |  | 复消色差光学技术，高分辨率，大景深，保证最佳对比度和清晰度 |  |  |  |  |
|  |  | 12.5倍目镜下最大视野直径 ≥ 170mm |  |  |  |  |
|  |  | 无额外增加大物镜的情况下，最大工作距离 ≥ 600mm |  |  |  |  |
|  |  | 具备双重激光辅助对焦功能或自动对焦功能 |  |  |  |  |
|  |  | 自动照明光栅：光照明范围与视野范围自动同步，防止组织灼伤 |  |  |  |  |
|  |  | 自动光强度控制功能：随工作距离的减少而降低亮度，防止组织灼伤；随工作距离的增加而增加亮度，使视野的亮度保持恒定。 |  |  |  |  |
|  |  | 照度计精密测量照明强度，即使灯泡经过长时间使用后亮度衰减，可以自动调节亮度保持在恒定的照明输出 | ★ |  |  |  |
|  |  | 原厂物镜保护镜：可消毒光学玻璃物镜保护镜2个，可重复使用，且不影响光学品质 |  |  |  |  |
|  |  | 可升级对手镜独立微调焦功能 |  |  |  |  |
|  | 手柄 |  |  |  |  |  |
|  |  | 手柄功能：电动连续调焦、电动连续变倍、释放电磁锁，调整光亮度，X/Y精细微调，荧光功能开启等智能设置。可按医生个性化30种需求来任意设置包括拍照、录像等功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 电动XY移动：范围≥62*62mm。可以对移动速度进行设置，并且移动速度随着放大倍数的变化而自动改变。 |  |  |  |  |
|  | 光源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 采用双300W氙灯照明 | ★ |  |  |  |
|  |  | 光源系统：两套独立光源，两套独立供电系统 |  |  |  |  |
|  |  | 一体式设计触摸控制屏，可以显示当前灯泡的使用时间 |  |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |  |
|  |  | 支架具有6关节电磁锁功能 |  |  |  |  |
|  |  | 支架臂水平放置时的高度 ≥ 1975mm |  |  |  |  |
|  |  | 支架占地面积 ≤ 810 x 810mm | ★ |  |  |  |
|  |  | 支架的最大承重 ≥ 8.5kg（不包括主镜的重量） |  |  |  |  |
|  |  | 控制系统：独立的触摸屏显微镜控制系统，独立的高清影像系统。具备显微镜控制系统显示器和图像显示器双屏幕设计，保证优异的图像观察效果 | ★ |  |  |  |
|  | 一体化摄录像系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全高清1080P摄像头集成在主镜的内部 |  |  |  |  |
|  |  | 具有录像、静态图像捕捉功能，可以将视频和静态图像直接存储在U盘或工作站内 |  |  |  |  |
|  |  | 工作站为独立控制系统，所有功能均能独立控制，与手术显微镜不互相影响 |  |  |  |  |
|  |  | 工作站可录制分辨率1080p 的HD全高清视频； |  |  |  |  |
|  |  | 27寸高清触摸屏显示器 | ★ |  |  |  |
|  | 荧光功能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 同时具有两种荧光造影功能，血管荧光和黄荧光 | ★ |  |  |  |
|  |  | 血管荧光造影技术，原厂内置, 不占分光器接口，不需要增加外部硬件 |  |  |  |  |
|  |  | 在黄荧光模式下，使用荧光素钠作为造影剂 |  |  |  |  |
|  |  | 在国内7个城市（北上广、重庆、西安、沈阳、香港）有原厂的办事处 |  |  |  |  |
|  |  | 由生产厂家负责设备的售后服务 |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |