拟购运动监护系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：   设备科：3362790562@qq.com                            ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年以上，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| - 一 | 运动监护系统 |  |  |  |  |  |
|  | 监护参数 | 心电（ECG）、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR) |  |  |  |  |
|  | 显示功能 |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | 屏幕 | 1.46英寸OLED彩色显示屏，分辨率：128 x 128 |  |  |  |  |
| - 2.2 | 显示内容 | 床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形（ECG波形或PLETH波形显示）、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示 |  |  |  |  |
| - 2.3 | 智能识别心电导联线 | 智能识别心电导联线，（3/5导，欧/美标），无需特别设置，支持心电导联脱落显示提示，确保导联良好的连接状态 | ★ |  |  |  |
| - 2.4 | 自动显示血氧参数监测 | 当识别到血氧探头接入时，设备自动显示血氧参数监测，无需手动设置 | ★ |  |  |  |
| - 2.5 | 波形显示 | 支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示 |  |  |  |  |
| - 2.6 | 显示界面 | ECG界面、ECG+RESP界面、ECG+SpO2界面、ECG+SpO2+Resp界面、SpO2+PR界面、演示界面，并支持一键实现各界面互相切换显示 |  |  |  |  |
|  | 性能特点： |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | 重量与便携性 | 重量＜140g，标配挂带包，便于病人随身携带； |  |  |  |  |
| - 3.2 | 防水抗摔 | 防水抗摔：防水等级IPX7； | ★ |  |  |  |
| - 3.3 | 自动关屏 | 具自动关屏功能，在无操作时进入具低功耗模式； |  |  |  |  |
| - 3.4 | ECG测量 | 1.支持3/5导心电监测；2.HR测量范围：成人：15bpm ～ 300bpm 小儿：15bpm ～ 350bpm； |  |  |  |  |
| - 3.5 | Resp测量 | - 1.测量范围：成人 0 rpm ～ 120 rpm 小儿0 rpm ～ 150 rpm； - 2.分辨率：1rpm，精度：±2rpm； |  |  |  |  |
| - 3.6 | SpO2测量 | - 1.测量范围：0-100%； - 2.分辨率：1%； 3.精度：±2%（70% ～ 100%），0% ~ 69%，无定义 |  |  |  |  |
| - 3.7 | 支持高通滤波要求 | 支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供设置界面图片） | ★ |  |  |  |
| - 3.8 | 一键呼叫 | 具一键实现呼叫护士功能，保证监护安全 |  |  |  |  |
| - 3.9 | 更换电池不掉电功能 | 具更换电池不掉电功能（支持取下电池后20秒时间内不掉电） | ★ |  |  |  |
| - 3.10 | 数据存储 | 支持监护数据的存储及回顾，时长不小于1.5小时 |  |  |  |  |
| - 3.11 | 支持升级 | 支持未来科室的监护系统升级需求，可与同品牌监护仪混合联通至中心监护系统，实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网 |  |  |  |  |
| - 3.12 | 多参数数字遥测收发器要求 | 多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书，具有运动抗干扰专利（需提供专利证书）； | ★ |  |  |  |
| - 3.13 | 相关认证要求 | 通过CE、FDA认证； |  |  |  |  |
| - 3.14 | 相关体系认证要求 | 公司通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。 |  |  |  |  |
|  | 售后 | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |