拟购体外反搏项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：   设备科：3362790562@qq.com                            ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年以上，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| - 1 | 心电参数 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | 心电信号增益 | 心电信号增益：多级增益，共模抑制比>80dB，心电检出门限应不大于0.25mV |  |  |  |  |
| - 1.2 | 心电导联 | 标准三导联，心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性 |  |  |  |  |
| - 1.3 | 心率显示 | 35次/min～165次/min时，心率显示误差不大于2次/min，心率与脉率同频双显示 |  |  |  |  |
| - 2 | 脉搏参数 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 血氧饱和度显示范围 | 70-100%，精度 + 2%，提供产品使用说明书 |  |  |  |  |
| - 2.2 | 脉率显示范围 | 35次/min～165次/min 时，脉率显示误差不大于 2 次/min |  |  |  |  |
| - 2.3 | 血氧波形要求 | 血氧波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性 |  |  |  |  |
| - 3 | 触发模式 |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | 心电R波要求 | 心电R波正负触发，充气、排气和心动周期同步 |  |  |  |  |
| - 3.2 | 房颤病人触发模式 | 房颤病人触发模式 | ★ |  |  |  |
| - 3.3 | 反搏比率等要求 | 反搏比率1:1或1:2可调，触发行程40-120 +1bmp | ★ |  |  |  |
| - 4 | 压力参数 |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | 治疗压力单位换算等要求 | 治疗压力单位以“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，临床操作治疗压力时单位直接换算；压力调控范围75-300mmHg， 可以调节高低，每次加或减5mmHg |  |  |  |  |
| - 4.2 | 微调模式要求 | 设有体外反搏压力微调模式，并且有舒适一、二、三级调节 | ★ |  |  |  |
| - 5 | 显示参数 |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | 显示器及对话要求 | 触摸工控液晶显示器，人机对话实时操控简洁快速 |  |  |  |  |
| - 5.2 | 显示内容要求 | 正常工作时，显示屏应能实时显示以下内容：心电波形、心率值、脉搏波形、血氧饱和度、脉率值、D/S峰值比、面积比、设定压力值、治疗剩余时间等参数 |  |  |  |  |
| - 6 | 多重保护措施及保护显示 |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | 早搏触发排气保护要求 | 早搏触发排气保护，并在显示器心电波形中显示早搏标志，但治疗继续进行 |  |  |  |  |
| - 6.2 | 过早充气和过迟排气保护要求。 | 过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气 |  |  |  |  |
| - 6.3 | 自动压力过高保护限制要求 | 自动压力过高保护限制，并弹出提示消息框，提供界面显示 |  |  |  |  |
| - 7 | 机械部分 |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | 静音设计要求 | 设备具有超静音设计，整机嗓音≤61db(A)，提供检测报告 | ★ |  |  |  |
| - 8 | 软件部分 |  |  |  |  |  |
| - 8.1 | 时间设定 | 时间设定：治疗时间可以设定5到60分钟，设置步长5分钟，治疗完成后自动停机 |  |  |  |  |
| - 8.2 | 充、排气点辅助设定系统 | 充、排气点辅助设定系统：I/D AID系统辅助操作者设定最佳充、排气点，反搏舒张期波形自动标识和显示 |  |  |  |  |
| - 8.3 | 演示模式允许系统 | 演示模式允许系统：自动模拟运行系统，用于自动检测设备和治疗模拟示范 |  |  |  |  |
| - 8.4 | 病人信息 | 病人信息：有病人管理系统，信息可存储，分析，输出（选配） |  |  |  |  |
| - 9 | 网络部分 |  |  |  |  |  |
| - 9.1 | 相关远程指导 | 远程技术操作指导、远程设备操作与维护指导、远程设备软件升级指导 |  |  |  |  |
| - 10 | 气囊及连接管道参数 |  |  |  |  |  |
| - 10.1 | 卡扣式强化治疗外囊套 | 卡扣式强化式治疗外囊套，材料环保耐用，容易包裹 |  |  |  |  |
| - 10.2 | 复合弹性内囊 | 复合弹性内囊充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛，耐用 |  |  |  |  |
| - 11 | 参考尺寸 | 参考尺寸：床体长2000mm*宽800mm*高700mm，体积小，占地小，重量轻，方便移动搬运 |  |  |  |  |
| - 12 | 输入功率 | 产品输入功率不高于1500VA，节能减排 |  |  |  |  |
| - 13 | 相关认证要求 | 生产企业通过知识产权管理体系认证，并提供证书。 |  |  |  |  |
|  | 售后 | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  | 其他 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |