拟购彩色多普勒超声诊断系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 用途说明 | 腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、盆底及其它 |  |  |  |  |
|  |  | 为保证产品的先进性，要求为2017年（含）最新出产机型，以产品注册日期为准 |  |  |  |  |
|  | 主机系统性能 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 |  |  |  |  |
|  |  | ≥21”高分辨率医用液晶显示器 |  |  |  |  |
|  |  | ≥13”彩色液晶触摸屏,触摸屏可独立调整角度 |  |  |  |  |
|  |  | 触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏 |  |  |  |  |
|  |  | 控制面板可升降、旋转 |  |  |  |  |
|  |  | 主机探头接口≥5个，全激活、大小一致、互通互用（提供厂家盖章证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 数字波束形成器 |  |  |  |  |
|  |  | 多倍信号并行处理技术 |  |  |  |  |
|  |  | 数字化全程动态聚焦 |  |  |  |  |
|  |  | 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥13 bit |  |  |  |  |
|  |  | 二维灰阶成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | 谐波成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | M型成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | 彩色M型成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | 解剖M型成像单元：≥3条取样线 |  |  |  |  |
|  |  | 彩色多普勒成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | 频谱多普勒成像单元(包括PW、CW和HPRF) |  |  |  |  |
|  |  | 组织多普勒成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | 负荷超声成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | 可选配3D/4D成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面 |  |  |  |  |
|  |  | 二维宽景成像，具备速度提示、图像旋转功能、支持测量；彩色血流宽景成像：包含能量多普勒宽景成像、彩色多普勒宽景成像；线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像 |  |  |  |  |
|  |  | 弹性成像，具备压力曲线显示，组织弹性测量分析功能 |  |  |  |  |
|  |  | 空间复合成像技术，支持梯形成像模式（提供梯形成像曲别针证明图片） |  |  |  |  |
|  |  | 腔内实时温控技术，温度值在显示器上体现（提供证明图片） |  |  |  |  |
|  |  | 二维角度独立偏转成像 |  |  |  |  |
|  |  | 斑点噪音抑制≥8档可调，可优化二维、三维图像 |  |  |  |  |
|  |  | 实时双同步/三同步功能 |  |  |  |  |
|  |  | 扩展成像≥2档可调 |  |  |  |  |
|  |  | 二维/彩色双实时对比成像 |  |  |  |  |
|  |  | 一键优化，支持独立按键操作 |  |  |  |  |
|  |  | 局部放大：≥10倍，18级以上档位调节 |  |  |  |  |
|  |  | 穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，（提供证明图片）可调节位置及角度 |  |  |  |  |
|  |  | 支持碎石中位线 |  |  |  |  |
|  |  | 穿刺增强技术 |  |  |  |  |
|  | 测量/分析和报告 | 常规测量软件包 |  |  |  |  |
|  |  | 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 |  |  |  |  |
|  |  | 彩色血流剖面图，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调 |  |  |  |  |
|  |  | 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 |  |  |  |  |
|  |  | 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数 |  |  |  |  |
|  |  | 专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告 |  |  |  |  |
|  |  | 腹部测量软件包，支持膀胱自动测量 |  |  |  |  |
|  |  | 妇科测量软件包，包含盆底测量包，可测量静息时/压力下膀胱颈、膀胱后角，膀胱下降最大距离等 |  |  |  |  |
|  |  | 产科测量软件包：4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分、中国人群公式 |  |  |  |  |
|  |  | 产科自动测量及分析功能 |  |  |  |  |
|  |  | 自动分析，产科实时扫描模式下，可自动获取标准切面并对切面进行自动测量，测量结果包括头围、双顶径、腹围和股骨（BPD、HC、AC、FL）（提供图片证明） |  |  |  |  |
|  |  | 自动测量，产科冻结模式下，用户选好标准切面后，可对切面进行自动测量（提供图片证明） |  |  |  |  |
|  |  | 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹 |  |  |  |  |
|  |  | 泌尿测量软件包 |  |  |  |  |
|  |  | 小器官测量软件包 |  |  |  |  |
|  |  | 儿科测量软件包 |  |  |  |  |
|  |  | 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示 |  |  |  |  |
|  | 电影回放及原始数据处理 | 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放 |  |  |  |  |
|  |  | 支持不同探头6幅图像同屏动态回放，回放速度可调 |  |  |  |  |
|  |  | 原始数据处理，可对图像进行离线参数分析，支持二维、M型、频谱模式等 |  |  |  |  |
|  | 存储及数据管理 | 内置超声工作站 |  |  |  |  |
|  |  | 硬盘≥2T，图像存储，电影回放重现单元≥480S |  |  |  |  |
|  |  | 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 |  |  |  |  |
|  |  | 多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出 |  |  |  |  |
|  |  | 支持图像一键存储到本地及USB外设 |  |  |  |  |
|  | 连通性要求 | 具有DICOM 3.0功能 |  |  |  |  |
|  |  | 主机内置USB接口≥5个 |  |  |  |  |
|  |  | 具有无线数据传输功能，实现将临床图像从超声设备传输到移动智能终端 |  |  |  |  |
|  |  | 具备DVI、Video、S-Video接口 |  |  |  |  |
|  | 系统技术参数及要求 | 二维灰阶成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |  |  |  |
|  |  | 基波，谐波，彩色多普勒，PW均≥4段变频（提供厂家盖章证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 焦点个数：≥6个，非段数 |  |  |  |  |
|  |  | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示。（提供证明图片） |  |  |  |  |
|  |  | 最大显示深度：≥39cm |  |  |  |  |
|  |  | 动态范围: ≥275，可视可调（提供图片证明） |  |  |  |  |
|  |  | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节。 |  |  |  |  |
|  |  | 伪彩图谱: ≥9种 |  |  |  |  |
|  |  | 声功率≥100%，步进1 |  |  |  |  |
|  |  | 彩色多普勒成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | 包括速度、能量、方向能量显示等 |  |  |  |  |
|  |  | 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI |  |  |  |  |
|  |  | 增益调节≥120 |  |  |  |  |
|  |  | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18° |  |  |  |  |
|  |  | 智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转 |  |  |  |  |
|  |  | 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键。 |  |  |  |  |
|  |  | 彩色基线调节：±15级可调 |  |  |  |  |
|  |  | 频谱多普勒成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 |  |  |  |  |
|  |  | 显示方式：PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等 |  |  |  |  |
|  |  | PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量 |  |  |  |  |
|  |  | 彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节 |  |  |  |  |
|  |  | 取样容积：1-20mm |  |  |  |  |
|  |  | 零位移动：≥15 级 |  |  |  |  |
|  |  | 快速角度校正 |  |  |  |  |
|  |  | 支持频谱自动测量 |  |  |  |  |
|  | 探头规格 | 探头配置：凸阵、线阵、相控阵、腔内 |  |  |  |  |
|  |  | 单晶体凸阵探头: 1.1-7MHz |  |  |  |  |
|  |  | 线阵探头: 4-16MHz |  |  |  |  |
|  |  | 单晶体相控阵探头: 1-7MHz |  |  |  |  |
|  |  | 腔内探头: 3-12MHz，不使用扩展成像技术情况下二维角度≥190° |  |  |  |  |
|  | 技术、维修、培训及其它 | 驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |